Техническое задание

| Модель | 452270000143 - Footswitch CV 3p 4m |
| --- | --- |
| Совместимость | Allura XPER FD, ALLURA CV |
| Эксплуатационные характеристики | Температура +10°C to 35° C Влажность 20% to 80% |

Технические характеристики:

Педаль представляет собой строенный переключатель, управляемый ногой оператора, для включения режимов рентгеноскопии , рентгенографии и операционной лампы .

Этот ножной педальный выключатель в кабинете для исследований подключается к соединительной коробке основания стола. Так же его можно использовать в пультовой комнате. Ножной педальный выключатель в пультовой комнате подключается к распределительному щиту в пультовой комнате.

3 клавиши

Длина кабеля: 4 м

Напряжение питания: +24 В

Масса: 4,013 кг

Возможные функции педального выключателя:

Рентгеноскопия

Нажатием этой педали запускается рентгеноскопия. Излучение продолжается до тех пор, пока педаль не будет отпущена.

Подготовка и экспозиция

Нажатием этой педали включается подготовка к экспозиции и генерация соответствующего излучения. Излучение продолжается до тех пор, пока педаль не будет отпущена.

Выключатель наружного освещения

Эта функция должна быть конфигурирована (специалистом сервис- центра). Если комнатное освещение (полностью) включено, то при нажатии педального выключателя оно выключается или приглушается (в зависимости от технического оснащения кабинета

для исследований). При повторном нажатии этой педали комнатное освещение снова (полностью) включается (функция переключения).

Одиночный кадр

Эта функция должна быть конфигурирована (специалистом сервис-центра). Возможна только при выборе сосудистой процедуры, блокирующей тестовый кадр. Нажатием этой педали получают одиночное изображение.