ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1: Поставка ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент периферический | Стент для периферических вмешательств. Стент из цельной 316L-стальной трубки. Дизайн «закрытая ячейка». N-образные флекс-сегменты придают стенту гибкость при прохождении к месту имплантации, минимальное укорочение при раскрытии, повторение анатомии сосуда при установке. Высокая радиальная устойчивость. Низкий профиль системы доставки. Комплектуется металлическим интродьюсером для удобства введения в гемостатический клапан. Длина стента 39 мм, Диаметр 9 мм, без лекарственного покрытия. Длина 135 см. Совместим с проводником 0,035 дюймов. | 1 |
| 2 | Стент периферический | Стент для периферических вмешательств. Стент из цельной 316L-стальной трубки. Дизайн «закрытая ячейка». N-образные флекс-сегменты придают стенту гибкость при прохождении к месту имплантации, минимальное укорочение при раскрытии, повторение анатомии сосуда при установке. Высокая радиальная устойчивость. Низкий профиль системы доставки. Комплектуется металлическим интродьюсером для удобства введения в гемостатический клапан. Длина стента 39 мм, Диаметр 10 мм, без лекарственного покрытия. Длина 135 см. Совместим с проводником 0,035 дюймов. | 1 |
| 3 | Стент внутрисосудистый | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента – никеле-титановый сплав. Дизайн стента – закрытая ячейка, площадь ячейки стента не более 1,08 мм2. Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров – проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки – не менее 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совестимость с интродьюсером: 10F. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Диаметр требуемого стента: 12 мм, длина 90 мм | 1 |
| 4 | Стент венозный | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантации в подвздошную и/или бедренную вену для поддержания проходимости у пациентов с ограниченным венозным оттоком. Его вводят и доставляют к месту имплантации с помощью специального катетера, где оно саморасширяется после высвобождения. Устройство, как правило, изготовлено из никель-титанового сплава (нитинола) и имеет рентгеноконтрастный маркер(ы) для визуализации; оно выпускается различных диаметров и длин. Может содержать устройства одноразового использования, связанные с имплантацией. Дополнительные характеристики: 1 – Общее количество рентгеноконтрастных маркеров стента - 8 шт; 2 – Система доставки: двухпросветная (over-the-wire); 3 – Длина системы доставки – 90 см; 4 – Совместимый проводник - 0.035 дюйм; 5 – Совместимость с интродьюсером- 9 F; 6 – Отсутствие расширяющихся концов; 7 – Требуемый размер: диаметр: 12 мм; длина: 90 мм | 1 |
| 5 | Стент коронарный покрытый лекарственным средством | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из флюорополимер, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.081мм). Для стента 3.0х18мм: соотношение металл/артерия не более 13.3, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%, Максимальная круговая неподдерживаемая площадь 1.01мм2, Максимальный диаметр кругового доступа; максимальный диаметр, который может проходить через ячейку стента 1.13мм2. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса совместимый с 0.014" проводником. Шафт системы доставки (гипотрубка) внешний диаметр 0.0280", внутренний диаметр 0.0200". 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Шафт системы доставки, кончик и плечи баллона (за пределами стента) имеют гидрофильное покрытие. Диаметр: 2.75 мм. Длина: 28 мм | 1 |
| 6 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого инструмента 3,5 мм, длина 20 мм. | 3 |
| 7 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого инструмента 4,0 мм, длина 20 мм. | 4 |
| 8 | Периферический баллонный катетер | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 6 мм, длина 80 мм. | 3 |
| 9 | Периферический баллонный катетер | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 6 мм, длина 150 мм. | 2 |
| 10 | Периферический баллонный катетер | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 9 мм, длина 20 мм. | 2 |
| 11 | Периферический баллонный катетер | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 10 мм, длина 20 мм. | 1 |
| 12 | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона 12 мм, длина баллона 4 см. Длина катетера не менее 75 см. | 4 |
| 13 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 16 мм, длина 60 мм. | 6 |
| 14 | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 7 F, длина 23 см. | 5 |
| 15 | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Для трансрадиального доступа. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 9 F, длина 35 см. | 3 |
| 16 | Катетер проводниковый/интродьюсер | Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F Длина 95 см. | 2 |
| 17 | Катетер проводниковый | Необходимо наличие вкручивающегося клапана. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали). Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части. Наличие внутреннего PTFE покрытия . Наличие дилататора и стальной оплетки в среднем слое стенки . Диаметр 8 F. Длина 90 см. Тип кончика: прямой. | 2 |
| 18 | Игла пункционная | Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы 18G . Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 7 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крылышками для обеспечения лучшего упора при пункции | 40 |
| 19 | Индефлятор-шприц для раздувания баллонного катетера | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. Наличие Y-конектора и устройства для вращения проводника. | 10 |
| 20 | Проводник | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. J-изогнутый кончик не менее 7см. Радиус изгиба кончика не менее 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина не менее 260см | 30 |
| 21 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3,0 мм, длина 15 мм. | 1 |
| 22 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3,5 мм, длина 15 мм. | 1 |
| 23 | Стент коронарный покрытый | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3,5 мм, длина 28 мм. | 1 |
| 24 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр 3,25 мм, длина 10 мм. | 1 |
| 25 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр 3,25 мм, длина 20 мм. | 1 |
| 26 | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр 3,5 мм, длина 10 мм. | 4 |