Приложение № 1 к договору № ____ от ___

Техническое задание

по оказанию услуг по техническому обслуживанию  рентгенологического оборудования для нужд ООО « Медсервис»

1. Основные положения

1.1. Комплекс технических услуг включает в себя:

- техническое обслуживание (в дальнейшем ТО) изделий медицинского оборудования (в дальнейшем Оборудование);

1.2. На техническое обслуживание принимаются технически исправное Оборудование, полностью укомплектованное, в том числе технической документацией.

2. Функциональные требования

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности изделий медицинской техники Заказчика при использовании ее по назначению.

2.2. Техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) включает в себя плановое (периодическое)обслуживание.

2.3. Плановое ТО включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое техническое обслуживание.

2.3.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния (в дальнейшем ПКТС):

- внешний осмотр  Оборудования

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности  Оборудования;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки Оборудования ;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности Оборудования в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

2.3.2. Периодическое техническое обслуживание (ПТО) включает типовые регламентные работы:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. Оборудования в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка Оборудования эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа  Оборудования, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

3.Стоимость и порядок оплаты

3.1 В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект Оборудования, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к Оборудованию.

3.2 Стоимость работ, обозначенных в п.2. 3.1настоящего технического задания, стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей не включает. При возникновении необходимости использования расходных материалов, не включенных в стоимость услуг в рамках заключенного договора, Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика дефектную ведомость, калькуляцию, акт диагностики или аварийного выхода из строя оборудования с указанием в таком документе ориентировочной стоимости запасных частей или иных материалов.

4. Сроки и периоды оказания услуг: однократно в отношении каждого оборудования в период март 2021 г- апрель 2021

4.1. Сроки и периоды оказания услуг:

- техническое обслуживание проводиться Исполнителем  в соответствии с заявкой направленной  Заказчиком Исполнителю не менее чем за 3 рабочих дня до планируемого прибытия специалистов Исполнителя. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении. Выезд специалистов Исполнителя, необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 2 рабочих дня до планируемого прибытия на место оказания услуг.

- проведение инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации Оборудования, находящихся на ТО у Исполнителя, а также при приемке их на техническое обслуживание Исполнителем, осуществляется однократно в период оказания услуг.

5 . Адрес и место оказания услуг:

5.1. Медицинское оборудование установлено по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35. Услуги должны оказываться по месту установки оборудования.

6. Перечень изделий медицинского оборудования, принимаемых на техническое обслуживание

| № п/п | Тип оборудования | Наименование оборудования | Заводской номер | Год изготовления | Коли-чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Отделение РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STEPHANIX (EVOLUTION) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО СТОЛА | 0811322 / G 0680 | 2008 |  | 1 |
| 2 | STEPHANIX (STU+STUM) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. СО СТОЙКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАДИОГРАФ-ОЙ И СТОЛОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ- | 562 / G 30704 | 2008 |  | 1 |
| 3 | STEPHANIX RAD Series PRO (TPF3S) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ СТОЛА С ПЛАВ. ДЕКОЙ | 30312 / G 30705 | 2008 |  | 1 |
| 4 | MOVIX 30 | АПП. РЕНТГЕНОВСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ | G30777 | 2008 |  | 1 |
| 5 | OMNISCOP C | СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ МОБИЛЬНАЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ С-ДУГА) | 030624908 | 2008 |  | 1 |

| Заказчик Директор ООО «Медсервис» __________________ С.В. Мовергоз М.П. | Исполнитель ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору № _____  от _____

Расчет  стоимости услуг по техническому обслуживанию медицинского рентгенологического оборудования

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг (март 2020 – апрель 2020)(руб) | В т.ч. НДС 20% (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО СТОЛА: - проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, коммутирующих устройств. - проверка напряжения питания. - проверка срабатывания защитных устройств, блокировок, аварийных выключателей. - удаление пыли и грязи с внешних поверхностей оборудования, клавиатуры и дисплея пульта управления. - проверка плавности поворота стола, продольного перемещения и наклона трубки. - проверка плавности фокального перемещения трубки, перемещения деки стола, колонны, диафрагмирующих шторок. - проверка точности программной остановки продольного движения колонны, наклона колонны, поворота стола, продольного и поперечного движения деки, фокального движения трубки. - функциональная проверка оборудования. - контроль состояния деталей, узлов, механизмов на предмет механического износа. - затяжка ослабленных крепежных элементов. - проверка центровки детектора, регулировка при необходимости. - проверка и регулировка светового центратора. - проверка высоковольтного трансформатора и рентгеновской трубки на предмет наличия потеков масла. - проверка качества затяжки высоковольтных разъемов на рентгеновской трубке и высоковольтном трансформаторе. - проверка функционирования генератора в различных режимах работы (трехпараметрический, двухпараметрический, АЕС, рентгеноскопия, орган-автоматика). - проверка состояния сигнальных кабелей и кабелей питания. - удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей оборудования. - визуальный контроль состояния основных блоков и контактов разъемов на предмет наличия нагара, окислов и т.п. - проверка работы вентиляторов, чистка и замена при необходимости. - смазка движущихся частей оборудования (цепи, направляющие, подшипники и т.п.) - проверка качества юстировки основных осей штатива, регулировка при необходимости. - проверка состояния цепи, замков цепи и шестерней привода продольного движения колонны. - проверка крепежных элементов системы натяжения цепи, мотора и редуктора продольного движения колонны. - проверка и регулировка натяжения цепи продольного движения колонны. - проверка и регулировка натяжения цепей привода деки, перемещения детектора, шторок. - проверка и калибровка (при необходимости) системы автоматической экспозиции (АЕС). - проверка и калибровка (при необходимости) системы автоматической стабилизации яркости. - проверка размеров рабочих полей УРИ, калибровка при необходимости. - проверка функционирования системы цифровой обработки изображений. - проверка работы DICOM-интерфейса. |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. СО СТОЙКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАДИОГРАФ-ОЙ И СТОЛОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ: КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. СО СТОЙКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАДИОГРАФ-ОЙ И СТОЛОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, коммутирующих устройств. - проверка напряжения питания. - проверка срабатывания защитных устройств, блокировок, аварийных выключателей. - удаление пыли и грязи с внешних поверхностей оборудования, клавиатуры и дисплея пульта управления. - функциональная проверка оборудования. - контроль состояния деталей, узлов, механизмов на предмет механического износа. - затяжка ослабленных крепежных элементов. - проверка и регулировка светового центратора. - проверка высоковольтного трансформатора и рентгеновской трубки на предмет наличия потеков масла. - проверка качества затяжки высоковольтных разъемов на рентгеновской трубке и высоковольтном трансформаторе. - проверка функционирования генератора в различных режимах работы (трехпараметрический, двухпараметрический, однопараметрический, АЕС, орган-автоматика). - проверка состояния сигнальных кабелей и кабелей питания. - удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей оборудования. - визуальный контроль состояния основных блоков и контактов разъемов на предмет наличия нагара, окислов и т.п. - проверка работы вентиляторов, чистка и замена при необходимости. - проверка системы вращения анода. - смазка движущихся частей оборудования. - проверка фокального перемещения трубки и детектора, регулировка при необходимости. - проверка вертикального перемещения траверсы, регулировка при необходимости. - проверка поворота траверсы, регулировка при необходимости. - проверка эффективности устройств электромагнитной блокировки движения, регулировка при необходимости. - проверка и калибровка (при необходимости) системы автоматической экспозиции (АЕС). - проверка функционирования системы цифровой обработки изображений. - проверка работы DICOM-интерфейса. |  |  |
| 3 | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ СТОЛА С ПЛАВ. ДЕКОЙ: - проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, коммутирующих устройств. - проверка напряжения питания. - проверка срабатывания защитных устройств, блокировок, аварийных выключателей. - удаление пыли и грязи с внешних поверхностей оборудования, клавиатуры и дисплея пульта управления. - функциональная проверка оборудования. - контроль состояния деталей, узлов, механизмов на предмет механического износа. - проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов. - проверка центровки детектора, регулировка при необходимости. - проверка и регулировка светового центратора. - проверка высоковольтного трансформатора и рентгеновской трубки на предмет наличия потеков масла. - проверка качества затяжки высоковольтных разъемов на рентгеновской трубке и высоковольтном трансформаторе. - проверка функционирования генератора в различных режимах работы (трехпараметрический, двухпараметрический, однопараметрический, АЕС, орган-автоматика). - проверка состояния сигнальных кабелей и кабелей питания. - удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей оборудования. - визуальный контроль состояния основных блоков и контактов разъемов на предмет наличия нагара, окислов и т.п. - проверка работы вентиляторов, чистка и замена при необходимости. - проверка системы вращения анода. - смазка движущихся частей оборудования. - проверка качества юстировки основных перемещений колонны, регулировка при необходимости. - проверка устройств индикации. - проверка эффективности устройств электромагнитной блокировки движения, регулировка при необходимости. - проверка и калибровка (при необходимости) системы автоматической экспозиции (АЕС). - проверка функционирования системы цифровой обработки изображений. - проверка работы DICOM-интерфейса. |  |  |
| 4 | АПП. РЕНТГЕНОВСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ: - проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, коммутирующих устройств. - проверка напряжения питания. - проверка срабатывания защитных устройств, блокировок, аварийных выключателей. - удаление пыли и грязи с внешних поверхностей оборудования, клавиатуры и дисплея пульта управления. - функциональная проверка оборудования. - контроль состояния деталей, узлов, механизмов на предмет механического износа. - проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов. - проверка и регулировка светового центратора. - проверка качества затяжки высоковольтных разъемов на рентгеновской трубке и высоковольтном трансформаторе. - проверка функционирования генератора в различных режимах работы. - проверка состояния сигнальных кабелей и кабелей питания. - удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей оборудования. - визуальный контроль состояния основных блоков и контактов разъемов на предмет наличия нагара, окислов и т.п. - проверка работы вентиляторов, чистка и замена при необходимости. - смазка движущихся частей оборудования. - проверка балансировки вертикального перемещения трубки, регулировка при необходимости. - проверка устройств индикации. - проверка эффективности устройств электромагнитной блокировки движения, регулировка при необходимости. - проверка моторизованного перемещения аппарата, проверка срабатывания защитных блокировок. - проверка батарей и зарядных устройств мотора и генератора. - проверка функционирования системы цифровой обработки изображений. - проверка работы DICOM-интерфейса. |  |  |
| 5 | СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ МОБИЛЬНАЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ С-ДУГА): - проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, разъемов. - проверка срабатывания защитных устройств, блокировок, аварийных выключателей. - проверка срабатывания индикатора включения излучения. - удаление пыли и грязи с внешних поверхностей оборудования, клавиатуры и дисплея пульта управления. - проверка плавности перемещения и фиксации С дуги при орбитальном движении. - проверка плавности перемещения и фиксации С дуги при повороте. - проверка плавности перемещения и фиксации С дуги при маятниковом движении. - проверка плавности перемещения и фиксации С дуги при горизонтальном движении. - проверка плавности вертикального перемещения С дуги. - проверка системы поворота колес и парковочного тормоза стенда С дуги. - проверка колес и системы фиксации блока мониторов. - функциональная проверка оборудования. - контроль состояния деталей, узлов, механизмов на предмет механического износа. - затяжка ослабленных крепежных элементов. - удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей оборудования. - визуальный контроль состояния основных блоков и контактов разъемов на предмет наличия нагара, окислов и т.п. - проверка работы вентиляторов, чистка и замена при необходимости. - проверка центровки УРИ и ТВ-камеры. Регулировка при необходимости. - проверка центровки коллиматора. Регулировка при необходимости. - проверка размеров рабочих полей УРИ, калибровка при необходимости. - проверка функционирования системы цифровой обработки изображений. - проверка работы DICOM-интерфейса. |  |  |

| Заказчик Директор ООО «Медсервис» __________________ С.В. Мовергоз М.П. | Исполнитель ___________________ М.П. |
| --- | --- |