Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оказание услуги по техническому обслуживанию компьютерного томографа Alexion и My Ray Hyperion X9 |  |  |  |
| 1 | Компьютерный томограф: Alexion зав.№ 2KD1572147 2015 г.вып. | Плановое профилактическое обслуживание включает в себя: - Подготовительная работа Пробное сканирование Проверка охлаждения рентгеновской трубки Снятие крышек гентри Выключение системы - Проверка щита распределения питания Проверка срабатывания автоматов-выключателей - Проверка внутренних элементов гентри (терморегулятора системы сбора данных DAS, вентиляторов и т.п.) Проверка температурного режима детектора системы сбора данных DAS Проверка вращения вентиляторов системы сбора данных DAS Проверка работы вентилятора в верхней части гентри и вентилятора для охлаждения платы GTS Проверка работы вентиляторов для охлаждения теплообменника и высоковольтного генератора Проверка надежности крепления системы сбора данных DAS - Проверка важных стяжек гентри и наличия утечки масла Проверка крепежных болтов Проверка затяжки креплений в правой части гентри Проверка креплений кабелей в правой части гентри Проверка затяжки креплений на фронтальной части гентри Проверка креплений кабелей в левой части гентри Проверка надежности крепления вращающихся частей гентри - Проверка кнопки аварийного выключения системы Проверка срабатывания кнопки аварийного выключения системы на консоли Настройка и проверка работы таймера задержки по времени - Очистка консоли Снятие крышек Отключение кабеля электропитания Очистка воздухоотводов блоков CPU BOX и REC BOX - Очистка внутренних элементов гентри Снятие панели щеток Отключение в/в кабелей Очистка воздуховодов Удаление материалов, образовавшихся в результате истирания щеток Очистка набора щеток Очистка контактного кольца Подключение в/в кабелей Проверка вращения гентри Очистка фильтра боковой крышки Очистка блока фильтров боковой крышки Очистка блока фильтров задней крышки Очистка поверхности детектора и воздуховода системы сбора данных DAS Очистка воздуховода генератора 8. Очистка маслоохладителя Проверка утечки охлаждающей жидкости Проверка разъема рентгеновской трубки Очистка фильтра теплообменника Проверка подключения кабелей в разъемы Включение электропитания консоли Проверка насоса маслоохладителя Проверка стяжки в/в кабеля - Эксплуатационная проверка вентиляторов для охлаждения консоли и кнопки аварийного отключения гентри Эксплуатационная проверка вентиляторов для охлаждения консоли Эксплуатационная проверка кнопки аварийного отключения гентри (передняя правая панель) Эксплуатационная проверка кнопки аварийного отключения гентри (передняя левая панель) Проверка сетевого напряжения Проверка постоянного электропитания - Проверка безопасности и скорости вращения гентри Эксплуатационная проверка детекторов вращения Проверка скорости вращения гентри Проверка системы внутренней связи Intercom - Настройка системы Проверка kV and mA рентгеновской трубки Регулировка начальных токов накаливания, калибровка системы с использованием специальных фантомов Проверка сетевого напряжения во время сканирования Проверка вращения рентгеновской трубки Тренировка рентгеновской трубки (при необходимости – если не интенсивный характер работы) Проверка логов ошибок - Проверка панели управления гентри Проверка контактной поверхности панели управления гентри на короткое замыкание Проверка на наличие аномальных звуков и утечки масла из силового цилиндра и тормозного цилиндра. Эксплуатационная проверка системы коллимирования рентгеновского пучка рентгеновской трубки - Проверка электропитания гентри Проверка напряжения переменного тока Проверка напряжения постоянного тока Эксплуатационная проверка автоматов-выключателей Проверка надежности крепления выходного щитка 200В - Проверка стола пациента Снятие гибкого изолирующего покрытия Очистка горизонтальных направляющих движения Очистка вертикальных направляющих движения Проверка на наличие повреждений кабелей внутри стола пациента Проверка точности движения стола пациента Проверка натяжения ремня горизонтального движения Проверка на наличие аномальных звуков из задней поверхности стола Проверка на наличие аномальных звуков во время сканирования Проверка свободного перемещения верхней секции стола Проверка вспомогательной пружины Проверка стяжек и крепежных болтов Проверка вертикального привода Проверка постоянного питания Закрепление гибкого изолирующего покрытия Проверка вспомогательных принадлежностей стола (фиксирующих лент пациента и т.п.) Проверка зазора гибкого изолирующего покрытия - Проверка механизмов блокировки Проверка работы концевых выключателей наклона гентри Проверка работы концевых выключателей движения стола Проверка срабатывания ленточного переключателя Проверка срабатывания предохранительного коврика - Завершающие процедуры Эксплуатационная проверка позиционирующего проектора Установка крышек гентри Эксплуатационная проверка кнопки аварийного отключения гентри (передняя правая панель) Эксплуатационная проверка кнопки аварийного отключения гентри (передняя левая панель) Проверка, на месте ли резиновые детали гентри Очистка наружной поверхности окна проектора и плёнки «Майлар» Проверка надежности крепления майларовой плёнки | 2021г. |
| 2 | Аппарат рентгеновский цифровой панорамный, цефалометрический и томографический: MyRay Hyperion Х9 | Плановое профилактическое обслуживание включает в себя: - внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности; - проверка органов управления защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов, проверка срабатывания устройств безопасности (аварийный выключатель, блокировки); - затяжка ослабленных крепежных соединений элементов соединителей; - проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных и высоковольтных кабелей; чистка электрических контактов реле; - проверка работы электрических и механических диафрагм; - проверка наличия защитных фильтров рентгеновского излучателя; - проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным; - проверка состояния деталей, узлов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности моноблока; - смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравновешивающих устройств; - проверка надежности заделки высоковольтных кабелей, наличия смазки высоковольтных наконечников и стаканов; - проверка и регулировка системы вращения анода, защиты рентгеновской трубки от перегрузки; контроль технического состояния аппарата (КТС); - комплексная наладка и регулировка аппарата. | 2021г. |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | Оказание услуги по техническому обслуживанию компьютерного томографа Alexion и My Ray Hyperion X9 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2021 г

- Требования к исполнителям работ/услуг:

наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию  услуг не менее 3 лет.