ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1: Поставка ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Катетер проводниковый | Назначение- проведение процедур на периферических артериях. Материал нейлон. Внутреннее покрытие политетрафторэтилен. Армированная оплетка средней части катетера. Вид армированной оплетки средней части катетера двухслойная стальная оплетка. Дистальный рентгенконтрасный кончик. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 2,5 мм. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Наружный диаметр проводникового катетера 7 F. Длина проводникового катетера 100 см форма кончика JR4 | 1 |
|  | Катетер для удаления кава-фильтра | Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный. Характеристики: форма прямая, термосплавка отдельных сегментов. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Размеры: Ø 10 F, длина 80 см, | 3 |
|  | Катетер диагностический периферический | Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 125 см, диаметр 4F. | 10 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW). Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами. Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов . Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона 6 мм, длина баллона 10 cм. Длина катетера не менее 75 см | 3 |
|  | Периферический баллонный катетер с лекарственным покрытием | Лекарственное покрытие паклитаксель- вещество обладающее противовоспалительным и антипролиферативным воздействием. Выделение лекарственного вещества 30-60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества 28 дней. Используемый проводник 0,035 дюйм. Система доставки OTW. Длина катетера 130 см. Совместимость с интродьюсером 6 Fr. Рентгенконтрастные маркеры 2 шт. Номинальное давление 8 атм. Давление разрыва 16 атм. Диаметр баллона 4 мм. Длина баллона 150 мм | 2 |
|  | Катетер баллонный | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 5 мм, длина 150 мм. | 2 |
|  | Катетер баллонный | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 7 мм, длина 20 мм. | 1 |
|  | Катетер баллонный | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 7 мм, длина 40 мм. | 2 |
|  | Катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого инструмента 3,0 мм, длина 10 мм. | 1 |
|  | Катетер дилятационный периферический | Материал катетера – Duralyn. Маркеры длины баллона –1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 ±0.0010”; длина 0.118±0.02”). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер 3.9F, совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); Таблица соответствия в упаковке. Диаметр: 6.0 мм, длина 300 мм. | 3 |
|  | Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров или отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий и не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам). Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Необходимо наличие Cross-Cut клапана. Наличие рентгенконтрастного маркера (золотой спирали) на расстоянии 5 мм от дистального кончика катетера. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части 15 см. Наличие дилататора с сужающимся кончиком, выступающего на 5 см. Наличие внутреннего просвета: 6Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие стальной оплетки в среднем слое стенки. Длина катетера: 90 см | 2 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 6 F, длина 55 см. | 5 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 7 F, длина 90 см. | 4 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 8 F, длина 55 см. | 3 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 9 F, длина 23 см. | 5 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 9 F, длина 35 см. | 2 |
|  | Интродьюсер | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Внутренний просвет катетера: 9 F. Длина 95 см. | 3 |
|  | Стент периферический | Стент для периферических вмешательств. Стент из цельной 316L-стальной трубки. Дизайн «закрытая ячейка». N-образные флекс-сегменты придают стенту гибкость при прохождении к месту имплантации, минимальное укорочение при раскрытии, повторение анатомии сосуда при установке. Высокая радиальная устойчивость. Низкий профиль системы доставки. Комплектуется металлическим интродьюсером для удобства введения в гемостатический клапан. Длина стента 53 мм, Диаметр 9 мм, без лекарственного покрытия. Длина 135 см. Совместим с проводником 0,035 дюймов. | 1 |
|  | Стент периферический | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из и может представляет собой и сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Номинальный диаметр стента не более 10 мм. Общая длина стента 100 мм. Длина системы доставки 135 см. Тип ячейки - открытая или закрытая. Способ раскрытия- саморасширяемый. МРТ совместимость. Краевой маркер на стенте - 5 шт. | 1 |
|  | Стент периферический | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью , после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего оно самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из металла [никель-титанового сплава (нитинола)] и представляет собой сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Дополнительные характеристики: Длина системы доставки 120 см. МРТ совместимость. Номинальный диаметр стента 6,5 мм. Общая длина стента 100 мм. Способ раскрытия – саморасширяемые. Тип ячейки – закрытая. Структура стента представлена 6 парами спиралевидно плетеных нитиноловых проволок . Среднее значение укорочения стента - 0.86%. Тип системы доставки - Двухпросветный (over-the-wire) Дизайн шафта – коаксиальный, материал шафта - PEBAX в дистальной части, остальная часть шафта – нейлон. Гидрофильное покрытие шафта. Профиль системы доставки 2 мм. Совместимость с проводником 0.014 и 0.018 дюйма. | 1 |
|  | Стент периферический | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью , после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего оно самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из металла [никель-титанового сплава (нитинола)] и представляет собой сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Дополнительные характеристики: Длина системы доставки 120 см. МРТ совместимость. Номинальный диаметр стента 6,5 мм. Общая длина стента 200 мм. Способ раскрытия – саморасширяемые. Тип ячейки – закрытая. Структура стента представлена 6 парами спиралевидно плетеных нитиноловых проволок . Среднее значение укорочения стента - 0.86%. Тип системы доставки - Двухпросветный (over-the-wire) Дизайн шафта – коаксиальный, материал шафта - PEBAX в дистальной части, остальная часть шафта – нейлон. Гидрофильное покрытие шафта. Профиль системы доставки 2 мм. Совместимость с проводником 0.014 и 0.018 дюйма. | 1 |
|  | Проводник периферический | Гидрофильный 0.014" проводник длиной 300см. Комбинированный сердечник из стали повышенной эластичности в прокисмальном сегменте и с дистальным сегментом из о никель-титанового сплава с рентгеноконтрастной оплеткой 3см кончика. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части включая оплетку кончика длиной 28см.Гидрофильное покрытие дистальных 41см. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: 3.5г. Степень поддержки в дистальной части: повышенная | 15 |
|  | Устройство для закрытия сосудистого доступа | Стерильное имплантируемое рассасывающееся медицинское изделие, предназначено для обеспечения механического гемостаза различных диаметров артериального доступа от 5 до 9 F у пациентов, подвергшихся катетеризации бедренной артерии. Устройство для закрытия сосудов представляет собой рукоятку с механизмом для фиксирования к интродьюсеру и шафт, в котором расположены трубка-уплотнитель, абсорбируемая коллагеновая губка и абсорбируемый полимерный «якорь», соединенные рассасывающимся фиксирующим материалом. Система установки включает в себя интродьюсер с гемостатическим клапаном, локализатор (модифицированный расширитель) и проводник. Наличие муфты закрывающей якорь. Материал рукоятки и шафта – пластик. Материал проводника - сплав титана и никеля. Длина проводника не более 70 см. Тип кончика проводника - J-образный и прямой. Устройство для закрытия сосудов имплантируется с помощью системы установки, при этом «якорь» располагается интравазально и тем самым закрывает артериотомическое отверстие изнутри сосуда. Абсорбируемая коллагеновая губка имплантируется экстравазально (на внешнюю поверхность места доступа к бедренной артерии) и притягивается к «якорю» с помощью рассасывающегося фиксирующего материала для достижения механического гемостаза артериотомического отверстия между «якорем» и губкой. Наличие порта поступления крови, показывающее положение (интра или экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Тампонирование коллагеновой губки проводится вручную при помощи пластиковой трубки-уплотнителя. Коллагеновые элементы биорезорбируемые и полностью рассасываются через 60-90 дней. Срок годности с момента производства не менее 6 месяцев. Доступные размеры устройства для закрытия сосудов: 6 F. | 5 |
|  | Чехол | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, приборной панели, диаметром не менее 140 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. | 20 |
|  | Чехол | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, приборной панели, диаметром не более 90 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. | 40 |
|  | Спираль для эмболизации сосудов вне головного мозга | Основные характеристики: Стерильное нерассасывающееся имплантируемое устройство предназначено для того, чтобы индуцировать тромбоз кровеносного сосуда вне головного мозга для лечения аневризмы и/или артериовенозной мальформации вне головного мозга; оно не предназначено для сосудов головного мозга. Изготовлено в виде металлической проволоки или проволоки из металла и синтетического полимера, которая скручивается в спираль при размещении в аневризме или сосудах, окружающих мальформацию; оно, как правило, предварительно прикреплено к неимплантируемой проволоке для доставки. Может содержать устройства одноразового использования, связанные с имплантацией (например, проволока для доставки, катетер). Дополнительные характеристики: - материал – никель-хромовый сплав Параметр определяет повышенную жесткость проволоки спирали. - длинные "пушистые" синтетические волокна Параметр определяет максимальную тромбогенность. - МРТ безопасна Параметр определяет применение МРТ - диаметр проволоки 0.035" Показатель определяет совместимость с другими инструментами, применяемыми при манипуляции и влияет на хирургическую технику. - длина нити не менее 15 см Параметр определяет показание к применению - диаметр витка не более 10 мм Параметр определяет показание к применению - количество витков 3,1 Параметр имеет точное значение | 5 |