ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение проверки защитной эффективности боксов микробиологической безопасности

на объектах ООО «Медсервис»

1. Нормативные требования

1.1. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации, регулирующих виды работ, являющихся предметом договора, а также Санитарных правил и норм:

- п. 2.3.33 СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»,

- п. 2.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

1.2. Испытания боксов микробиологической безопасности (далее – Оборудования) проводятся поверенными приборами по методам ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности».

2.Основные требования

2.1. Заказчик обязуется:

Обеспечить безопасность при выполнении работ  Подрядчиком:

- Провести дезобработку и очистку рабочей камеры и наружных поверхностей предоставляемого для проверки Оборудования;

- Принять от  Подрядчика средства индивидуальной защиты и пакет для утилизации;

- Обеспечить Подрядчику необходимые условия безопасности  для выполнения Работ;

2.1.2 Предоставлять Подрядчику исправное Оборудование, эксплуатационную документацию на Оборудование, обеспечивать свободный доступ к Оборудованию, выделить рабочее место и место хранения необходимых для выполнения работ приборов и инструментов на период выполнения работ.

2.1.3. Назначить лиц, ответственных за осуществление функции контроля и приемки выполненных работ,  выдать доверенности указанным лицам на право представлять интересы Заказчика при сдаче – приемке выполненных Работ. При изменении лиц, ответственных за осуществление функции контроля и приемки, Заказчик обязан сообщить информацию о таких изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения путем направления письменного уведомления Подрядчику.

2.1.4. Предоставить Подрядчику достоверную информацию об Оборудовании (тип, марка, модель, серийный номер, год выпуска, количество, адреса места установки).

В случае изменения перечня Оборудования, указанного в Приложении №2, адреса места его установки, Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика не позднее чем за 7 рабочих дней до момента начала работ по Договору.

В случае, если фактически представленное к  проверке Оборудование не соответствует перечню, приведенному в  Приложении № 2 к настоящему Договору (другой тип, марка, модель, серийный номер, год выпуска, количество Оборудования, адрес места установки), Подрядчик имеет право отказаться от выполнения проверки данного Оборудования.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить Работы качественно, в срок и в объеме, соответствующем условиям Договора и приложениям к нему.

2.2.3. Передать всю информацию, относящуюся к выполненным Работам, непосредственно Заказчику или его уполномоченному лицу.

2.2.4. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению Работ и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их оказания в срок.

2.2.5. Устранить результаты некачественно выполненных Работ за свой счет.

3. Функциональные требования

3.1.   Проведение проверки защитной эффективности боксов микробиологической безопасности предполагает   выполнение работ в соответствии с  перечнем:

| № п/п | Тип | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие | 1. Проверка общего состояния бокса: - проверка идентификационных данных бокса; - проверка установки бокса на месте эксплуатации; - проверка целостности конструкции бокса. - проверка механизма открывания/закрывания переднего стекла 2. Проверка подключения бокса к коммуникациям: - проверка подключения бокса к заземлению; - проверка подключения бокса к электрической сети; - проверка работоспособности системы управления бокса; - проверка работоспособности систем аварийной сигнализации бокса; |

Перечень проверок для оборудования, установленного в лабораториях, работающих с ПБА III-IV группы патогенности

| Тип оборудования | Перечень проверок | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| БМБ II класса | - проверка средней скорости входящего потока воздуха | Методика измерений. Определение средней скорости входящего потока воздуха через прямоугольный рабочий проём бокса микробиологической безопасности II класса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010 с использованием способа уменьшения рабочего проёма. № ФР.1.29.2014.17829 в ФИФ |
|  | - проверка средней скорости и однородности нисходящего потока воздуха | ГОСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение G.3.2.1. |
|  | - проверка защитной эффективности (целостности) установленных НЕРА фильтров | ГОСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение D ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007, Приложение B.6.4 |
|  | - проверка направлений движения потоков воздуха | ГОСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение H.3 |

Специалисты  Подрядчика, при оценке измеренных значений требованиям нормативных документов, применяют правило простой приемки согласно документу JCGM 106:2012 (ISO/IEC Guide 98-4:2012). Данное правило говорит о том, что стороны соглашаются принимать как соответствующую (и не принимать в противном случае) характеристику объекту, измеренное значение которой находится  в поле допуска.

Поле допуска (tolerance interval): интервал допустимых значений свойства характеристики объекта. Если иное не указано в технических требованиях, то считается, что поле допуска включает границы поля допуска.

3.2. Объем работ:

- Проведение проверки защитной эффективности боксов микробиологической безопасности в количестве 5-ти штук.

4. Сроки и периоды выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ:     июнь  2021 года

4.2. Периоды выполнения работ:

- один раз в течение периода, указанного в п.4.1. настоящего Приложения к договору;

Продолжительность  выполнения Подрядчиком работ:

- 	2 (два)рабочих  дня с момента начала работ, указанного в согласованном сторонами графике проведения работ.

4.3. Подрядчик до начала работ направляет Заказчику по электронной почте на электронный адрес 77vat@salavatmed.ru график проведения работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного графика должен путем направления по электронной почте на электронный адрес Подрядчика, с которого получен график проведения работ,   согласовать представленный график, либо предложить иной график. В случае предложения Заказчиком иного графика проведения работ его согласование осуществляется в том же порядке и сроки как и первоначальный график проведения работ.

5. Место выполнения работ

ООО «Медсервис» по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.