ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1: Поставка ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Интродьюсер с гидрофильным покрытием | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд через радиальную артерию и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры, целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина 10 см. Диаметр 5 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка интродьюсера. Наличие двухслойной стенки с внешним слоем из этилентетрафторэтилена. Набор состоит из : интродьюсера, дилататора, минипроводника, мини-катетера и пункционной иглы. | 5 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло в комплекте. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный полиэтиленовый пластик, силиконовое смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, дистальный кончик рентгенконтрастный (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Краник трехходовой для управления боковым портом. Наличие специального замка для бужа для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилятор, мини-проводник (двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 6 F, длина 23 см. | 10 |
|  | Интродьюсер | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Внутренний просвет катетера: 9 F. Длина 95 см. | 3 |
|  | Катетер диагностический периферический | Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 80 см, диаметр 5F. Кончик RDC | 2 |
|  | Катетер ангиографический | Тонкая гибкая трубка, разработанная для введения контрастного вещества в выбранные кровеносные сосуды (церебральные, висцеральные или периферические) во время проведения процедуры ангиографии для обеспечения возможности четкой визуализации сосудистой системы исследуемого органа или участка тела. Изделие вводится чрескожно, имеет рентгеноконтрастные метки для позиционирования и может включать одноразовые изделия да введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер). Может также использоваться для одновременного измерения давления для определения трансвальвулярного, интраваскулярного и интравентрикулярного градиентов давления. Это изделие для одноразового использования. Исследуемые сосуды: Коронарные, периферические, торакальные, висцеральные, абдоминальные, церебральные. Диаметр катетера: 5Fr. Длина катетера: 125 см.Количество боковых отверстий: ≥ 0 и ≤ 2 штук.Дополнительные характеристики: Материал катетера – полиуретан, покрытие - полиамид для лучшего позиционирования инструментария. Необходима совместимость с 0.038” проводником для совмещения с основным рабочим проводником во время процедуры. Максимальное давление не более 1000 psi, которое позволяют добиться безопасного, быстрого и тугого заполнения коронарной артерии. Наличие внутреннего PTFE покрытия и мякого полипропиленового кончика катетера для снижеения риска ятрогенных тромбоэмболических осложнений, что особенно важно при выполнении длительных сложных вмешательств. | 6 |
|  | Катетер диагностический периферический | Материал катетера – нейлон, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик, содержащий неон, гидрофильное покрытие дистального шафта. Характеристики: максимальное давление – 1200 psi, внутренний просвет катетера – 0.038". Скорость тока контраста – до 30 мл/сек. Спектр применения – селективные. Размеры: длина 125 см, диаметр 4F. Кончик Vertebral | 15 |
|  | Катетер проводниковый | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров, отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) или проводников через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, с одним или несколькими просветами, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий, не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам) и не включает транссептальную иглу. Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования.Диаметр катетера наружний не менее 2,8 мм. Диаметр катетера внутренний не менее 0,090 дюйм. Гидрофильное покрытие наличие. Длина катетера 120 см. форма кончика катетера ангулированый 45°. | 3 |
|  | Катетер дилятационный периферический | Материал катетера – Duralyn. Маркеры длины баллона –1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 ±0.0010”; длина 0.118±0.02”). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер 3.9F, совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); Таблица соответствия в упаковке. Диаметр: 5 мм, длина 300 мм. | 5 |
|  | Баллонный катетер | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW (по проводнику). Длина катетера 180 см. Двухпросветный шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Материал баллона - модифицированный нейлон. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником 0.018". Совместим интродьюсером 4 F. Номинальное давление 6. Расчетное давление разрыва 14. Диаметр баллона 4.0 мм. Длина баллона 150 мм | 1 |
|  | Баллонный катетер | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW (по проводнику). Длина катетера 180 см. Двухпросветный шафт. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Материал баллона - модифицированный нейлон. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником 0.018". Совместим интродьюсером 4 F. Номинальное давление 6. Расчетное давление разрыва 14. Диаметр баллона 5.0 мм. Длина баллона 150 мм | 2 |
|  | Чехол | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, приборной панели, диаметром не менее 140 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. | 20 |
|  | Чехол | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса, приборной панели, диаметром не более 90 см в виде «шапочки» круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Материал - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 40 микрон. Первичная упаковка (товарная)-стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. | 20 |
|  | Катетер-ловушка внутрисосудистый | Стерильная гибкая трубка с отверстием на конце и/или боковым отверстием с ловушкой (например, проволочной петлей, стентом), вводимой через просвет трубки, разработанная для введения в кровеносный сосуд или аналогичную анатомическую структуру для того, чтобы вручную извлечь инородное тело или для манипуляций с ним. Как правило, существует две формы данного изделия: 1) ловушка выступает с дистального конца катетера, а оба свободных конца проволоки выступают с проксимального конца; и 2) конец проволоки присоединен к дистальному концу катетера, а свободный конец проходит через просвет и выступает на проксимальном конце. Проволока обычно изготавливается из высокопрочного твердого металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)]. Рабочий диаметр (диапазон) 18-30 Мм. Длина ловушки не более 120 Мм. Диаметр шафта 0,026 Дюйм. Размер катетера не более 2,3 Френч. Длина катетера ловушки не более 100 мм. Диаметр ловушки в сжатом состоянии не более 0,055 Дюйм. Внутренний диаметр катетера не более 0,074 Дюйм. Наличие платиновой нити на петлях ловушки. | 1 |
|  | Катетер-ловушка внутрисосудистый | Стерильная гибкая трубка с отверстием на конце и/или боковым отверстием с ловушкой (например, проволочной петлей, стентом), вводимой через просвет трубки, разработанная для введения в кровеносный сосуд или аналогичную анатомическую структуру для того, чтобы вручную извлечь инородное тело или для манипуляций с ним. Как правило, существует две формы данного изделия: 1) ловушка выступает с дистального конца катетера, а оба свободных конца проволоки выступают с проксимального конца; и 2) конец проволоки присоединен к дистальному концу катетера, а свободный конец проходит через просвет и выступает на проксимальном конце. Проволока обычно изготавливается из высокопрочного твердого металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)]. Рабочий диаметр (диапазон) 27-45 Мм. Длина ловушки не более 120 Мм. Диаметр шафта 0,026 Дюйм. Размер катетера не более 2,3 Френч. Длина катетера ловушки не более 100 мм. Диаметр ловушки в сжатом состоянии не более 0,055 Дюйм. Внутренний диаметр катетера не более 0,074 Дюйм. Наличие платиновой нити на петлях ловушки. | 1 |