Техническое задание

Перечень выполняемых работ:

1. Общие проверки Allura XPER:

1) Конфигурация:

• Фронтальный стенд

• Стол пациента

• Мониторная подвеска

• Подвижные кронштейны

2) Подготовка к профилактическому обслуживанию:

• Опроc пользователя

• Настройка PA tool

• Проверка системы

• Проверка наклеек

2. Настройка генератора, калибровка детектора, проверка качества изображения: 1) Настройка фронтального генератора:

• Адаптация рентгеновской трубки

• Калибровка выхода рентгеновской трубки

• Калибровка ограничения мощности дозы на входе

2) Настройка фронтального плоского детектора:

• Температура охлаждающей жидкости детектора

• Калибровка плоского детектора

3) Проверка доз и быстрая настройка дозы:

• Доза на одно изображение в режиме импульсной рентгеноскопии (f0)

• Доза на одно изображение в режиме импульсной рентгеноскопии (f1)

• Доза на одно изображение в режиме импульсной рентгеноскопии (f2)

• Доза на одно изображение в режиме импульсной рентгеноскопии (f3) (если применимо)

• Доза на одно изображение кинорентгеноскопии (f0)

4) Проведение тестов "Energy and Signal Flow 1 and 2"

5) Проверка ограничения входящей дозы

6) Проверка качества изображения мониторов:

• Монитор текущего изображения. Левая сторона

• Монитор текущего изображения. Верх

• Монитор текущего изображения. Центр

• Монитор текущего изображения. Правая сторона

• Монитор текущего изображения. Низ

• Монитор текущего изображения. Затемнение края UL

• Монитор текущего изображения. Затемнение края UR

• Монитор текущего изображения. Затемнение края LL

• Монитор текущего изображения. Затемнение края LR

• Монитор текущего изображения. Четкость левая сторона

• Монитор текущего изображения. Четкость Верх

• Монитор текущего изображения. Четкость правая сторона

• Монитор текущего изображения. Четкость Низ

3. Обслуживание оборудования в технической комнате: 1) Профилактические действия в технической комнате:

• Замер температуры

• Проверка процесса выключения

• Облуживание основной стойки управления (M)

• Обслуживание генератора (Е)

• Облуживание периферийной стойки управления (R)

• Обслуживание опционной стойки управления (В или К)

• Проверка вентиляторов в стойках управления

2) Замена батарей в платах генератора

4. Обслуживание потолочных рельс:

1) Проверка и очистка потолочных рельс

2) Проверка и очистка потолочных рельс мониторной подвески

5. Обслуживание фронтального напольного стенда:

1) Профилактические действия по обслуживанию стенда:

• Проверка и смазка балансира C-дуги

• Очистка дорожек подшипников С-дуги

• Проверка и очистка механизма движения детектора, ремня, направляющих

2) Профилактические действия по обслуживанию узла балансировки:

• Проверка продольной каретки балансира

• Проверка удлиненных рельс балансира (опция)

6. Обслуживание мониторной подвески:

1) Обслуживание потолочных рельсов мониторной подвески

2) Обслуживание мониторной подвески

3) Проверка ламп и крышек

7. Обслуживание стола пациента AD7,AD7NT, AD7XT и AD7XNT:

1) Проверка датчика усилия

2) Проверка реле ЭКГ и инжектора

3) Функциональные проверки продольных и поперечных движений

4) Очистка пола под столом

5) Проверка swivel (опция)

6) Проверка высоты нижней крышки

8. Обслуживание пультов управления:

1) Механические проверки

2) Замена батареек пультов д/у

9. Настройка геометрии:

1) Калибровка токов двигателей фронтального стенда

2) Настройка датчика усилия стенда

10. Обслуживание подвижных кронштейнов:

1) Функциональные проверки кронштейнов

2) Проверка утраченных элементов

3) Проверка радиационной защиты и бестеневой лампы

11. Обслуживание Xper Flex Cardio (если применимо): 1) Функциональные проверки:

• Ввод пациента

• ЭКГ и Инвазивное давление

• Сердечный выброс

• Респирация

• SpO2 датчик

• Неинвазивное давление

• Температура тела

• ETCO2

• Вспомогательные выходы

2) Проверка электробезопасности:

• Проверка изоляции

• Ток утечки на пациента. Норма

• Ток утечки на пациента. Ошибка

• Дополниельный ток. Норма

• Дополниельный ток. Ошибка

• Ток утечки оборудования

12. Обслуживание Xper PM5 (если применимо): 1) Профилактические действия:

• Проверка, очистка блоков

• Замена охладителя процессора

• Удаление логфайлов

2) Тестирование Xper PM5:

• Тест ЭКГ сигналов (12 отведений)

• Тест ЭКГ сигналов PM5 prime -RS232

• Проверка канала инвазивного давления P1

• Проверка канала инвазивного давления P2

• Проверка канала инвазивного давления P3

• Проверка канала инвазивного давления P4

• Тест сердечного выброса 3 л\мин

• Тест сердечного выброса 5 л\мин

• Респирация (IPM)

• Тест SpO2 датчик (85% и 80 уд\мин)

• Тест SpO2 датчик (98% и 140 уд\мин)

• Тест неинвазивного давления

• Тест температуры тела

• Тест ETCO2 калибровка (опция)

• Тест ETCO2 кривая (опция)

13. Проверка радиационной безопасности (Velara):

1) Ограничение рентгеновского поля (фронтальный)

2) Проверка мощности кермы в воздухе (фронтальный)

3) Проверка режима HLC

4) Показания произведения дозы на площадь и мощности кермы в воздухе

5) Проверка показаний кВ, мА и мс

6) Проверка таймера скопии

7) Проверка звукового сигнала завершения экспозиции

8) Проверка размыкателей дверей (если применимо)

14. Проверка электрической безопасности по IEC62353:

1) Выключение системы

2) Проверка сопротивления защитного заземления:

• Рельс стола пациента со стороны врача

• Рельс стола пациента со стороны медсестры

• Рельс стола пациента со стороны ног

• Модуль Xper

• Модуль геометрии

• Модуль визуализации

• Рукоятка панорамирования

• Ножной выключатель

• База

• Модуль Xper базы

• Модуль геометрии базы

• Модуль визуализации базы

• Потолочный подвес ЖК мониторов

• Штатив для оборудования

• С-образный кронштейн фронтальной стойки

• Блок перемещения детектора фронтальной стойки

• U-образный кронштейн боковой стойки (биплан)

• Лампа для осмотра в рентгенооперационной

• Инжектор в рентгенооперационной

• Оборудование гемодинамики в рентгенооперационной

• Главная передвижная база EP-Workmate в рентгенооперационной

• Подчинённая передвижная база EP-Workmate в рентгенооперационной

• Соединительный блок в комнате управления

• Модуль Xper в комнате управления

• Модуль геометрии в комнате управления

• Модуль визуализации в комнате управления

• Модуль просмотра в комнате управления

• Держатель ручного выключателя для сбора изображений

• Ножной выключатель в комнате управления

• Монитор данных в комнате управления

• Обзорный монитор в комнате управления

• Multiswitch в комнате управления

• Рабочая станция инвазивных инструментов

• EP navigator в комнате управления

• M-стойка в технической комнате

• R-стойка в технической комнате

• E-стойка в технической комнате

• B-стойка в технической комнате

• K-стойка в технической комнате

3) Включение системы

4) Ток прикосновения:

• Рельс стола - модуль Xper

• Рельс стола - модуль геометрии

• Рельс стола - модуль визуализации

• Рельс стола - рукоятка панорамирования

• Рельс стола - база

• Рельс стола - модуль Xper базы

• Рельс стола - модуль геометрии базы

• Рельс стола - модуль визуализации базы

• Рельс стола - потолочный подвес

• Рельс стола - стойка для оборудования

• Рельс стола - С-образный кронштейн стойки

• Рельс стола - блок перемещения детектора

15. Завершение профилактического обслуживания:

1) Обновление антивируса Allura Xper

2) Обновление антивируса EP навигатора

3) Обновление антивируса Xtravision

4) Сброс системного логфайла

5) Создание резервных копий

6) Закрытие стоек управления

7) Подкраска царапин

8) Уборка комнат

9) Проверка системы

10) Завершение

Любые запасные части или дополнительные работы, необходимость которых может быть выявлена в ходе проведения вышеуказанных работ,

будут являться предметом отдельного счета.