Таблица технических характеристик

|  | Общие требования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Установка (инсталляция) оборудования в лаборатории Заказчика | Наличие |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Обучение не менее 2 (двух) специалистов Заказчика специалистом, сертифицированным фирмой-производителем | Наличие |
|  | Инструкции пользователя на русском языке | Наличие |
| 1. | Станция для заливки образцов парафином | 1 шт. |
|  | Независимая работа заливочного модуля и охлаждающей платы | Наличие |
|  | Модульный центр для заливки ткани в парафин и приготовления блоков, состоящий из заливочного модуля и охлаждающей платы | Наличие |
|  | Количество модулей | Не менее 2 |
|  | Объем отсека для парафина | Не более 4 л |
|  | Возможность независимой перестановки модулей | Наличие |
|  | Возможность регулирования объема подачи парафина дозирующим винтом | Наличие |
|  | Встроенный фильтр для парафина | Наличие |
|  | Поток парафина активизируется при помощи ручной и ножной педали | Наличие |
|  | Нагреваемые отсеки для кассет и заливочных форм с выдвижной крышкой, съемные и заменяемые | Наличие |
|  | Вместимость отсека для кассет | Не менее 150 шт. |
|  | Вместимость отсека для заливочных форм | Не менее 150 шт. |
|  | Легко очищаемая, нагреваемая рабочая зона с встроенной охлаждаемой поверхностью, достаточной для использования супер-мега кассет | Наличие |
|  | Охлаждаемая зона на элементах Пельтье | Наличие |
|  | Вместимость охлаждающей платы | Не менее 55 блоков |
|  | Съемные, нагреваемые держатели для пинцетов, доступные с обеих сторон | Наличие |
|  | Возможность разместить пинцетов | Не менее 5 |
|  | Заменяемые, нагреваемые (опосредованно через рабочую поверхность) лотки для сбора излишков парафина | Наличие |
|  | Температура нагревания кассет, ванночек, рабочей области и резервуара парафина настраивается в диапазоне | от не более 60°до не менее 70°С |
|  | ЖК дисплей и сенсорные кнопки на панели управления прибором | Наличие |
|  | Возможность программирования дня и времени начала работы прибора, автоматического включения и выключения аппарата на любой день | Наличие |
|  | Функция программирования температуры резервуара для парафина, отсеков для кассет и заливочных форм, рабочей поверхности | Наличие |
|  | Режим предварительного нагрева | Наличие |
|  | Постоянная индикация на экране температуры резервуара для парафина | Наличие |
|  | Постоянная пиктографическая индикация на экране температуры резервуара для заливочных форм | Наличие |
|  | Постоянная пиктографическая индикация на экране температуры резервуара для кассет | Наличие |
|  | Постоянная пиктографическая индикация на экране температуры рабочей зоны | Наличие |
|  | Фиксированное стандартизованное значение температуры охлаждающей платы не ниже | -8°С |