Техническое задание

| № п.п. | Продукт | Наименование по РУ | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гистеропомпа АНЖГ-01 «Эндомедиум», арт. 5111-09 ​ Код КТРУ: 32.50.50.190-00001035 Код ОКПД-2: 32.50.50.190 | Набор аппаратов и инструментов для проведения эндоскопических операций и диагностических исследований НАИЭОД-"Эндомедиум+". Аппарат для нагнетания (Гистеропомпа) (5111-09) Производитель: ООО «Эндомедиум+», Российская Федерация | Аппарат для нагнетания (гистеропомпа) предназначен для дозированного нагнетания жидкости (стерильного раствора лекарственного средства) в полость матки с определенной скоростью и давлением с целью ее расширения, промывания и аспирации при проведении внутриматочных операций при гистероскопии. Металлический влагозащищенный корпус. Тактильные (выпуклые) кнопки на панели управления. Цифровая индикация: Трёхразрядный индикатор установленного разряжения. Трёхразрядный индикатор установленного давления. Трёхразрядный индикатор скорости подачи раствора. Световая индикация: Точечный индикатор включения аспирации и переполнения банки для отсасываемой жидкости.; Точечный индикатор включения нагнетания. Звуковая сигнализация: Переполнение банки для отсасываемой жидкости. Отсасывающее устройство с двухступенчатой системой автоматической блокировки при переполнении банки для отсасываемой жидкости. Первая ступень – электронный датчик-блокиратор переполнения банки для отсасываемой жидкости (разъёмы для подключения датчика расположены на устройстве для отсасывания); Вторая ступень - гидромеханическое запорное устройство предотвращения переполнения банки для отсасываемой жидкости. Управление прибором в автоматическом режиме осуществляется нажатием кнопки © включения/выключения подачи раствора на передней панели, в принудительном режиме: нажатием педали. Педаль пневматическая на металлическом основании с фрикционным покрытием. Цветовой код педали: фиолетовый. Сигнал управления передаётся по пневматической трубке. Педаль выполнена по стандарту безопасности: IP67. Датчик давления, действующего в полости пациента, расположен внутри корпуса аппарата и имеет присоединительный штуцер на лицевой панели. Механизм насоса роликовый бесприжимный. Технические характеристики: Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц при напряжении: 220В±22В. Мощность, потребляемая аппаратом, не более: 130ВА. Диапазон поддерживаемого давления раствора лекарственного средства при нагнетании: минимум 20см вод.ст., максимум 250см вод.ст. Допустимое отклонение установившегося давления от действительного, не более: 10 см вод.ст. Максимальная производительность отсоса при отсутствии нагрузки (по воздуху), не менее: 1л/мин. Максимальная объёмная подача стерильного раствора лекарственного средства, не менее: 600 мл/мин. Диапазон поддерживаемого разрежения при аспирации: минимум 50 см вод.ст., максимум 500 см вод.ст. Допустимое отклонение установившегося разряжения от действительного не более: 30см вод.ст. Время установления рабочего режима аппарата после включения, не более: 5с Время непрерывной работы аппарата ,ч, не менее: 8ч. Габаритные размеры аппарата,не более: 330х325х140мм. Масса аппарата, не более: 10кг. Срок службы аппарата при средней интенсивности эксплуатации 4 ч в сутки, не менее: 5лет. Комплектность: 1. Аппарат для нагнетания (гистеропомпа) - 1шт. 2. Шнур питания SP 7748 - 1шт. 3. Трубка нагнетательная - 2шт. 4. Тройник - 1шт. 5. Игла для забора стерильного раствора лекарственного средства - 2шт. 6. Трубка силиконовая медицинская одноканальная (присоединительная) d вн. = 5 мм, d нар.= 8 мм, L = (12±0,02) м - 1шт. 7. Трубка силиконовая медицинская одноканальная (присоединительная) d вн. = 6 мм, d нар.= 9 мм, L = (0,19±0,001) м - 1шт. 8. Трубка силиконовая медицинская одноканальная (нагнетательная) d вн = 8 мм, d нар.= 14мм, L = (0,5±0,02) м - 10шт. 9. Педаль - 1шт. 10. Запорное устройство - 1шт. 11. Устройство для отсасывания - 1шт. 12. Банка для сбора отсасываемой жидкости объёмом 2л - 1шт. 13. Трубка силиконовая медицинская одноканальная (присоединительная) d вн. = 9 мм, d нар.= 13 мм, L = (0,04±0,001) м - 1шт. 14. Фильтр абактериальный - 1шт. 15. Вставка плавкаяВП 1 - 1 5,0 А - 2шт. 16. Руководство по эксплуатации - 1шт ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р МЭК 60601-2-18-2014 | 1 |