Приложение 1.

Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию климатической системы МРТ |  |  |  |
| 1 | Климатическая система МРТ | 1.1Техническое обслуживание Чиллера DELTA и системы холодоснабжения: -Установка GSM модуля для осуществления удаленного контроля за температурой и авариями чиллера (стоимость GSM модуля и оплата услуг связи входит в стоимость; -Согласование с заказчиком время остановки оборудования; -Осмотр системы трубопроводов на предмет герметичности и целостности теплоизоляции; -Мойка конденсатора при помощи аппарата высокого давления (выполняется только в период с мая по сентябрь); -Сброс давления в системе и проверкадавления преднакачки расширительного бака; -Чистка механических фильтров в системе; -Регулировка давления в системе, выпуск воздуха из системы; -Проверка работоспособности регулятора частоты вращения вентилятора конденсатора; -Проверка давления кипения и конденсации; -Контроль герметичности фреоновой системы; -Проверка уровня масла, доливка при необходимости (стоимость масла включена в стоимость обслуживания); -Устранение причин утечки, дозаправка при необходимости (включая фреон); -Оценка параметров перегрева и переохлаждения холодильной машины; -Проверка срабатывания защитных устройств; -Корректировка параметров контроллера, при необходимости. 1.2 Техническое обслуживание системы вентиляции: - Замена фильтра; - Оценка производительности вентиляции при помощи анемометра; - Осмотр воздуховодов на целостность и герметичность; - Проверка работы привода заслонки на приточном воздуховоде; - Проверка работы приводов трехходовых кранов; -Проверка работы 2-х ступеней нагрева воздуха; -Переключение режима работы системы в соответствии с сезоном. 1.3 Техническое обслуживнаие фанкойла в технической комнате: - Чистка воздушного фильтра; - Настройка режима охлаждения; - Проверка температуры воздуха на выходе из фанкойла. 1.4 Техническое обслуживание ИБП: - Проверка температурного режима помещения ИБП; - Проверка журнала сообщений для анализа состояния ИБП; - Проверка напредмет отсутствия локальных перегревов в аппарате при помощи тепловизора; - Проверка напряжения заряда АКБ; - Проверка соответствия отображаемых величин тока и напряжения фактическим; - Проверка режима работы ИБП без сети; - Оценка состояния АКБ; - Проверка шумности работы вентиляторов; -Перевод нагрузки на сервисный байпас, остановка ИБП; -Очистка от пыли внутренних полостей ИБП при помощи сжатого воздуха и пылесоса; -Запуск ИБП, перевод нагрузки с сервисного байпаса на инвертор. 1.5 Выдача заключения о состоянии оборудования. 1.6 Неограниченное число аварийных вызовов. 1.7 Круглосуточная поддержка по телефону. 1.8 Немедленное реагирование в случае аварии. | Согласно графика |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию климатической системы МРТ |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

- Требования к выполнению работ/услуг:

Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2022 г

- Требования к исполнителям работ/услуг:

- наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию климатической системы МРТ;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области оказываемых услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области услуг не менее 3 лет.