ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запчастей для стоматологического отделения.

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, свидетельства о поверке.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2021 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации

- Наконечник турбинный с терапевтической головкой – 8 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2 | Декларация соответствия | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. Функциональные требования к наконечникам турбинным |  |  |
| 2.1 | Наконечник турбинный стоматологический 4-х канальный | Наличие |
| 2.2 | Терапевтическая головка | Соответствие |
| 2.3 | Зажим боров | Кнопочный зажим |
| 2.4 | Встроенный генератор света | Наличие |
| 2.5 | Стальные подшипники | Наличие |
| 2.6 | Ресурс светодиода 10 000 часов | Соответствие |
| 2.7 | Рабочее давление воздуха, подаваемое на вход наконечника МПа (кгс/см) | 0,25-0,27 |
| 2.8 | Диаметр бора не более 1,6мм | Соответствие |
| 2.9 | Максимальная частота вращения, об/мин | 300 000 |
| 2.10 | Система охлаждения | 3-х точечный спрей |
| 2.11 | Система антивсасывания | Наличие |
| 2.12 | Стерилизация в автоклаве при температуре не более 135°С | Соответствие |
| 2.13 | Уровень шума не более 68 Дб | Соответствие |

- Наконечник турбинный с ортопедической головкой – 2 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2 | Декларация соответствия | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. Функциональные требования к наконечникам турбинным |  |  |
| 2.1 | Наконечник турбинный стоматологический 4-х канальный | Наличие |
| 2.2 | Ортопедическая головка | Соответствие |
| 2.3 | Стальные подшипники | Наличие |
| 2.4 | Зажим боров | Кнопочный зажим |
| 2.5 | Встроенный генератор света | Наличие |
| 2.6 | Ресурс светодиода 10 000 часов | Соответствие |
| 2.7 | Рабочее давление воздуха, подаваемое на вход наконечника МПа (кгс/см) | 0,25-0,27 |
| 2.8 | Диаметр бора не более 1,6мм | Соответствие |
| 2.9 | Максимальная частота вращения, об/мин | 300 000 |
| 2.10 | Система охлаждения | 3-х точечный спрей |
| 2.11 | Система антивсасывания | Наличие |
| 2.12 | Стерилизация в автоклаве при температуре не более 135°С | Соответствие |
|  | Уровень шума не более 68 Дб | Соответствие |
| - Габаритные требования к наконечникам турбинным |  |  |
| 3.1 | Длина наконечника, мм | 130 |

- Стоматологический ультразвуковой скалер для удаления зубного камня, пародонтологии, а также лечения корневого канала – 1 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2 | Декларация соответствия | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 2. Функциональные требования к скалеру |  |
|  | Вход сетевого адаптера: 220 В – 240 В~ 50/60 Гц 150 мА | Наличие |
|  | Вход питания прибор постоянного тока 1,3 А, В | до 24 |
|  | Создаваемая амплитуда вибрации основного инструмента: ~100 мкм | Наличие |
|  | Выходная частота вибрации инструмента, кГц | 28 ~ 3 |
|  | Выходная мощность, Вт | От 3 до 20 |
|  | Предохранитель основного устройства: 250VT 1.6AL | Наличие |
|  | Предохранитель сетевого адаптера: 250V T .5AL | Наличие |
|  | Давление воды: от 0,1 бара до 5 бар (от 0,01 МПа до 0,5 МПа) | Наличие |
|  | Режим работы: Непрерывная работа | Наличие |
|  | Тип защиты от поражения электрическим током | Класс II |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током | Тип BF |
|  | Степень защиты от опасного попадания воды: Обычно оборудование (IPX0) Степень защиты от воды (для ножного переключателя): IPX1 | Наличие |
|  | Резервуар для клинических растворов объемом не менее 500 мл | Наличие |
|  | Резервуар для клинических растворов объемом не менее 350 мл | Наличие |
|  | 8 насадок в комплекте (включая эндочак), комплект файлов и держатель для насадок | Наличие |
|  | Съемный автоклавируемый наконечник | Наличие |
|  | Диафрагмовая помпа | Наличие |
|  | 3 функции (пародонтальное лечение, снятие зубных отложений, эндодонтическое лечение). | Наличие |
|  | Возможность использования растворов (хлоргексидин, гипохлорид натрия). | Наличие |
|  | Оснащение системой автономной подачи воды. | Наличие |
|  | Совместимость с наконечниками и насадками Satelec/NSK | Наличие |
|  | Цифровое управление | Наличие |
|  | Управление педалью | Наличие |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
|  | 3. Габаритные требования |  |
| 3.1 | Вес основного устройства: до 1 кг | Наличие |
| 3.2 | Вес сетевого адаптера: от 0,1 до 0,2 кг | Наличие |