Техническое задание

Поставка устройства цифрового видеорадиографического для стоматологического отделения.

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2021 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Технические характеристики.

| № п/п | Наименование, функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия | Требуемые функции / параметры | Наличие функции/ предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Наличие |
| 1.2 | Декларация соответствия ГОСТ Р | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |
| 2. Основные функциональные требования |  |  |  |
| 2.1 | Конструкция датчика с закругленными углами | Наличие | Наличие |
| 2.2 | Усиленное соединение в месте крепления кабеля к датчику | Наличие | Наличие |
| 2.3 | Внутриротовой центратор в комплекте поставки | Наличие | Наличие |
| 2.4 | Совместимость с традиционными низкочастотными рентгеновскими генераторами | Наличие | Наличие |
| 2.5 | Совместимость с высокочастотными рентгеновскими генераторами с напряжением в диапазоне 60÷70 кВ | Наличие | Наличие |
| 2.6 | Программное обеспечение для получения и обработки снимков в комплекте | Наличие | Наличие |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Интерфейс USB 2.0 | Наличие | Наличие |
| 3.2 | Питание: подается напрямую через USB- коннектор от ПК | Наличие | Наличие |
| 3.3 | Внешние размеры датчика, мм, не более 39×25×13 | Наличие | 39×25×12,5 |
| 3.4 | Чувствительная зона датчика, мм, не менее 20×30 | Наличие | 20×30 |
| 3.5 | Количество пикселей, не менее, 1000 x 1500 | 1000 x 1500 | 1000 x 1500 |
| 3.6 | Максимальное нормальное разрешение, пар линий на мм, не менее 25 | Наличие | 25 |
| 3.7 | Матрица CMOS | Наличие | Наличие |
| 3.8 | Размер пикселя матрицы, не более 20×20 мкм | Наличие | 20×20 мкм |
| 3.9 | Сцинтиллятор на основе иодида цезия: CsI(TI) | Наличие | Наличие |
| 3.10 | Полезный срок службы при макс. 1,1 мГр, не менее, 50 000 снимков | Наличие | 50 000 |
| 3.11 | Длина шнура датчика, не менее, 2,0 ± 0,1 м | Наличие | 2,0 ± 0,1 м |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 4.2 | Гарантия производителя оборудования, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности, а также на работы, выполняемые поставщиком в ходе выполнения заказа (комплекс мероприятий, выполняемых поставщиком (исполнителем), направленных на поддержание и восстановление работоспособности медицинского оборудования в гарантийный период эксплуатации) с даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее 24 | Наличие |  |
| 4.3 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ специалистами поставщика оборудования | Наличие |  |
| 4.4 | Техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4.5 | Инструктаж персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 4.6 | Сервисная служба поставщика | Наличие |  |