ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка ангиографического расходного материала  для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Требования к характеристикам товара | Начальная максимальная цена лота с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интродьюсер | * | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Диаметр 6 F длина 23 см. | Общая сумма договора не должна превышать 8 359 689,24 руб. |
|  | Интродьюсер | * | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Диаметр 10 F длина 23 см. |  |
|  | Баллон периферический режущий |  | Баллон периферический режущий. Длина доставки 140 см диаметр 4 мм длина 15 мм |  |
|  | Катетер баллонный |  | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 4 мм длина 10 см длина системы доставки 75 см |  |
|  | Катетер баллонный |  | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 8 мм длина 10 см длина системы доставки 75 см |  |
|  | Катетер баллонный |  | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 9 мм длина 8 см длина системы доставки 75 см |  |
|  | Катетер баллонный |  | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 10 мм длина 8 см длина системы доставки 75 см |  |
|  | Катетер баллонный |  | Катетер баллонный. Совместим с проводником не более 0,035 дюйм. Диаметр баллона 7 мм длина баллона 6 см длина системы доставки 135 см |  |
|  | Катетер баллонный |  | Катетер баллонный. Совместим с проводником не более 0,035 дюйм. Диаметр баллона 9 мм длина баллона 2 см длина системы доставки 150 см |  |
|  | Катетер баллонный |  | Катетер баллонный. Совместим с проводником не более 0,035 дюйм. Диаметр баллона 12 мм длина баллона 2 см длина системы доставки 135 см |  |
|  | Катетер баллонный |  | Катетер баллонный. Совместим с проводником не более 0,035 дюйм. Диаметр баллона 12 мм длина баллона 8 см длина системы доставки 135 см |  |
|  | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий |  | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 14 мм длина 40 мм длина системы доставки 120 см |  |
|  | Стент с лекарственным покрытием |  | Коронарный стент слекарственным покрытием зотаролимус. Диаметр стента 5 мм длина стента 12 мм |  |
|  | Стент периферический |  | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью , после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего оно самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из металла [никель-титанового сплава (нитинола)] и представляет собой сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Дополнительные характеристики: Длина системы доставки 120 см. МРТ совместимость. Способ раскрытия – саморасширяемые. Тип ячейки – закрытая. Структура стента представлена 6 парами спиралевидно плетеных нитиноловых проволок. Среднее значение укорочения стента - 0.86%. Тип системы доставки - Двухпросветный (over-the-wire) Дизайн шафта – коаксиальный, материал шафта - PEBAX в дистальной части, остальная часть шафта – нейлон. Гидрофильное покрытие шафта. Профиль системы доставки 2 мм. Совместимость с проводником 0.014 и 0.018 дюйма. Диаметр 6,5 мм длина стента 200 мм |  |
|  | Стент |  | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из и может представляет собой и сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Длина системы доставки 135 см. Тип ячейки - открытая или закрытая. Способ раскрытия - саморасширяемый. МРТ совместимость. Краевой маркер на стенте - 5 шт. Размер стента 9x100 mm |  |
|  | Каротидный стент |  | Материал стента: кобальт-хром, конструкция прямая, тип раскрытия – самораскрывающийся, Диаметр совместимого интродьюсера 5,6, Дизайн катетера: Монорельсовый (быстрая замена), Рабочая длина 135 см, Диаметр совместимого проводника 0,014 дюйм, Диаметр совместимого проводникового катетера 8F, Совместим с интродьюсером 5,6 F, Дизайн ячейки – закрытый, Дизайн стента плетенный, Рентгенконтрастные метки 3 шт Размер стента 10х30 |  |
|  | Каротидный стент |  | Материал стента: кобальт-хром, конструкция прямая, тип раскрытия – самораскрывающийся, Диаметр совместимого интродьюсера 5,6, Дизайн катетера: Монорельсовый (быстрая замена), Рабочая длина 135 см, Диаметр совместимого проводника 0,014 дюйм, Диаметр совместимого проводникового катетера 8F, Совместим с интродьюсером 5,6 F, Дизайн ячейки – закрытый, Дизайн стента плетенный, Рентгенконтрастные метки 3 шт Размер стента 10х40 |  |
|  | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый |  | МРТ совместимость, баллонорасширяемый, тип ячейки закрытая, Улучшенная биосовместимость поверхности стента рентгеноконтрастный маркер 2 шт, Рекомендуемый интродьсер 6 Fr, рекомендуемый проводник 0,035 дюйм, Длина катетера 135 cm 10x19 mm |  |
|  | Стент |  | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из и может представляет собой и сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Длина системы доставки 135 см. Тип ячейки - открытая или закрытая. Способ раскрытия - саморасширяемый. МРТ совместимость. Краевой маркер на стенте - 5 шт. Размер стента 12x80 mm |  |
|  | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый |  | Саморасширяемый стент, нитиноловый, для бедренной артерии. Размер 14х60 мм |  |
|  | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый |  | Саморасширяемый стент, нитиноловый, для бедренной артерии. Размер 14х80 мм |  |
|  | Стент внутрисосудистый |  | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента – никеле-титановый сплав. Дизайн стента – закрытая ячейка, площадь ячейки стента не более 1,08 мм2. Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров – проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки – не менее 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совестимость с интродьюсером: 10F. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Размер стента16x60 mm. |  |
|  | Стент внутрисосудистый |  | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента – никеле-титановый сплав. Дизайн стента – закрытая ячейка, площадь ячейки стента не более 1,08 мм2. Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров – проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки – не менее 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совестимость с интродьюсером: 10F. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Размер стента18x60 mm. |  |
|  | Катетер диагностический |  | Диаметр 5 F дл 125 см кончик pigtail |  |
|  | Катетер диагностический |  | Диаметр 6 F дл 125 см кончик pigtail |  |
|  | Линия высокого давления |  | Длина 160 см, кончик луер лук, прозрачный, не менее 1200 psi |  |
|  | Индефлятор-шприц для раздувания баллонного катетера |  | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. |  |
|  | Катетер диагностический |  | Диаметр 5.2 F дл 125 см кончик JR4 |  |
|  | Катетер диагностический |  | Диаметр 5.2 F дл 100 см кончик JL3.5 |  |
|  | Катетер диагностический |  | Диаметр 5.2 F дл 100 см кончик JL4 |  |
|  | Катетер диагностический |  | Диаметр 5.2 F дл 100 см кончик JR4 |  |
|  | Ушивающее устройство |  | Предварительно сформированный узел, выполнение процедуры одной рукой, нить из пропилена, наличие порта. |  |
|  | Микрокатетер для периферических/коронарных сосудов |  | Стерильная гибкая однопросветная трубка небольшого диаметра, разработанная для контролируемой инфузии жидкостей (например, тромболитиков, диагностических контрастных веществ) в суперселективные небольшие сосуды (включая нервную ткань, периферические или окклюдированные коронарные сосуды) для ангиографии/лечения, а также, как правило, для доставки изделий (например, имплантатов для эмболизации, проволочных направителей) в извилистые сосуды или через плотные очаги поражения. Может включать ультразвуковой датчик, термодатчик и отверстие на дистальном кончике для размещения проволочного направителя. Изделие не является проводниковым катетером (т.е., не предназначено для доставки других катетеров или терапевтических отведений непосредственно через свой просвет). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Внешний слой микрокатетера выполен из полиэстер эластомера, внутренний слой из PTFE, между ними заложено армирование в виде спирали. Вольфрамовая оплетка по всей длине позволяет исключить перегибы. В структуре катетера выделяют до 5 зон, различных по степени жесткости. Катетер комплектуется мандреном для создания формы дистальному кончику. Внешний диаметр 2,8Fr. Внутренний диаметр 0,027’’. Длина катетера 150 см. Максимальное давление 900 psi. Совместимый проводник 0,021’’. Форма кончика: прямой (формируемый). Два дистальных рентгеноконтрастных маркера (материал маркеров Pt-Ir). |  |
|  | Интродьюсер |  | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Диаметр 6 F длина 55 см. |  |
|  | Проводник |  | предназначен для усиленной управляемости и контролируемой маневренности при прохождении сложной анатомии сосуда. Отличная устойчивость к изломам и увеличенная гибкость кончика. Сердечник из нержавеющей стали. Полимерное гидрофильное покрытие в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Высокорентгенконтрастное покрытие проводника обеспечивает прекрасную визуализацию для точного позиционирования. Два варианта длины: 110см, 150см, 200см, и 300см. Диаметр: 0.018”. Формируемый прямой кончик. Два варианта жесткости кончика 8 г для прохождения стенозов и окклюзий. |  |
|  | Проводник |  | предназначен для усиленной управляемости и контролируемой маневренности при прохождении сложной анатомии сосуда. Отличная устойчивость к изломам и увеличенная гибкость кончика. Сердечник из нержавеющей стали. Полимерное гидрофильное покрытие в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Высокорентгенконтрастное покрытие проводника обеспечивает прекрасную визуализацию для точного позиционирования. Два варианта длины: 110см, 150см, 200см, и 300см. Диаметр: 0.018”. Формируемый прямой кончик. Два варианта жесткости кончика 6 г для прохождения стенозов и окклюзий. |  |
|  | Порт |  | Камера порта и катетер рентгеноконтрастные соответствие На поверхности силиконовой мембраны имеются пальпаторные бугорки, облегчающие обнаружение порта под кожей. соответствие Порт обеспечивает возможность высокопоточных инфузий контрастного препарата при КТ и МРТ со скоростью не менее 4 мл/с и выдерживает давление инфузии не менее 290 psi. соответствие На камере порта имеется индикатор возможности высокопоточных инфузий, видимый на рентгеновском снимке или при рентгеноскопии в виде букв СТ Камера порта изготовлена полностью из пластика и не имеет металлических компонентов соответствие Порт полностью МРТ-совместимый. соответствие Шовыне отверстия не заполнены силиконом соответствие Катетер присоединяемый, рентгеноконтрастный, изготовлен из полиуретана, устойчивого к таксанам. соответствие Проксимальный конец катетера имеет муфту для фиксации к камере порта и защиты катетера от прокалывания в месте присоединения. соответствие На поверхности катетера нанесены метки длины. соответствие Состав набора: Порт не менее 1 шт. Катетер не менее 1 шт. Муфта катетера соединительная не менее 2 шт. Коннектор промывной не менее 1 шт. Металлический проводник с J-образным гибким наконечником не менее 1 шт. Пункционная игла интродьюсер не менее 1 шт. Интродьюсер с расщепляемой оболочкой не менее 1 шт. Игла колющая прямая не менее 1 шт. Игла колющая изогнутая под прямым углом не менее 1 шт. Инфузионный набор в виде колющей иглы с присоединенным инфузионным удлинителем не менее 1 шт. Шприц не менее 1 шт. Тунеллер металлический не менее 1 шт. Держатель для вены не менее 1 шт. Диаметр 8 F |  |
|  | Порт |  | Камера порта и катетер рентгеноконтрастные соответствие На поверхности силиконовой мембраны имеются пальпаторные бугорки, облегчающие обнаружение порта под кожей. соответствие Порт обеспечивает возможность высокопоточных инфузий контрастного препарата при КТ и МРТ со скоростью не менее 4 мл/с и выдерживает давление инфузии не менее 290 psi. соответствие На камере порта имеется индикатор возможности высокопоточных инфузий, видимый на рентгеновском снимке или при рентгеноскопии в виде букв СТ Камера порта изготовлена полностью из пластика и не имеет металлических компонентов соответствие Порт полностью МРТ-совместимый. соответствие Шовыне отверстия не заполнены силиконом соответствие Катетер присоединяемый, рентгеноконтрастный, изготовлен из полиуретана, устойчивого к таксанам. соответствие Проксимальный конец катетера имеет муфту для фиксации к камере порта и защиты катетера от прокалывания в месте присоединения. соответствие На поверхности катетера нанесены метки длины. соответствие Состав набора: Порт не менее 1 шт. Катетер не менее 1 шт. Муфта катетера соединительная не менее 2 шт. Коннектор промывной не менее 1 шт. Металлический проводник с J-образным гибким наконечником не менее 1 шт. Пункционная игла интродьюсер не менее 1 шт. Интродьюсер с расщепляемой оболочкой не менее 1 шт. Игла колющая прямая не менее 1 шт. Игла колющая изогнутая под прямым углом не менее 1 шт. Инфузионный набор в виде колющей иглы с присоединенным инфузионным удлинителем не менее 1 шт. Шприц не менее 1 шт. Тунеллер металлический не менее 1 шт. Держатель для вены не менее 1 шт. Диаметр 6 F |  |
|  | интродьюсер |  | Диаметр 14F размер дилататора 14F, игла 18G, проводник 0,035 дюйм, 40 см, J-кончик. |  |
|  | Баллонный катетер |  | Баллонный катетер для периферических сосудов. Длина шафта 180 см Рекомендованный интродьюсер 4 F, рабочее давление 8 атм, давление разрыва не более 22 атм. Размер 5x120 |  |
|  | Катетер балллонный |  | Тип баллона (Система доставки) - Монорельсовый (Быстрая замена). Совместимость с проводником 0.018 дюйм. Совместимость с проводниковым катетером, размеромне более 5 F/ Гидрофильное покрытие баллона и шафта на всем протяжении/ Рентгеноконтрастные маркеры не менее 2 шт/ Длина системы доставки не менее 135 см. Размер 2х280 мм |  |
|  | Интродьюсер |  | Интродьюсер, предназначенный для обеспечения канала для введения диагностических или эндоваскулярных устройств в сосудистую сеть и для минимизации потери крови, связанной с подобными вмешательствами. Интродьюсер представляет собой одноразовый гидрофильный катетер, который обеспечивает гибкий и гемостатический канал для введения эндоваскулярных устройств и для минимизации потери крови, связанной с процедурами на сосудах. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Дилататор рентгеноконтрастный и имеет гибкий конусовидный наконечник для облегчения атравматического проведения через сосудистую сеть. На дистальном конце ручки дилататора установлен охватывающий конический порт Люэра. Проксимальный конец ручки дилататора снабжен резьбой, чтобы позволять закрепить дилататор в корпусе уплотнения интродьюсера. Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спиралью катетера, крепящегося к жесткому уплотнителю с гемостатическим клапаном. Содержит боковой порт с трехходовым клапаном. На дистальном конце интродьюсера имеется рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрено отверстие для шовной петли, чтобы обеспечивать крепления интродьюсера к пациенту, и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения. Диаметр 14F, длина 28 см |  |
|  | Катетер баллонный |  | Баллонный катетер OTW под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размер баллона 1.2x20 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Для периферической ангиопластики. Длина системы доставки 180 см размер баллона 4х100 мм |  |
|  | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий |  | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Размер баллона 16x60 mm |  |
|  | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий |  | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Размер баллона 14x60 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Размер баллона 12x40 mm. |  |
|  | Катетер баллонный |  | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Размер баллона 7x100 mm. |  |
|  | Катетер баллонный |  | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Размер баллона 5x100 mm. |  |
|  | Катетер баллонный |  | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Размер баллона 4x100 mm. |  |
|  | Катетер проводниковый |  | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 125 см. Тип кончика JR4 |  |
|  | Катетер проводниковый |  | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Тип кончика XB4 |  |
|  | Устройство для закрытия сосудистого доступа |  | Стерильное имплантируемое рассасывающееся медицинское изделие, предназначено для обеспечения механического гемостаза различных диаметров артериального доступа от 5 до 9 F у пациентов, подвергшихся катетеризации бедренной артерии. Устройство для закрытия сосудов представляет собой рукоятку с механизмом для фиксирования к интродьюсеру и шафт, в котором расположены трубка-уплотнитель, абсорбируемая коллагеновая губка и абсорбируемый полимерный «якорь», соединенные рассасывающимся фиксирующим материалом. Система установки включает в себя интродьюсер с гемостатическим клапаном, локализатор (модифицированный расширитель) и проводник. Наличие муфты закрывающей якорь. Материал рукоятки и шафта – пластик. Материал проводника - сплав титана и никеля. Длина проводника не более 70 см. Тип кончика проводника - J-образный и прямой. Устройство для закрытия сосудов имплантируется с помощью системы установки, при этом «якорь» располагается интравазально и тем самым закрывает артериотомическое отверстие изнутри сосуда. Абсорбируемая коллагеновая губка имплантируется экстравазально (на внешнюю поверхность места доступа к бедренной артерии) и притягивается к «якорю» с помощью рассасывающегося фиксирующего материала для достижения механического гемостаза артериотомического отверстия между «якорем» и губкой. Наличие порта поступления крови, показывающее положение (интра или экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Тампонирование коллагеновой губки проводится вручную при помощи пластиковой трубки-уплотнителя. Коллагеновые элементы биорезорбируемые и полностью рассасываются через 60-90 дней. Срок годности с момента производства не менее 6 месяцев. Доступные размеры устройства для закрытия сосудов: 8F. |  |
|  | Диагностический катетер |  | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Материал катетера – нейлон, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.047 дюйма, максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 21,3 мл/сек. Спектр наружного диаметра - 4F, 5F, 5.2F, 6F. Пластик нейлон обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования). Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента.. Длина 100см. Диаметр 5F Тип кончика Special |  |
|  | Диагностический катетер |  | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5,2 F. Модификация кончика JL3.5 |  |
|  | Катетер гидрофильный |  | Дилататор в наборе. Диаметр катетера наружный 2,8 мм. Диаметр катетера внутренний 0,090 дюйм. Гидрофильное покрытие. Длина катетера 120 см. форма кончика катетера ангулированный 45 |  |
|  | Катетер интродьюсер |  | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Диаметр 8f длина 100 см кончик RDC1 |  |
|  | Катетер интродьюсер |  | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Диаметр 8f длина 100 см кончик RDC2 |  |
|  | Катетер проводниковый |  | Диаметр 6F дл 100 см кончик EBU3.5 |  |
|  | Компрессионное устройство |  | Устройство для компрессии лучевой артерии. Прозрачная структура устройства для визуального контроля. Зеленая метка по центру баллона. Манжета для контроля давления. Двух баллонная система контроля давления. Порт для введения воздуха с клапаном. Номинальный объем вводимого воздуха 13,0 мл. Максимальный объем вводимого воздуха 18,0 мл. Регулируемая застежка. Длина манжеты 29 см. |  |
|  | Проводник интервенционный |  | 0.014" проводник длиной 300 см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Жесткость кончика: 3.5 гр |  |
|  | Проводник интервенционный |  | 0.014" проводник длиной 190 см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий (ES) - 14.3г. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: жесткий ES -1.2г. |  |
|  | Катетер Интродьюсер |  | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Размер 9F 95 cm |  |
|  | Катетер Интродьюсер |  | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Размер 9F 35 cm |  |
|  | Катетер Интродьюсер |  | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Интегрированный шестилепестковый гемостатический клапан и наличие дилятора для проведения процедур без применения интродьюсера. Размер 7F 55 cm |  |
|  | Интродьюсер с гидрофильным покрытием |  | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина: 25 см. Диаметр: 6 Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Материал шафта интродьюсера - этилентетрафторэтилен. Набор должен состоять из: интродьюсера, дилататора, металлического минипроводника (длина: 80 см., диаметр: 0,025”, прямой кончик), инъекционной иглы 20G. |  |
|  | Катетер внутрисосудистый |  | Гидрофильный, диаметр 7,5 f дл 100 см кончик JR4 |  |
|  | Катетер внутрисосудистый |  | Гидрофильный, диаметр 7,5 f дл 100 см кончик JL 3.5 |  |
|  | Стент |  | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из и может представляет собой и сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Длина системы доставки 135 см. Тип ячейки - открытая или закрытая. Способ раскрытия - саморасширяемый. МРТ совместимость. Краевой маркер на стенте - 5 шт. Размер стента 12x80 mm |  |
|  | Стент |  | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из и может представляет собой и сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Длина системы доставки 135 см. Тип ячейки - открытая или закрытая. Способ раскрытия - саморасширяемый. МРТ совместимость. Краевой маркер на стенте - 5 шт. Размер стента 10x100 mm |  |
|  | Стент |  | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из и может представляет собой и сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Длина системы доставки 135 см. Тип ячейки - открытая или закрытая. Способ раскрытия - саморасширяемый. МРТ совместимость. Краевой маркер на стенте - 5 шт. Размер стента 10x80 mm |  |
|  | Стент периферический |  | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью , после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего оно самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из металла [никель-титанового сплава (нитинола)] и представляет собой сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Дополнительные характеристики: Длина системы доставки 120 см. МРТ совместимость. Способ раскрытия – саморасширяемые. Тип ячейки – закрытая. Структура стента представлена 6 парами спиралевидно плетеных нитиноловых проволок . Среднее значение укорочения стента - 0.86%. Тип системы доставки - Двухпросветный (over-the-wire) Дизайн шафта – коаксиальный, материал шафта - PEBAX в дистальной части, остальная часть шафта – нейлон. Гидрофильное покрытие шафта. Профиль системы доставки 2 мм. Совместимость с проводником 0.014 и 0.018 дюйма. Размер стента 6.5x200 mm |  |
|  | Баллонный катетер |  | Баллонный катетер для периферических сосудов. Длина шафта 180 см Рекомендованный интродьюсер 4 F, рабочее давление 8 атм, давление разрыва не более 22 атм. Размер 6x120 |  |
|  | Периферический баллонный катетер |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера –нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Размер баллона 6x150 mm |  |
|  | Периферический баллонный катетер |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера –нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Размер баллона 5x220 mm |  |
|  | Периферический баллонный катетер |  | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера –нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Размер баллона 5x150 mm |  |
|  | Периферический баллонный катетер с лекарственным покрытием |  | Лекарственное покрытие паклитаксель- вещество обладающее противовоспалительным и антипролиферативным воздействием. Выделение лекарственного вещества 30-60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества 28 дней. Используемый проводник 0,035 дюйм. Система доставки OTW. Длина катетера 130 см. Совместимость с интродьюсером 6 Fr. Рентгенконтрастные маркеры 2 шт. Номинальное давление 8 атм. Давление разрыва 16 атм. Размер баллона 5x150 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона 4.5x10 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона 4x20 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона 4x10 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона 3.75x20 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона 3.75x10 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона 3.5x10 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона 3.5x20 mm |  |
|  | Катетер баллонный |  | Материал: баллонная часть катетера – нейлон с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта длиной 4 мм. Дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь. Гидрофильное покрытие на всем протяжении шафта. Рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне: 1 шт. (для баллонов диаметром от 1,50 до 1,75 мм), 2 шт. (для баллонов 2 мм и более) из сплава платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F. Рабочая длина шафта – 146 см, профиль кончика – 0,0169 " (0,43 мм), диаметр проксимальной части шафта – 2,1 F, диаметр дистальной части шафта - 2,5 F (ø1.5 - 2,00 mm), 2.6 F (ø2,25 – 3,25 mm), 2.7 F (ø3,50 – 4,50 mm) Номинальное давление раздувания баллона 12 атм., максимальное давление, гарантирующее целостность баллона – 20 атм. (ø1,5 – 2,00 mm и 4,25 – 4,50 mm), 22 атм. (ø2,25 – 4,00 mm). Таблица соответствия диаметров при разных показателях давления в упаковке. Размер баллона 3x10 mm |  |
|  | Катетер дилятационный периферический |  | Материал катетера – Duralyn. Маркеры длины баллона –1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 ±0.0010”; длина 0.118±0.02”). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер 3.9F, совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); Таблица соответствия в упаковке. Размер баллона 3x300 |  |
|  | Катетер дилятационный периферический |  | Материал катетера – Duralyn. Маркеры длины баллона –1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 ±0.0010”; длина 0.118±0.02”). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер 3.9F, совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); Таблица соответствия в упаковке. Размер баллона 2.5x300 |  |
|  | Катетер дилятационный периферический |  | Материал катетера – Duralyn. Маркеры длины баллона –1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 ±0.0010”; длина 0.118±0.02”). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер 3.9F, совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); Таблица соответствия в упаковке. Размер баллона 2x300 |  |