Техническое задание

- Наименование услуги: Оказание услуг по проведению проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов биологической безопасности.

Срок выполнения работ, оказания услуг: июнь 2023 г.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования, модель | Класс бокса | Серийный номер | Год выпуска | Группа патогенности лаборатории | Адрес местонахождения бокса | Кол-во | Примечание, перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-1,2 | 2 | 221.120.2263 | 2014 | 3-4 | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35 | 1 | 1. проверка; |
| 2 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 | 2 | 221.090.00.0073 | 2015 | 3-4 | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35 | 1 | 1. проверка; |
| 3 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 | 2 | 221.090.00.0075 | 2015 | 3-4 | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35 | 1 | 1. проверка; |
| 4 | Ламинарный шкаф DIN 12980 | 2 | 40510535 | 2005 | 3-4 | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35 | 1 | 1. проверка; |
| 5 | Ламинарный шкаф DIN 12980 | 2 | 40510536 | 2005 | 3-4 | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35 | 1 | 1. проверка; |

Требования к качеству работ:

Содержание, порядок и правила проведения работ устанавливаются эксплуатационной документацией на изделие, ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с 01.09.2021).

Перечень работ по техническому обслуживанию.

1. Проверка общего состояния бокса:

- проверка идентификационных данных бокса;

- проверка установки бокса на месте эксплуатации;

- проверка целостности конструкции бокса;

- проверка механизма открывания/закрывания переднего стекла.

2. Проверка подключения бокса к коммуникациям:

- проверка подключения бокса к электрической сети;

- проверка работоспособности системы управления бокса;

- проверка работоспособности систем аварийной сигнализации бокса (при наличии).

Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ), в соответствии:

| Перечень проверок для БМБ 2 класса, установленных в лабораториях, работающих с ПБА I, II, III, IV групп патогенности (Лаборатории базового уровня 1-4). |  |
| --- | --- |
| Основные проверки |  |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Метод исследований (испытаний) и измерений |
| Скорость нисходящего воздушного потока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G |
| Однородность скорости нисходящего воздушного потока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение Н |
| Средняя скорость входящего потока воздуха | Аттестованная методика измерений. № ФР.1.29.2014.17829 в ФИФ |
| Скорость входящего воздушного потока (на выпускном воздуховоде) | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G (применяется вместо № ФР.1.29.2014.17829) |
| Герметичность (целостность) установленных НЕРА фильтров для выявления проскока | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение D (и/или (зависит от конструкции бокса)) МИ-02-19. Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности), 2019 г. |
| Направление (визуализация) воздушных потоков | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение Н |

*Указаны рекомендуемые методы испытаний, допускается использование и других методов в соответствии с областью аккредитации Исполнителя.

Правило принятия решения согласно СанПиНу 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик все показатели не имеют отклонения от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21. Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности не подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик хотя бы один показатель имеет отклонение от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21.

В случае необходимости при наличии технической возможности Исполнитель проводит настройку скорости воздушных потоков в боксах.

По результатам работ исполнитель выдает заказчику акт выполненных работ, протокол испытаний на каждую единицу оборудования, включающий заключение о его соответствии требованиям СанПиН 3.3686-21.

Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами. Исполнитель гарантирует, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты и контрольно-измерительные приборы.

- Требования к выполнению работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ, услуг предъявляемым требованиям:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2023 г

- Требования к исполнителям работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям:

- наличие лицензии на деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники (на основании требования Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

- наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в национальной системе по аккредитации (Росаккредитация) (на основании ст.42 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 188 СанПиН 3.3686-21) с областью аккредитации, включающей перечень проверок, указанный в техническом задании;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию услуг не менее 3 лет