Техническое задание

- Задание на выполнение работ

Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования (далее – Услуги, ТО, МТ), предназначено для поддержания исправности МТ при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем) включают:

- периодическое ТО.

Перечень МТ, подлежащей техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование МИ | Модель (марка) МИ | Наименование изготовителя | Номер регистрационного удостоверения | Страна происхождения | Кол-во, шт | Год выпуска | Зав. № (инв. №) | Место (адрес) оказания услуг в г. Салават, Октябрьская ,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютерный томограф | Alexion | Toshiba Medical Systems | ФСЗ 2011/10165 | Япония | 1 | 2015 | 2KD1572147 | Октябрьская ,35 |
| 2 | Аппарат рентгеновский цифровой панорамный, цефалометрический и томографический | MyRay Hyperion Х9 | CEFLA S.C. | РЗН 2014/2011 | Италия | 1 | 2016 | 70667024 | Октябрьская ,35 |
| 3 | Устройство цифровое видеографическое | ZEN-X | CEFLA S.C. | ФСЗ 2010/08277 | Италия | 1 | 2022 | 1Е4438 | Октябрьская ,35 |
| 4 | Рентгеновский аппарат | Planmeca Intra | Planmeca OY | ФС № 2004/1311 | Финляндия | 1 | 2010 | IXRF084006 | Октябрьская ,35 |
| 5 | Маммограф | МХ600 |  |  |  | 1 | 2018 | 65V140,№GMA-103102-50318 | Октябрьская ,35 |
| 6 | Аппарат рентгеновский стоматологический | MyRay RX DX | CEFLA S.C. | ФСЗ 2008/02789 | Италия | 1 | 2016 | 70667024 | Октябрьская ,35 |
| 7 | Комплекс рентгеновский диагностический на базе телеуправляемого стола | STEPHANIX (EVOLUTION) | Stephanix S.A. |  | Франция | 1 | 2008 | 0811322 / G 0680 | Октябрьская ,35 |
| 8 | Комплекс рентгеновский диагностический со стойкой универсальной радиографической и столом рентгенографическим | STEPHANIX (STU+STUM) | Stephanix S.A. |  | Франция | 1 | 2008 | 562 / G 30704 | Октябрьская ,35 |
| 9 | Комплекс рентгеновский диагностический на базе стола с плав. декой | STEPHANIX RAD Series PRO (TPF3S) | Stephanix S.A. |  | Франция | 1 | 2008 | 30312 / G 30705 | Октябрьская ,35 |
| 10 | Аппарат рентгеновский мобильный (зав.№, г.вып.) | MOVIX 30 | Stephanix S.A. | РЗН 2013/520 | Франция | 1 | 2008 | G30777 | Октябрьская ,35 |
| 11 | Система рентгеновская мобильная (хирургическая С-дуга) | OMNISCOP C | Stephanix S.A. | РЗН 2013/520 | Франция | 1 | 2008 | 030624908 | Октябрьская ,35 |

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг.

| № п/п | Наименование | Вид работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рентгендиагностическое оборудование (компьютерный томограф) |  |  |
|  | Периодическое ТО | Плановое профилактическое обслуживание включает в себя: - Подготовительная работа Пробное сканирование Проверка охлаждения рентгеновской трубки Снятие крышек гентри Выключение системы - Проверка щита распределения питания Проверка срабатывания автоматов-выключателей - Проверка внутренних элементов гентри (терморегулятора системы сбора данных DAS, вентиляторов и т.п.) Проверка температурного режима детектора системы сбора данных DAS Проверка вращения вентиляторов системы сбора данных DAS Проверка работы вентилятора в верхней части гентри и вентилятора для охлаждения платы GTS Проверка работы вентиляторов для охлаждения теплообменника и высоковольтного генератора Проверка надежности крепления системы сбора данных DAS - Проверка важных стяжек гентри и наличия утечки масла Проверка крепежных болтов Проверка затяжки креплений в правой части гентри Проверка креплений кабелей в правой части гентри Проверка затяжки креплений на фронтальной части гентри Проверка креплений кабелей в левой части гентри Проверка надежности крепления вращающихся частей гентри - Проверка кнопки аварийного выключения системы Проверка срабатывания кнопки аварийного выключения системы на консоли Настройка и проверка работы таймера задержки по времени - Очистка консоли Снятие крышек Отключение кабеля электропитания Очистка воздухоотводов блоков CPU BOX и REC BOX - Очистка внутренних элементов гентри Снятие панели щеток Отключение в/в кабелей Очистка воздуховодов Удаление материалов, образовавшихся в результате истирания щеток Очистка набора щеток Очистка контактного кольца Подключение в/в кабелей Проверка вращения гентри Очистка фильтра боковой крышки Очистка блока фильтров боковой крышки Очистка блока фильтров задней крышки Очистка поверхности детектора и воздуховода системы сбора данных DAS Очистка воздуховода генератора - Очистка маслоохладителя Проверка утечки охлаждающей жидкости Проверка разъема рентгеновской трубки Очистка фильтра теплообменника Проверка подключения кабелей в разъемы Включение электропитания консоли Проверка насоса маслоохладителя Проверка стяжки в/в кабеля - Эксплуатационная проверка вентиляторов для охлаждения консоли и кнопки аварийного отключения гентри Эксплуатационная проверка вентиляторов для охлаждения консоли Эксплуатационная проверка кнопки аварийного отключения гентри (передняя правая панель) Эксплуатационная проверка кнопки аварийного отключения гентри (передняя левая панель) Проверка сетевого напряжения Проверка постоянного электропитания - Проверка безопасности и скорости вращения гентри Эксплуатационная проверка детекторов вращения Проверка скорости вращения гентри Проверка системы внутренней связи Intercom - Настройка системы Проверка kV and mA рентгеновской трубки Регулировка начальных токов накаливания, калибровка системы с использованием специальных фантомов Проверка сетевого напряжения во время сканирования Проверка вращения рентгеновской трубки Тренировка рентгеновской трубки (при необходимости – если не интенсивный характер работы) Проверка логов ошибок - Проверка панели управления гентри Проверка контактной поверхности панели управления гентри на короткое замыкание Проверка на наличие аномальных звуков и утечки масла из силового цилиндра и тормозного цилиндра. Эксплуатационная проверка системы коллимирования рентгеновского пучка рентгеновской трубки - Проверка электропитания гентри Проверка напряжения переменного тока Проверка напряжения постоянного тока Эксплуатационная проверка автоматов-выключателей Проверка надежности крепления выходного щитка 200В - Проверка стола пациента Снятие гибкого изолирующего покрытия Очистка горизонтальных направляющих движения Очистка вертикальных направляющих движения Проверка на наличие повреждений кабелей внутри стола пациента Проверка точности движения стола пациента Проверка натяжения ремня горизонтального движения Проверка на наличие аномальных звуков из задней поверхности стола Проверка на наличие аномальных звуков во время сканирования Проверка свободного перемещения верхней секции стола Проверка вспомогательной пружины Проверка стяжек и крепежных болтов Проверка вертикального привода Проверка постоянного питания Закрепление гибкого изолирующего покрытия Проверка вспомогательных принадлежностей стола (фиксирующих лент пациента и т.п.) Проверка зазора гибкого изолирующего покрытия - Проверка механизмов блокировки Проверка работы концевых выключателей наклона гентри Проверка работы концевых выключателей движения стола Проверка срабатывания ленточного переключателя Проверка срабатывания предохранительного коврика - Завершающие процедуры Эксплуатационная проверка позиционирующего проектора Установка крышек гентри Эксплуатационная проверка кнопки аварийного отключения гентри (передняя правая панель) Эксплуатационная проверка кнопки аварийного отключения гентри (передняя левая панель) Проверка, на месте ли резиновые детали гентри Очистка наружной поверхности окна проектора и плёнки «Майлар» Проверка надежности крепления майларовой плёнки | Май, октябрь 2023г. |
|  |  | Дистанционный инструктаж персонала Заказчика по правилам применения МИ по запросу, выполняемый в режиме реального времени. | В рабочие дни с 8-00 до 20.00 Не ограничено в период срока оказания услуг |
| 2 | Рентгендиагностическое оборудование (Аппарат рентгеновский цифровой панорамный, цефалометрический и томографический) |  |  |
|  | Периодическое ТО | - внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности; - проверка органов управления защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов, проверка срабатывания устройств безопасности (аварийный выключатель, блокировки); - затяжка ослабленных крепежных соединений элементов соединителей; - проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей; - чистка электрических контактов реле; - проверка работы электрических и механических диафрагм; - проверка наличия защитных фильтров рентгеновского излучателя; - проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным; - проверка состояния деталей, узлов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности моноблока; - смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравновешивающих устройств; - контроль технического состояния аппарата (КТС); - комплексная наладка и регулировка аппарата. | Май, октябрь 2023г. |
|  |  | Дистанционный инструктаж персонала Заказчика по правилам применения МИ по запросу, выполняемый в режиме реального времени. | В рабочие дни с 8-00 до 20.00 Не ограничено в период срока оказания услуг |
| 3 | Рентгендиагностическое оборудование (стационарные аппараты) |  |  |
|  | Периодическое ТО | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств на предмет физических поломок и износа Проверка органов управления защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов, проверка срабатывания устройств безопасности (аварийный выключатель, блокировки, предупредительный фонарь), проверка срабатывания концевых выключателей рабочих мест, включая поворотный стол-штатив (ПСШ), наличия средств индивидуальной защиты Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей - затяжка ослабленных крепежных соединений элементов соединителей; - проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных и высоковольтных кабелей; - чистка электрических контактов реле; - проверка работы электрических и механических диафрагм; - проверка наличия защитных фильтров рентгеновского излучателя; - проверка отсутствия течи масла из рентгеновского излучателя; - проверка и регулировка ЭСУ, РЭОП, ССЯ, ВКУ; - проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным; - смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравновешивающих устройств; - проверка и регулировка системы вращения анода, защиты рентгеновской трубки от перегрузки; - проверка крепления стола пациента (ПСШ) и стойки снимков к полу; - вскрытие пульта управления и его очистка; - проверка состояния деталей, узлов, тросовых систем и потолочных механизмов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности редукторов и рентгеновских излучателей надежности стенового крепления; - проверка надежности заделки высоковольтных кабелей, наличия смазки высоковольтных наконечников и стаканов; - проверка напряжения, поступающего на первичную обмотку трансформатора, конфигурация трансформатора под фактически поступающее напряжение; | Май, октябрь 2023г. |
|  |  | специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией; | В соответствии с эксплуатационной документацией |
|  |  | Дистанционный инструктаж персонала Заказчика по правилам применения МИ по запросу, выполняемый в режиме реального времени. | В рабочие дни с 8-00 до 20.00 Не ограничено в период срока оказания |
| 4 | Рентгендиагностическое оборудование (маммографы) |  |  |
|  | Периодическое ТО | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств на предмет физических поломок и износа - проверка органов управления защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов, проверка срабатывания устройств безопасности (аварийный выключатель, блокировки, предупредительный фонарь); Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей - чистка электрических контактов реле; - проверка наличия защитных фильтров рентгеновского излучателя; - проверка отсутствия течи масла из рентгеновского излучателя, моноблока. - проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным; - смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач, блоков тросовых систем и уравновешивающих устройств; - проверка и регулировка системы вращения анода, защиты рентгеновской трубки от перегрузки; - проверка состояния деталей, узлов, тросовых систем и механизмов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии; нарушение герметичности моноблока; - проверка надежности заделки высоковольтных кабелей, наличия смазки высоковольтных наконечников и стаканов; - комплексная наладка и регулировка аппарата; - проверка напряжения, поступающего на первичную обмотку трансформатора, конфигурация трансформатора под фактически поступающее напряжения. | Май, октябрь 2023г. |
|  |  | специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией; | В соответствии с эксплуатационной документацией |
|  |  | Дистанционный инструктаж персонала Заказчика по правилам применения МИ по запросу, выполняемый в режиме реального времени. | В рабочие дни с 8-00 до 20.00 Не ограничено в период срока оказания услуг |
| 5 | Рентгендиагностическое оборудование (передвижные аппараты, мобильные аппараты, С-дуги) |  |  |
|  | Периодическое ТО | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств на предмет физических поломок и износа Проверка органов управления защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов; Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей - затяжка ослабленных крепежных соединений элементов соединителей; - проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных и высоковольтных кабелей; - проверка работы электрических и механических диафрагм; - проверка наличия защитных фильтров рентгеновского излучателя; - проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным; - проверка состояния деталей, узлов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности моноблока; - смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач; - проверка и регулировка системы вращения анода, защиты рентгеновской трубки от перегрузки; - комплексная наладка и регулировка аппарата. | Май, октябрь 2023г. |
|  |  | - специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией; | В соответствии с эксплуатационной документацией |
|  |  | Дистанционный инструктаж персонала Заказчика по правилам применения МИ по запросу, выполняемый в режиме реального времени. | В рабочие дни с 8-00 до 20.00 Не ограничено в период срока оказания услуг |
| 6 | Рентгендиагностическое оборудование (дентальные аппараты, видеографическое аппараты) |  |  |
|  | Периодическое ТО | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств на предмет физических поломок и износа Проверка органов управления защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств, проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов; Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей - затяжка ослабленных крепежных соединений элементов соединителей; - проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных и высоковольтных кабелей; - проверка работы электрических и механических диафрагм; - проверка наличия защитных фильтров рентгеновского излучателя; - проверка соответствия режимов работы рентгеновской трубки паспортным данным; - проверка состояния деталей, узлов, подверженных повышенному износу, выявление повреждений поверхностей и покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности моноблока; - смазка подшипников, шестеренчатых и червячных передач; - проверка и регулировка системы вращения анода, защиты рентгеновской трубки от перегрузки; - комплексная наладка и регулировка аппарата. | Май, октябрь 2023г. |
|  |  | - специфические для данных изделий работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией; | В соответствии с эксплуатационной документацией |
|  |  | Дистанционный инструктаж персонала Заказчика по правилам применения МИ по запросу, выполняемый в режиме реального времени. | В рабочие дни с 8-00 до 20.00 Не ограничено в период срока оказания услуг |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |
|  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ, услуг предъявляемым требованиям:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2023-2024 г

- Требования к исполнителям работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям:

-наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию  услуг не менее 3 лет.