Техническое задание

- Сведения о графике оказания услуг

| № | Перечень работ | Сроки оказания услуг – в течении 12 месяцев с начала заключения договора. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуги по техническому обслуживанию МРТ |  |
|  |  | Услуги по техническому обслуживанию МРТ проводятся один раз в квартал, конкретная дата оказания услуг согласовывается сторонами дополнительно, в срок за 14 дней до начала их оказания. |

- Задание на оказание услуг

Общие положения.

В рамках данного Договора оказываются следующие услуги по техническому обслуживанию Оборудования:

-приём заявок 24/7

-первичная диагностика неисправности посредством системы  SRS (8рабочих часов);

-выезд Исполнителя на место для диагностики неисправности (4рабочих дней);

-выезд Исполнителя на место при возникновении аварийной и срочной ситуации (3рабочих дней);

-выполнение пост-квенч процедур (2рабочих);

-замена расходных материалов при выполнении регламентно-профилактических работ;

-установка модификаций, выпущенных заводом-изготовителем, зарегистрированных или не требующих регистрации на территории РФ;

-SRS (при наличии технической возможности);

-доступ к LifeNet&PEPconnect;

-онлайн инструктажи, по запросу в рабочее время;

-гарантия работ 1 месяц.

- Регламентированное техническое обслуживание;

- Контроль технического состояния;

- Оказание услуг производится согласно графика оказанных услуг. Конкретная дата оказания услуг согласовывается сторонами дополнительно, в срок за 14 дней до  начала их оказания;

- Диагностика неисправностей Оборудования;

- Ремонт (стоимость запчастей возмещается Заказчиком при условии предварительного ее согласования с последним);

- Настройка Оборудования под потребности Заказчика;

- Контроль технического состояния Оборудования по каналу удаленной диагностики;;

- Установка модификаций, исправлений ПО.

Внеплановое обслуживание включает:

- внеплановый контроль технического состояния;

-внеплановое техническое обслуживание.

Заказчик обязуется передать Оборудование на техническое обслуживание исполнителю в исправном состоянии.

Регламентированное техническое обслуживание предполагает ежеквартальное оказание услуг в следующем объеме:

| Цикл ТО | Вид ТО |
| --- | --- |
| 1 часть ТО (1-й квартал) | Регламентированное техническое обслуживание - Проверка безопасной эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62353-2013 |
| 2 часть ТО (2 –й квартал) | Контроль технического состояния |
| 3 часть ТО (3-й квартал) | Регламентированное техническое обслуживание - Проверка безопасной эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62353-2013 |
| 4 часть ТО (4-й квартал) | Контроль технического состояния |

Внеплановое техническое обслуживание осуществляется по заявке Заказчика или по результатам диагностики при отклонении технического состояния Оборудования от установленного нормативно-технической и эксплуатационной документацией.

Нормативно-техническая документация и эксплуатационная документация.

Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с нормативно-технической и эксплуатационной документацией действующей на территории РФ, а также документацией предприятия-производителя (Siemens Healthineers) для магнитно-резонансного томографа Magnetom ESSENZA (далее – Оборудование, Документация). В состав Документации входят:

- ГОСТ Р 58451-2019 – Обслуживание техническое. Основные положения.

- ГОСТ Р МЭК 62353-2013 - Изделия медицинские электрические. Периодические проверки и испытания после ремонта медицинских электрических изделий.

- ГОСТ Р 57501-2017 -Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.

- Письмо Минздрава РФ от 27 октября 2003 г. N 293-22/233.

- Комплект инструкций предприятия-производителя: «Magnetom Essenza Computer Based Documentation (CB-DOC)» на момент публикации данного документа.

- _____________________________________Каталог одобренных предприятием-производителем сервисных инструментов и приспособлений, измерительного оборудования, специализированного оборудования для технического обслуживания, запасных частей и расходных материалов.

В связи с непрерывным процессом обновления и дополнения нормативно-технической документации, при выполнении технического обслуживания используется актуальная на момент выполнения работ редакция.

Регламентированное техническое обслуживание Оборудования.

Регламентированное техническое обслуживание Оборудования осуществляется в соответствии с Комплектом инструкций предприятия-производителя.

1 часть регламентированного ТО.

- Проверка работоспособности кнопок для аварийного сброса  магнитного поля (Magnet Stop) и блока контроля магнита МРТ (MSUP). Проверка производится с помощью специализированных приборов:

| Название |  |
| --- | --- |
| Прибор контроля схемы ERDU | ERDU-Testload III |
| Выносной пульт управления блока контроля магнита МРТ | Helium remote display 2654 |

- Проверки криосистемы МРТ:

  - Проверка на отсутствие утечек газообразного гелия из магнита МРТ (Magnet system leak check). При наличии признаков утечек проверка производится с помощью одного из специализированных приборов:

| Название |  |
| --- | --- |
| Гелиевый течеискатель – масспекрометр Leybold XL300 | Leybold Mass Spectrometer XL300 |
| Портативный течеискатель Edwards MagShield G3 | MagShield leak detector set |

  - Проверка на отсутствие обледенения сервисной турели и системы вентиляции магнита МРТ (Check for ice formation at the magnet service turret and venting system).

  - Проверка на отсутствие воды в клапане для сброса газообразного гелия из криостата МРТ (Check for water in the quench valve).

  - Внешний осмотр трубопровода для сброса газообразного гелия из криостата МРТ (Visual inspection of the quench tube).

  - Проверка срока плановой замены криокулера магнита МРТ.

  - Проверка срока плановой замены адсорбера криокомпрессора.

- Проверки электробезопасности аппратуры МРТ:

  - Проверка сопротивления заземляющих проводников аппаратуры МРТ (Ground wire test).

  - Проверка сопротивления заземляющих проводников опциональных компонентов МРТ.

  - Проверка аварийных выключателей электропитания аппаратуры МРТ.

- Проверка калибровки передающего РЧ тракта:

  - Проверка срока калибровки блока TALES.

  - Измерение потерь мощности в основной приемно-передающей катушке МРТ (Measurement of the coil power loss).

- Проверки безопасной эксплуатации стола пациента МРТ:

  - Проверка аварийных выключателей вертикального движения стола пациента МРТ (Checking the safety switches).

  - Проверка аварийных выключателей движений стола пациента (Checking the patient table stop function).

  - Проверка движений стола в экстренных ситуациях (Checking the patient table emergency movement).

  - Проверка минимального расстояния между столом пациента и стеной в процедурной МРТ (Checking the distance between the patient table and the wall in the RF-room).

  - Проверка зазора между столом пациента и корпусом магнита МРТ (Checking the distance between the patient table and the cover).

  - Проверка движений стола пациента МРТ (Checking the patient table movement).

  - Проверка пневматической сигнализации для вызова персонала пациентом (Checking the squeeze bulb).

- Общий технический осмотр аппаратуры МРТ:

  - Внешний осмотр аппаратуры МРТ.

  - Внешний осмотр опциональных компонентов и локальных РЧ катушек.

  - Внешний осмотр кабелей и кабельных каналов аппаратуры МРТ.

  - Проверка на наличие и актуальность пользовательской документации.

  - Проверка на наличие пользовательских обозначений и надписей на аппаратуре МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков и надписей на входе в зону ограниченного доступа  (зона 0.5 mT).

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков и надписей на лазерном указателе  МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков на столе пациента МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающего знака «Использовать средства защиты слуха».

2 часть регламентированного ТО.

- Проверка характеристик МРТ с использованием измерительных фантомов (Quality Assurance).

- Общий технический осмотр аппаратуры МРТ:

  - Внешний осмотр аппаратуры МРТ.

  - Внешний осмотр опциональных компонентов и локальных РЧ катушек.

  - Внешний осмотр кабелей и кабельных каналов аппаратуры МРТ.

  - Проверка на наличие и актуальность пользовательской документации.

  - Проверка на наличие пользовательских обозначений и надписей на аппаратуре МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков и надписей на входе в зону ограниченного доступа  (зона 0.5 mT).

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков и надписей на лазерном указателе  МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков на столе пациента МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающего знака «Использовать средства защиты слуха».

3 часть регламентированного ТО.

- Профилактическое обслуживание аппаратуры МРТ:

  - Внешний осмотр и проверка параметров подсистемы охлаждения аппаратуры МРТ (Cooling system general checks).

  - Промывка фильтра грубой очистки первичного охлаждающего контура (Cleaning the strainer of the primary water circuit).

  - Промывка фильтра грубой очистки вторичного охлаждающего контура (Cleaning the strainer of the secondary water circuit).

  - Проверка работоспособности вентиляторов аппаратуры МРТ (Checking the fan assembly).

  - Проверка работоспособности вентиляторов РЧ фильтров подсистемы градиентов (Checking the gradient filter fans).

  - Проверка воздушного фильтра (Checking the air filter of the patient fan).

  - Проверка измерительных фантомов (Checking the phantoms).

  - Проверка состояния двери в процедурную МРТ (клетку Фарадея) (Checking the RF-room door).

  - Проверка состояния замка двери в процедурную МРТ (Checking door lock of the RF-room).

  - Проверка привода перемещения стола пациента МРТ (Checking the patient table drive unit).

- Профилактическое обслуживание компьютера лаборанта:

  - Очистка от пыли компьютера лаборанта.

  - Проверка монитора рабочего места лаборанта.

  - Сохранение резервной копии настроек аппаратуры МРТ.

  - Удаление временных файлов на рабочем месте лаборанта.

4 часть регламентированного ТО.

- Проверка характеристик МРТ с использованием измерительных фантомов (Quality Assurance).

- Общий технический осмотр аппаратуры МРТ:

  - Внешний осмотр аппаратуры МРТ.

  - Внешний осмотр опциональных компонентов и локальных РЧ катушек.

  - Внешний осмотр кабелей и кабельных каналов аппаратуры МРТ.

  - Проверка на наличие и актуальность пользовательской документации.

  - Проверка на наличие пользовательских обозначений и надписей на аппаратуре МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков и надписей на входе в зону ограниченного доступа  (зона 0.5 mT).

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков и надписей на лазерном указателе  МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающих знаков на столе пациента МРТ.

  - Проверка на наличие предупреждающего знака «Использовать средства защиты слуха».

Внеплановое техническое обслуживание аппаратуры МРТ.

Внеплановое техническое обслуживание выполняется по заявке Заказчика или по результатам диагностики при отклонении технического состояния Оборудования от установленного нормативно-технической и эксплуатационной документацией и включает в себя:

- Диагностику функциональных отказов;

- Ремонт возможный без использования запасных частей;

- Установку запчастей и настройку аппаратуры МРТ (стоимость запчастей оплачивается заказчиком). Установка запчастей приобретенных у третьих лиц не выполняется.

- Диагностику параметрических отказов;

- Работы по восстановлению нормативных характеристик изделия.

Список работ по восстановлению нормативных характеристик изделия включают в себя:

5.1 Проверка пассивного шимирования магнита МРТ с помощью специализированного магнитометра номер 1 из перечня специализированного сервисного инструмента.

5.2 Пассивное шимирование магнита МРТ, включая снятие и подъем поля с использованием специализированного прибора 19 из перечня специализированного сервисного инструмента.

6. Работы по дозаправке магнита МРТ жидким гелием (жидкий гелий, газообразный гелий необходимый для заправки и стоимость транспортировки оплачиваются заказчиком). При дозаправке используются следующие специализированные приспособления и приборы 4,5,6,7,27 из перечня специализированного сервисного инструмента.

7. Проверка внутри сервисной турели на наличие обледенения с помощью специализированной видеокамеры (Magnet inspection camera) – номер 8 из перечня специализированного сервисного инструмента.

8. Устранение обледенения внутри сервисной турели с использованием специализированных приспособлений 9,10,12,27 (газообразный гелий и стоимость транспортировки оплачиваются заказчиком) из перечня специализированного сервисного инструмента.

9. Проверка криостата МРТ на наличие утечек гелия с помощью специализированных приборов 13,14 из перечня специализированного сервисного инструмента.

10. Проверка соединений гелиевых трубопроводов на наличие масла с помощью ультрафиолетовой лампы – каталожный номер 10399538.

11. Дозаправка криокомпрессора газообразным гелием с использованием специализированных приспособлений 16,17,18 (газообразный гелий и стоимость транспортировки оплачиваются заказчиком) из перечня специализированного сервисного инструмента.

12. Проверка и регулировка при необходимости соединений градиентных кабелей с использованием специализированного немагнитного инструмента 21,22,23,24,24,26 из перечня специализированного сервисного инструмента.

| Контроль технического состояния по каналу удаленной диагностики |  |
| --- | --- |
| Характеристики работ |  |
| Тип работ | Обязательные |
| Срок выполнения работ | Постоянный мониторинг в режиме реального времени работы оборудования. |
| Гарантия качества работ: |  |
| - Работы по организации защищенного VPN-туннеля, мониторингу и диагностике с использованием штатного канала удаленной диагностики выполняются согласно требованиям статьи 19 Федерального закона “О персональных данных" №ФЗ-152 от 27.07.2006” и с применением сертифицированного сетевого оборудования. - Работы по удаленной диагностике проводятся в срок не более 3 рабочих часов с момента уведомления Исполнителя Заказчиком. |  |
| Перечень работ, осуществляемых через удаленный канал связи: |  |
| - Проверка общего состояния оборудования по запросу - (Для МРТ) Предоставление информации об уровне гелия в криостате по запросу (если применимо) - Проведение первичной диагностики в случае выявления неполадок в работе оборудования - Чтение журнала ошибок работы оборудования - Конфигурирование параметров оборудования - Восстановление программного обеспечения компонентов оборудования - Тестирование работоспособности оборудования - Настройка коммуникации с DICOM-узлами Заказчика - Активация новых опций оборудования (при наличии прав на соответствующую лицензию у Заказчика) |  |
| Перечень работ, связанных с мониторингом жизненно-важных параметров оборудования во время его эксплуатации |  |
| Для МРТ - Автоматический рапорт системы удаленному оператору при возникновении отклонений в работе оборудования после прохождения ежедневного самотестирования системы при запуске. - Автоматический рапорт системы удаленному оператору при возникновении ошибок с криогенной системой при эксплуатации оборудования (если применимо). - Автоматический рапорт системы удаленному оператору об оставшемся уровне гелия в криостате (если применимо). - Автоматический рапорт системы удаленному оператору о повышенном расходе жидкого гелия (если применимо). - Автоматический рапорт системы удаленному оператору об остановке гелиевого компрессора (если применимо). - Автоматический рапорт системы удаленному оператору о неисправностях системы аварийного снятия магнитного поля (если применимо). - Автоматический рапорт системы удаленному оператору о статусе выполнения тестов изображения. - Автоматический рапорт системы удаленному оператору при возникновении отклонений в работе системы охлаждения оборудования. - Автоматический рапорт системы удаленному оператору при возникновении отклонений в работе, связанных с безопасностью использования оборудования. |  |

Работы выполняются с использованием специальных инструментов и оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя и законодательства

Работы выполняются путем активации сервисного программного обеспечения (ПО) с использованием лицензионных сервисных ключей.