Техническое задание

1. Оказание услуг по техническому обслуживанию стерилизационного оборудования

| Техническое обслуживание плазменной низкотемпературной стерилизационной системы STERRAD 100NX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТО1 с использованием набора PM1 Срок оказания услуги – по заявке Заказчика, в течение 14 (четырнадцать) дней |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения |  |  |
| 2 | Проверка истории циклов аппарата, установленной даты |  |  |
| 3 | Проверка направляющих роликов двери камеры |  |  |
| 4 | Проверка зубчатого ремня и муфты приводного вала двери |  |  |
| 5 | Проверка механизма противовесов двери |  |  |
| 6 | Проведение теста на герметичность |  |  |
| 7 | Осмотр и очистка внутренней поверхности двери |  |  |
| 8 | Замена пластиковых направляющих полок камеры, разделителей электрода и ручек полок |  |  |
| 9 | Замена электромагнитных клапанов системы концентрирования Н2О2 |  |  |
| 10 | Замена синтетического масла вакуумного насоса |  |  |
| 11 | Замена масляного фильтра, проверка аварийного клапана |  |  |
| 12 | Замена конвертера каталитического с переходником |  |  |
| 13 | Замена корпусного фильтра |  |  |
| 14 | Проверка температуры (камеры, двери, концентратора) |  |  |
| 15 | Калибровка датчиков давления камеры и концентратора |  |  |
| 16 | Обновление информации в памяти стерилизатора (ТО) |  |  |
| 17 | Проведение тестового цикла стерилизации |  |  |
| Техническое обслуживание плазменной низкотемпературной стерилизационной системы STERRAD 100NX |  |  |  |
| ТО2 с использованием набора PM2 Срок оказания услуги – по истечении 6 месяцев после проведении ТО1. |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения |  |  |
| 2 | Проверка истории циклов аппарата, установленной даты |  |  |
| 3 | Проверка направляющих роликов двери камеры |  |  |
| 4 | Проверка зубчатого ремня и муфты приводного вала двери |  |  |
| 5 | Проверка механизма противовесов двери |  |  |
| 6 | Проведение теста на герметичность камеры и концентратора |  |  |
| 7 | Осмотр и очистка внутренней поверхности двери |  |  |
| 8 | Замена пластиковых направляющих полок камеры, разделителей электрода и ручек полок |  |  |
| 9 | Замена электромагнитных клапанов системы концентрирования Н2О2 |  |  |
| 10 | Замена синтетического масла вакуумного насоса |  |  |
| 11 | Замена масляного фильтра, проверка аварийного клапана |  |  |
| 12 | Замена каталитического конвертера с переходником |  |  |
| 13 | Замена корпусного фильтра |  |  |
| 14 | Замена уплотнителя двери камеры |  |  |
| 15 | Замена защитного стекла канала детектора Н2О2, в камере |  |  |
| 16 | Замена ультрафиолетовой лампы, защитного стела и уплотнителя |  |  |
| 17 | Замена клапана подачи Н2О2 |  |  |
| 18 | Замена антибактериального фильтра системы подачи Н2О2(НЕРА) |  |  |
| 19 | Замена антибактериального фильтра вентиляционного клапана (НЕРА) |  |  |
| 20 | Замена датчиков температуры (двери, камеры, концентратора) |  |  |
| 21 | Замена игл с уплотнителями механизма прокола кассет |  |  |
| 22 | Замена защитного стекла детектора Н2О2 |  |  |
| 23 | Замена уплотнителей трубки подачи Н2О2 |  |  |
| 24 | Очистка принтерного механизма |  |  |
| 25 | Проверка электропитания стерилизатора |  |  |
| 26 | Проверка выходного напряжения блока питания постоянного тока |  |  |
| 27 | Калибровка температурных контуров |  |  |
| 28 | Калибровка датчиков давления камеры и концентратора |  |  |
| 29 | Проведение теста на герметичность камеры и концентратора |  |  |
| 30 | Тестирование высоковольтного генератора плазмы |  |  |
| 31 | Калибровка системы мониторирования концентрации Н2О2 |  |  |
| 32 | Проверка температуры (камеры, двери, концентратора) |  |  |
| 33 | Обновление информации в памяти стерилизатора (ТО) |  |  |
| 34 | Проведение тестового цикла стерилизации |  |  |
| Техническое обслуживание плазменной низкотемпературной стерилизационной системы STERRAD NX |  |  |  |
| ТО2 с использованием набора PM2 Срок оказания услуги – по заявке Заказчик |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр стерилизатора, кабелей питания, подключения |  |  |
| 2 | Проверка истории циклов аппарата, установленной даты |  |  |
| 3 | Проведение теста на герметичность |  |  |
| 4 | Осмотр и очистка внутренней поверхности двери |  |  |
| 5 | Замена пластиковых направляющих полок камеры, разделителей электрода и ручек полок |  |  |
| 6 | Замена уплотнителя двери камеры |  |  |
| 7 | Замена защитного стела канала детектора Н2О2, в камере |  |  |
| 8 | Замена ультрафиолетовой лампы, защитного стекла и уплотнителя |  |  |
| 9 | Замена клапана подачи Н2О2 |  |  |
| 10 | Замена уплотнителей воздушного компрессора |  |  |
| 11 | Замена антибактериального фильтра системы подачи Н2О2 (НЕРА) |  |  |
| 12 | Замена антибактериального фильтра вентиляционного клапана (НЕРА) |  |  |
| 13 | Замена датчиков температуры (двери, камеры, концентратора) |  |  |
| 14 | Промывка вакуумного насоса (при необходимости) и замена синтетического масла вакуумного насоса |  |  |
| 15 | Замена масляного фильтра, проверка аварийного клапана |  |  |
| 16 | Замена каталитического конвертера |  |  |
| 17 | Замена фильтра вакуумной магистрали (конусный) |  |  |
| 18 | Замена корпусного воздушного фильтра |  |  |
| 19 | Замена защитного стекла детектора Н2О2 |  |  |
| 20 | Очистка принтерного механизма |  |  |
| 21 | Проверка электропитания стерилизатора |  |  |
| 22 | Проверка выходного напряжения блока питания постоянного тока |  |  |
| 23 | Калибровка температурных контуров |  |  |
| 24 | Калибровка датчиков давлений камеры и концентратора |  |  |
| 25 | Проведение теста на герметичность камеры и концентратора |  |  |
| 26 | Тестирование высоковольтного генератора плазмы |  |  |
| 27 | Калибровка системы мониторирования концентрации Н2О2 |  |  |
| 28 | Проверка температуры (камеры, двери, концентратора) |  |  |
| 29 | Обновление информации в памяти стерилизатора (ТО) |  |  |
| 30 | Проведение тестового цикла стерилизации |  |  |
| Техническое обслуживание аппарата для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов Endoclens NSX– 3шт. |  |  |  |
| 1 | Проверка работы воздушного компрессора, настройка давления воздуха (20 Psig). Осушение воздушного контура (стакан для сбора конденсата – визуальный контроль, удаление воды, продувка системы сжатым воздухом). |  |  |
| 2 | Очистка внешних и внутренних поверхностей машины. |  |  |
| 3 | Проверка системы подачи детергента (моющего средства). Заполнение емкости детергентом. |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности всех каналов (коннекторов) для подключения эндоскопов (6 шт.) Проверка коннекторов на отсутствие утечек. |  |  |
| 5 | Очистка фильтра камеры от загрязнений. |  |  |
| 6 | Проверка /контроль батареи на плате управления. Замена при необходимости. |  |  |
| 7 | Проверка работоспособности всех электромагнитных клапанов (6шт.). Разборка, чистка, замена при необходимости. |  |  |
| 8 | Проверка внутренних соединений машины на отсутствие утечек. |  |  |
| 9 | Обслуживание системы фильтрации, замена фильтров, резиновых уплотнителей. Санитарная обработка системы фильтрации Пресептом. |  |  |
| 10 | Проверка настройки рабочих параметров цикла. Проведение тестового цикла. |  |  |
| 11 | Необходимое кол-во журналов учета работы |  |  |
| Техническое обслуживание шкафа для сушки и хранения гибких эндоскопов CondiScope/DRY |  |  |  |
| 1 | Замена корпусного бактериального фильтра |  |  |
| 2 | Замена предварительного фильтра на вентиляторе |  |  |
| 3 | Замена бактериального фильтра канала |  |  |
| 4 | Замена ловушки влаги в системе пневматике |  |  |
| 5 | Замена штуцера подключения трубки к каналу продувки |  |  |
| 6 | Сброс счетчика технического обслуживания |  |  |
| Перечень расходных материалов используемых в ходе оказания услуг по техническому обслуживанию Sterrrad NX, Sterrrad 100 NX , шкафа для сушки и хранения гибких эндоскопов CondiScope/DRY, используемых в ООО «Медсервис». |  |  |  |
| Наименование расходных материалов |  | Наименование стерилизационной системы, в которой заменяются расходные материалы | Комплектация/состав расходных материалов |
| Набор годового ТО обслуживания |  | STERRAD 100NX s/n: 01041100239 | Емкость для отработанного масла (6 шт.) |
|  |  |  | Синтетическое масло вакуумного насоса (6 литр) |
|  |  |  | Фильтр масляной вакуумного насоса(2 шт.) |
|  |  |  | Салфетка нетканая (6 шт.) |
|  |  |  | Электромагнитный клапан, 24 Вольт (4 шт.) |
|  |  |  | Фильтр воздушный (корпусной) (2 шт.) |
|  |  |  | Конвертер каталитический (2 шт.) |
|  |  |  | Переходник конвертера (2 шт.) |
|  |  |  | Направляющая полки верхняя (4 шт.) |
|  |  |  | Разделитель электрода (8 шт.) |
|  |  |  | Ограничитель полки верхний (4 шт.) |
|  |  |  | Ограничитель полки нижний (4 шт.) |
|  |  |  | Разделитель электрода нижний (4 шт.) |
|  |  |  | Направляющая полки нижняя (4 шт.) |
|  |  |  | Разделитель электрода боковой (12 шт.) |
|  |  |  | Ручка полки (8 шт.) |
|  |  |  | Датчик температуры (7 шт.) |
|  |  |  | Клапан доставки Н2О2, электромагнитный (1 шт.) |
|  |  |  | Фильтр бактериальный, НЕРА(1 шт.) |
|  |  |  | Уплотнитель трубки подачи Н2О2(2 шт.) |
|  |  |  | Фильтр воздушный 0,2 мкм (1 шт.) |
|  |  |  | Лампа ультрафиолетовая (1 шт.) |
|  |  |  | Стекло защитное (2 шт.) |
|  |  |  | Стекло защитное детектора Н2О2 (1 шт.) |
|  |  |  | Уплотнитель двери камеры (2 шт.) |
|  |  |  | Уплотнитель держателя УФ-лампы (1 шт.) |
|  |  |  | Игла Н2О2 (2 шт.) |
|  |  |  | Уплотнитель иглы Н2О2 (2 шт.) |
|  |  |  | Винт М3, крепления УФ-лампы в держателе (1 шт.) |
|  |  |  | Трубка возврата масла, ¼ (1 шт.) |
|  |  |  | Наклейка технического обслуживания (1 шт.) |
|  |  |  | Переходник тип Луер, для крепления НЕРА фильтра (1 шт.) |
|  |  |  | Фильтр бактериальный 0,2 мкм (2 шт.) |
| Набор годового обслуживания ТО |  | STERRAD NX (сер.номер 0033102004) | Емкость для отработанного масла (1шт.) |
|  |  |  | Синтетическое масло вакуумного насоса (2 литр) |
|  |  |  | Трубка слива масла (1 шт.) |
|  |  |  | Воронка заправки масла вакуумного насоса (1 шт.) |
|  |  |  | Фильтр масляный вакуумного насоса (1 шт.) |
|  |  |  | Фильтр вакуумной магистрали (конусный) (1 шт.) |
|  |  |  | Салфетка нетканая (1 шт.) |
|  |  |  | Фильтр воздушный (корпусной) (1 шт.) |
|  |  |  | Конвертер каталитический (1 шт.) |
|  |  |  | Переходник конвертера (1 шт.) |
|  |  |  | Направляющая полки верхняя (2 шт.) |
|  |  |  | Направляющая полки нижняя (2 шт.) |
|  |  |  | Разделитель электрода (6 шт.) |
|  |  |  | Ручка полки (2 шт.) |
|  |  |  | Винт с шайбой (1 шт.) |
|  |  |  | Термистор (5 шт.) |
|  |  |  | Клапан доставки Н2О2, электромагнитный (1 шт.) |
|  |  |  | Фильтр бактериальный, НЕРА (1 шт.) |
|  |  |  | Фильтр воздушный 0,2, мкм (1 шт.) |
|  |  |  | Лампа ультрафиолетовая (1 шт.) |
|  |  |  | Стекло защитное (2 шт.) |
|  |  |  | Стекло защитное детектора (1 шт.) |
|  |  |  | Уплотнитель двери камеры (1 шт.) |
|  |  |  | Уплотнитель держателя УФ - лампы (1шт.) |
|  |  |  | Уплотнитель воздушного компрессора (2 шт.) |
|  |  |  | Термопаста (1 шт.) |
| Набор годового обслуживания ТО |  | CondiScope/DRY | Фильтр бактериальный (2шт.) |
|  |  |  | Фильтр предварительный, ткань (1шт.) |
|  |  |  | Трубка силиконовая (1комп) |
|  |  |  | Фильтр бактериальный, канала (9шт) |
|  |  |  | Штуцер, (9шт) |

Диагностика неисправности, по заявке заказчика, в течение 2(двух) рабочих дней.

Техническое обслуживание включает в себя:

1. Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения;

2. Введение учетно-отчетную документацию по ТО оборудования:

- журналы ТО оборудования;

- акты выполненных работ по ТО оборудования;

- графики ТО оборудования.

3. Осуществлять периодическое (плановое) ТО оборудования в сроки требований

эксплуатационной документации на оборудование и графиков ТО. На всем сроке действия

настоящего Контракта выехать в адрес Заказчика в течение 48 (сорок восемь) часов после

получения заявки от Заказчика, на проведение диагностики текущей неисправности

системы. Ремонт всех выявленных в ходе диагностики неисправности оплачиваются

отдельно в рамках договора на ремонт.

5. Предоставлять гарантию на отремонтированный узел или замененную деталь в течение

3 месяцев с момента получения оборудования Заказчиком после ремонта, если меньший

срок не установлен предприятием-изготовителем, и при условии соблюдения Заказчиком

правил эксплуатации; осуществлять в течение гарантийного срока без дополнительной

оплаты ремонт узла оборудования, на который распространяется действие гарантии, либо

производить замену установленной детали.

6. Оформлять ведомости дефектов на оборудование, состоящее на ТО и подлежащее

списанию, без дополнительной платы.

7. Выдавать заключение о техническом состоянии.

8. Выезд инженера на проведение работ по техническому обслуживанию производится

согласно регламенту на техническое обслуживание от производителя оборудования - 1

раз в год для плазменной низкотемпературной стерилизационной системы STERRAD NX

(с заменой запасных частей), шкафа для сушки и хранения гибких эндоскопов

CondiScope/Dry (с заменой запасных частей), аппарат для автоматической обработки

эндоскопов Endoclens NSX, и 2 раза в год для плазменной низкотемпературной

стерилизационной системы STERRAD 100NX (с заменой запасных частей).

9. Выезд инженера для проведения контроля технического состояния производится один

раз в квартал.

Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |
|  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию стерилизационного оборудования |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ, услуг предъявляемым требованиям:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2023-2024 г.

- Требования к исполнителям работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям:

- наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию услуг не менее 3 лет.