Техническое задание

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт | Требования к характеристикам товара | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 блокированный винт, саморежущий , нерж. Сталь | 2 | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Предназначен для установки совместно с пластинами 3.5 для создания угловой стабильности при накостном остеосинтезе |  | Наличие |
|  |  |  | Головка винта имеет коническую форму с двуспиральной заклинивающейся резьбой |  | Наличие |
|  |  |  | Шаг резьбы головки равен шагу костной резьбы винта |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет самонарезающий кончик |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  | Диапазон длины винта | мм | Не менее (10,0 - 46,0) |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | Не менее 2,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | Не более 5,0 |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | Не более 2,9 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | Наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | Наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | Наличие |
|  |  |  | Глубина резьбы | мм | Не более 0,3 |
|  |  |  | Упаковка: индивидуальная с маркировкой |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет заводскую маркировку изделия для удобств идентификации |  | Наличие |
|  | 3,5 кортикальный винт, нерж. Сталь | 2 | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | Не менее (14,0 - 40,0) |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | Не менее 5,9 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | Не более 2,5 |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | Не более 2,4 |
|  |  |  | Имеет самонарезающий кончик |  | Наличие |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка: индивидуальная с маркировкой |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет заводскую маркировку изделия для удобств идентификации |  | Наличие |
|  | 4,5 кортикальный винт, нерж. Сталь | 2 | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр резьбы винта кортикального | мм | Не более 4,5 |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | Не менее (26,0 - 50,0) |
|  |  |  | Диаметр тела винта кортикального | мм | Не менее 3,2 |
|  |  |  | Диаметр головки винта кортикального | мм | Не более 8,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта кортикального | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | Наличие |
|  |  |  | Упаковка: индивидуальная с маркировкой |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет заводскую маркировку изделия для удобств идентификации |  | Наличие |
|  | 5,0 блокированный винт, саморежущий , нерж. Сталь | 2 | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Предназначен для установки совместно с пластинами для создания угловой стабильности при накостном остеосинтезе |  | Наличие |
|  |  |  | Головка винта имеет коническую форму с двуспиральной заклинивающейся резьбой |  | Наличие |
|  |  |  | Шаг резьбы головки равен шагу костной резьбы винта |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет самонарезающий кончик |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм | Не более 5,0 |
|  |  |  | Диапазон длины винта | мм | От 14,0 до 70,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | Не менее 3,5 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | Не более 6,8 |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | Не более 4,4 |
|  |  |  | 2-хзаходная коническая часть резьбы винта |  | Наличие |
|  |  |  | Головка винта полностью утопает в отверстии пластины |  | Наличие |
|  |  |  | Прямая метчиковая заточка винта |  | Наличие |
|  |  |  | Глубина резьбы | мм | Не более 0,3 |
|  |  |  | Упаковка: индивидуальная с маркировкой |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет заводскую маркировку изделия для удобств идентификации |  | Наличие |
|  | 6,5 спонгиозный , нерж. Сталь | 2 | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Предназначен для установки в губчатую кость для фиксации отломков и создания компрессии в зоне перелома |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм | Не более 6,5 |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | От 35,0 до 90,0 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | Не менее 7,9 |
|  |  |  | Диаметр тела винта | мм | Не более 3,2 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | Не более 3,5 |
|  |  |  | Частичная резьба | мм | Не более 32 |
|  | 4,0 спонгиозный винт , нерж. Сталь | 2 | Изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр резьбы | мм | Не более 4,0 |
|  |  |  | Диапазон длин винтов | мм | От 30,0 до 50,0 |
|  |  |  | Диаметр головки винта | мм | Не менее 6,0 |
|  |  |  | Размер шестигранника винта | мм | Не более 2,5 |
|  |  |  | Резьба по всей длине |  | Наличие |
|  | Шайба для малых спонгиозных винтов, нерж. сталь | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр наружный . | мм | Не более 7,0 |
|  |  |  | Диаметр внутренний | мм | Не более 4,2 |
|  |  |  | Используется с кортикальными 3,5 мм и спонгиозными винтами 4,0 мм. |  | Наличие |
|  | Шайба для больших спонгиозных винтов,нерж. сталь | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Диаметр наружный . | мм | Не более 13,0 |
|  |  |  | Диаметр внутренний | мм | Не более 6,6 |
|  |  |  | Используется с кортикальными 5,0 мм и спонгиозными винтами 6,5 мм. |  | Наличие |
|  | 1/3 трубчатая пластина, нерж. Сталь (без у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Пластины имеют "воротничок" в центре пластины, который располагается в зоне над переломом и облегчает позиционирование пластины |  | Наличие |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины имеют отверстия позволяющие создавать компрессию или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополниельных внешних устройств. |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет закругленный гладкий контур для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |
|  |  |  | Количество отверстий в диапазоне | шт | Не более (6-8) |
|  |  |  | Толщина 1/3 трубчатой пластины | мм | Не более 1,0 |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 9,0 |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями | мм | Не более 16,0 |
|  |  |  | 1/3 трубчатые пластины совместимы с винтами диаметром 3,5 (кортикальные) и 4,0 (спонгиозные) |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  | L-образная пластина 5 отв., нерж. Сталь (без у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 5 |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | не более 2,5 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | не менее 14,0 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | не менее 101,0 |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  | Т-образная пластина 8 отв., нерж. Сталь (без у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 8 |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | не более 2,5 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | не менее 16,0 |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  | Пластина реконструкционная, 8 отверстий, 3,5 мм, нерж. Сталь (с у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Форма: прямая |  | Наличие |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 8 |
|  |  |  | Отверстия имеют фаску |  | Наличие |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 2,7 |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 10,0 |
|  |  |  | Имеет компрессирующие отверстия для кортикальных или тазовых винтов 3.5 мм с отклонением до 30° |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  | Крючковидная пластина, нерж. Сталь (с у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза АКС |  | Наличие |
|  |  |  | Метафизарная часть имеет крючок для зацепления за кость |  | Наличие |
|  |  |  | Пластина анатомически предызогнута с учетом анатомических особенностей ключицы |  | Наличие |
|  |  |  | Диафизарная часть отклонена от метафизарной на 12° |  | Наличие |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |
|  |  |  | Количество отверстий в диапазоне | шт | Не более (4-7) (+ 2 отверстия над акромиальным концом) |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | Не менее 3,3 |
|  |  |  | Ширина метафизарной части | мм | Не более 23,5 |
|  |  |  | Ширина диафизарной части |  | Не более 11,0 |
|  |  |  | Высота крючка | мм | Не более 18,0 |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  | Пластина лист клевера , нерж. Сталь (с у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины в диапазоне | шт | Не более (4-6) |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  | Пластина малая прямая 7 отв.,нерж. Сталь (с у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Пластина блокируемая |  | Наличие |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза длинных трубчатых костей (в основном верхних конечностей) |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет комбинированные отверстия для кортикальных винтов 3.5 мм и блокированных винтов 3.5 мм |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет вырезы по контуру с внутренней стороны для уменьшения контакта с костью и сохранения васкуляризации костной ткани |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет гладкие скошенные кончики для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |
|  |  |  | Количество отверстий | шт | Не более 7 |
|  |  |  | Длина | мм | Не более 98,0 |
|  |  |  | Ширина | мм | Не более 11,0 |
|  |  |  | Толщина | мм | Не менее 3,3 |
|  |  |  | Высота | мм | Не более 4,0 |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет маркировку для удобства идентификации |  | Наличие |
|  | Пластина 1/3 трубки 7 отв. нерж. Сталь (с у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Предназначена для остеосинтеза длинных трубчатых костей |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет отверстия с конической резьбой для блокированных винтов 3.5 мм |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет закругленный гладкий контур для уменьшения травмирования мягких тканей и простоты установки |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины | шт | Не более 7 |
|  |  |  | Высота пластины | мм | Не менее 2,7 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | Не более 9,0 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 88,0 |
|  |  |  | Отверстия позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  | Пластина Т-образная, нерж. Сталь (с у/с) | 2 | Имплантаты изготовлены из немагнитной нержавеющей стали с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, в соответствии с международным стандартом ISO 5832-9. |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстие пластины в диапазоне | шт | Не более (5-8) + 2 в проксимальной части |
|  |  |  | Толщина пластины | мм | не более 2,5 |
|  |  |  | Ширина пластины | мм | не менее 16,0 |
|  |  |  | Края пластины закруглены для уменьшения раздражения мягких тканей |  | Наличие |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  | Пластина Т-образная малая 4+3 отв., нерж. Сталь (с у/с) | 2 | Пластина LCP T-образная 3.5, косоугольная |  | Наличие |
|  |  |  | Колдичество отверстий в теле пластины | шт | Не более 4 |
|  |  |  | Колдичество отверстий в головке пластины | шт | Не более 3 |
|  |  |  | Длина пластины | мм | Не более 63,0 |
|  |  |  | Отверстия комбинированные, позволяют введение как кортикальных так и винтов с угловой стабильностью. |  | Наличие |
|  |  |  | Обязательная маркировка имплантов |  | Наличие |
|  |  |  | Имеет нестерильную индивидуальную упаковку |  | Наличие |
|  | Канюлированный компрессионный винт d 3,0 мм | 2 | Диаметр винтов | мм | Не более 3,0 |
|  |  |  | Диаметр винта в безрезьбовой части | мм | Не более 2,0 |
|  |  |  | Высота резьбы - в области головки винта: - в дистальной части винта: | мм мм | Не более 4,0 Не более 3,0 |
|  |  |  | Для установки винта используется спица диаметром | мм | Не более 1,0 |
|  |  |  | Диаметр канюляции винта | мм | Не менее 1,0 |
|  |  |  | Винт каннюлированный и самонарезной. |  | Наличие |
|  |  |  | Материал |  | Титановый сплав |
|  |  |  | Контролируемая компрессия во время имплантации |  | Наличие |
|  | Цемент костный Vertecem V+ Cement Kit | 2 | Назначение: для проведения чрескожной вертебропластики, материал для замещения костных дефектов |  | наличие |
|  |  |  | Цемент костный медицинский рентгенконтрастный, двухкомпонентный |  | наличие |
|  |  |  | Состав набора: |  |  |
|  |  |  | Ампула с мономером | шт | 1 |
|  |  |  | Помпа/устройство для смешивания (порошковый компонент помещен в помпу) | шт | 1 |
|  |  |  | Крышка для смешивания и переноса. | шт | 1 |
|  |  |  | Первый компонент: растворитель жидкой формы (жидкий мономер), в ампулах | мл | не менее 10 |
|  |  |  | Состав первого компонента: - Метилметакрилат, стабилизированный 60 ppm гидрохинона - N, N-диметил-пара-тоулидин | % | не менее 99,3 не менее 0,65 |
|  |  |  | Второй компонент: диспергированный порошок | гр. | не менее 26 |
|  |  |  | Состав второго компонента: - Полиметилметакрилат/акрилат, - Диоксид циркония - Гидроксиапатит - Перекись бензоила. | % | Не менее 44,6 Не менее 40,0 Не менее 15,0 Не менее 0,40 |
|  |  |  | Материал для замещения костных дефектов имеет рабочую вязкость сразу после замешивания |  | наличие |
|  |  |  | Время использования готового цемента после смешивания компонентов при температуре 22°. | минут | Не менее 24 |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ ISO 5833-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10- 2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015 |  | наличие |
|  |  |  | Упаковка: |  | Стерильная, для однократного применения |
|  | Набор шприцев Vertecem V+ Syringe Kit | 2 | Набор шприцев позволяет производить инъекции цемента на основе полиметилметакрилата в кость во время процедуры наращивания костной ткани. |  | наличие |
|  |  |  | Состав комплекта: |  |  |
|  |  |  | 1. шприц емкостью 1 мл | шт | Не менее 8 |
|  |  |  | 2. шприц емкостью 2 мл | шт | Не более 8 |
|  |  |  | 3. форсунка-распределитель с чашечкой для улавливания материала для замещения костных дефектов | шт | Не менее 1 |
|  |  |  | Форсунка имеет прозрачный корпус, надпись «OFF» / «Выкл» на ручке |  | наличие |
|  |  |  | Шприц имеет шкалу, плунжер, уплотнитель прозрачный |  | наличие |
|  |  |  | Толщина стенок шприца | мм | Не менее 1 |
|  |  |  | внутреннее отверстие шприца 1 мл | мм | Не более 4,6 |
|  |  |  | внутреннее отверстие шприца 2 мл | мм | Не более 3,1 |
|  |  |  | Все компоненты имеют переходник Луер-Лок |  | наличие |
|  |  |  | Набор для однократного применения упакован |  | Стерильно |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ ISO 5833-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-10- 2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015 |  | наличие |
|  | Набор игл для вертебропластики | 2 | игла с боковым отверстием, четырехгранным концом, переходником Луер-Лок | шт | не менее 2 |
|  |  |  | Материал рабочей части |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Угол заточки | º | не более 20 |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 3,40 |
|  |  |  | Длина иглы с ручкой | мм | не менее 160 |
|  |  |  | длина стальной канюли | мм | не менее 120 |
|  |  |  | троакар | шт | не менее 2 |
|  |  |  | Материал исполнения |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 2,60 |
|  |  |  | Длина с ручкой | мм | не менее 167 |
|  |  |  | длина стальной канюли | мм | не менее 159 |
|  |  |  | Игла для биопсии с переходником Луер-Лок | шт | не менее 2 |
|  |  |  | Боковая щель позволяет направить цемент в нужное место |  | Наличие |
|  |  |  | Материал исполнения |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 2,60 |
|  |  |  | Длина иглы с ручкой | мм | не менее 174 |
|  |  |  | длина стальной канюли | мм | не менее 155 |
|  |  |  | стилет | шт | не менее 2 |
|  |  |  | Стилет используется, чтобы вынуть отобранную костную ткань из иглы для биопсии |  | наличие |
|  |  |  | Материал исполнения |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 2,30 |
|  |  |  | Длина иглы с ручкой | мм | не менее 153 |
|  |  |  | длина стальной канюли | мм | не менее 144 |
|  |  |  | Спица с метками глубины | шт | не менее 2 |
|  |  |  | Материал исполнения |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  | Диаметр | мм | не более 2,00 |
|  |  |  | Длина с ручкой | мм | не менее 200 |
|  |  |  | Заводская стерильная упаковка |  | наличие |
|  | Транспедикулярный винт полиаксиальный канюлированный окончатый | 2 | Материал |  | деформируемый титановый сплав |
|  |  |  | Литерная маркировка |  | наличие |
|  |  |  | Цветовая маркировка |  | наличие |
|  |  |  | Транспедикулярный винт с головкой «камертонного типа» под стержень 5,5 мм и самонарезающей конической резьбой, компрессирующей в ножке позвонка и широколопастную - для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания и сохранением нарезанной резьбы в позвонке |  | наличие |
|  |  |  | Винт имеет V образную форму тела для обеспечения легкого введения и более устойчивого положения винта в теле позвонка |  | наличие |
|  |  |  | Размеры головки винта: |  |  |
|  |  |  | высота до обламывания верхних частей боковых стенок | мм | не менее 29,5 |
|  |  |  | высота после обламывания верхних частей боковых стенок | мм | не более 15,5 |
|  |  |  | саггитальная ширина | мм | не более 9,2 |
|  |  |  | диаметр | мм | не более 12,8 |
|  |  |  | диаметр футпринта | мм | не более 11,5 |
|  |  |  | Головка винта с удлиненными боковыми стенками, делящиеся на две равные части глубокой бороздой, по которой производится обламывание редуцирующей части головки винта |  | наличие |
|  |  |  | Боковые стенки головки винта по два круглых гнезда |  | наличие |
|  |  |  | Первые круглые гнезда расположены на верхней сепарируемой части боковых стенок, вторые два на нижней части стенок. |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр гнезд | мм | не менее 4. |
|  |  |  | На торцевых гранях головки винта расположены вертикальные прорези, по две на каждой из граней. |  | наличие |
|  |  |  | Размер вертикальной прорези | мм | не менее 1 х 4 |
|  |  |  | Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга |  | наличие |
|  |  |  | Винт с самонарезающей резьбой с изменяющимся шагом и постоянным диаметром |  | наличие |
|  |  |  | Резьбовая часть делиться на две части |  | наличие |
|  |  |  | Первая часть – от кончика винта до середины резьбовой части винта с шагом резьбы | мм | не менее 2,5 |
|  |  |  | вторая часть – от середины резьбовой части винта до основания головки винта с шагом резьбы | мм | не более 1,3 |
|  |  |  | Винт |  | канюлированый |
|  |  |  | диаметр отверстия | мм | не менее 2 |
|  |  |  | на конце сквозные отверстия для проведения цемента через заполняемый коннектор. |  | наличие |
|  |  |  | Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта при любом диаметре ножки винта | градус | не менее 25 |
|  |  |  | На дистальном конце винта отверстия для цемента |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр 5,0 мм длина в диапазоне | мм | 25-50, с шагом 5 |
|  |  |  | Диаметр 5,5 мм длина в диапазоне | мм | 25-55, с шагом 5 |
|  |  |  | Диаметр 6,0 мм длина в диапазоне | мм | 30-50, с шагом 5 |
|  |  |  | Диаметр 6,5 мм длина в диапазоне | мм | 30-55, с шагом 5 |
|  |  |  | Диаметр 7,0 мм длина в диапазоне | мм | 30-60, с шагом 5 |
| 24. | Гайка с блокированием | 2 | Гайка предназначена для фиксации стержня в головке винта. |  |  |
|  |  |  | Материал |  | деформируемый титановый сплав |
|  |  |  | Литерная маркировка |  | наличие |
|  |  |  | Срок годности |  | не ограничен |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная нестерильная |  | наличие |
|  |  |  | Гайка однокомпонентная, сепарируемой и полностью погружная в головку имплантата |  | наличие |
|  |  |  | Гайка сверху иметь внутренний шлиц типа «звездочки» размер Т27 для фиксации отвертки |  | наличие |
|  |  |  | Форма внешняя резьба |  | реверсивная |
|  |  |  | На погружаемой плоской нижней поверхности гайки иметься «протрузионный» шип |  | наличие |
|  |  |  | резьба обеспечивает легкость установки и снижение возможности вывинчивания гайки |  | наличие |
| 25. | Цементы костные медицинские | 2 | Назначение: для проведения чрескожной вертебропластики, материал для замещения костных дефектов |  | наличие |
|  |  |  | Цемент костный медицинский рентгенконтрастный, двухкомпонентный |  | наличие |
|  |  |  | Первый компонент: растворитель жидкой формы (жидкий мономер), в ампулах | мл | 9,5 |
|  |  |  | Состав первого компонента: - Метилметакрилат (мономер) - N, N-диметил-пара-тоулидин - Гидрохинон USP | мл мл мг | 9,4 0,07 0,75 |
|  |  |  | Второй компонент: диспергированный порошок, в пакетах (мелко измельченный порошок (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера)) | гр. | 20 |
|  |  |  | Состав второго компонента: - Полиметилметакрилата, включая Пероксид Бензоила - БарияСульфат Е.Р. | гр. % гр. | 14,0 2,6 6,0 |
|  |  |  | Упаковка: |  | стерильная |
| 26. | Якорный фиксатор с нитью | 2 | Фиксатор артроскопический имплантируемый якорный рассасывающийся |  | наличие |
|  |  |  | Материаль изготовления: полимер полимолочной кислоты (PLA) |  | наличие |
|  |  |  | Диаметр | мм | Не более 1,6 |
|  |  |  | Длина | мм | Не более 2,7 |
|  |  |  | Фиксатор имеет форму заостренного на конце цилиндра |  | наличие |
|  |  |  | В задней части фиксатора - отверстие круглой формы |  | наличие |
|  |  |  | В отверстие проведено 2 нити |  | наличие |
|  |  |  | Материал нитей: полидиоксанон (PDS) и высокомолекулярный полиэтилена |  | наличие |
|  |  |  | На концах нитей 2 колюще-режущие иглы |  | наличие |
|  |  |  | Фиксатор крепится на одноразовом инсертере |  | наличие |
|  |  |  | Поставляется в стерильной упаковке в наборе со сверлом |  | наличие |