Техническое задание

Поставка энергетической платформы  Valleylab FT10 (коагулятора)

1) Поставка выполняется силами Поставщика. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, акт ввода в эксплуатацию. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2022 года. Гарантийный срок-12 месяцев.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Совместно с Товаром Поставщик предоставляет следующие документы:

регистрационное удостоверение и сертификат соответствия, паспорт на русском языке, акт ввода в эксплуатацию.

Технические характеристики

| Генератор электрохирургический моно- и биполярный с функцией электролигирования тканей |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Характеристики энергетической платформы Valleylab FT10 |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинике-пользователе | Наличие |
| 1.2 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.3 | Гарантийное обслуживание генератора в течение, месяцев, не менее | 24 |
| 2. | Общие характеристики системы (генератор с аксессуарами и расходными материалами) |  |
| 2.1 | Наименование устройства | Электрохирургический генератор (энергетическая платформа) |
| 2.1.1 | Назначение генератора | Устройство обеспечивает подачу радиочастотной энергии для выполнения монополярных и биполярных электрохирургических малипуляций. С совместимыми инструментами генератор выполняет электролигирование кровеносных и лимфатических сосудов и прядей тканей, а также монополярные и биполярные резектоскопические процедуры. |
| 2.1.2 | Область применения генератора | Устройство применяется при традиционных и эндохирургических операциях во всех областях хирургии, включая общую, сосудистую, торакальную, пластическую, реконструктивную, колоректальную хирургию, урологию, гинекологию. |
| 2.2 | Защита от поражения электрическим током при нарущении изоляции (стандарт МЭК 60601-1) | Класс I |
| 2.3 | Защита от поражения токами утечки (по МЭК 60601-1 и 60601-2-2) | Тип CF |
| 2.4 | Защита от проникновения жидкости | IP21 |
| 2.5 | Защита от разрядов дефибриллятора | Наличие |
| 2.6 | Защита от радиочастотного излучения | Наличие |
| 2.7 | Соответствие стандартам радиосвязи | Устройство не вызывает помех, устройство устойчиво к любым помехам, которые могут вызвать сбои в работе. |
| 2.8 | Электромагнитная совместимость (характер используемых помещений) | Класс А |
| 3 | Функциональные и технические характеристики |  |
| 3.1 | Пользовательский интерфейс | Сенсорный, настраиваемый |
| 3.2 | Органы управления активацией электрохирургического генератора на передней панели, не менее | 5 (Кнопка "Вкл/выкл" сетевого питания, три кнопки управления функциями, интерактивный сенсорный дисплей) |
| 3.3 | Тип управляющего дисплея | Сенсорный, жидкокристаллический |
| 3.4 | Размер дисплея (экрана) по диагонали, см, не менее | 17,8 |
| 3.5 | Разделение экрана на зоны, функционально связанные с инструментальными розетками для удобства пользователям, не менее | 4 |
| 3.6 | Язык окон программного интерфейса - русский (выбор из 25 возможных языков) | Наличие |
| 3.7 | Наличие инструментальных выходных розеток на передней панели генератора, не менее | 4 |
| 3.8 | Возможность управлять меню громкости звуковых сигналов кнопкой на передней панели | Наличие |
| 3.9 | Автоматическое сохранение настроек аппарата в момент выключения, с возможностью быстрого восстановления их с помощью кнопки на передней панели | Наличие |
| 3.10 | Количество педальных переключателей присоединяемых к аппарату для управления режимами в процессе операции, не менее | 4 |
| 3.11 | Возможность одновременной визуализации параметров и регулировки настроек для подключенных инструментов, не менее | 4 |
| 3.12 | Наличие электрических монополярных разъемов для подключения к внешним системам (блокирование записи ЭКГ; активация работы дымоэвакуатора или аргонового оборудования) | Наличие |
| 3.13 | Наличие в памяти аппарата журнала активации с подробными записями о дате и параметрах применения генератора | Наличие |
| 3.14 | Наличие в памяти аппарата журнала ошибок с подробными записями о всех системных ошибках | Наличие |
| 3.15 | Объем внутренней памяти | 8 Гб |
| 3.16 | Установкав генераторе времени и даты для документирования электрохирургических процедур | Наличие |
| 3.17 | Размеры генератора (Ш х Г х В), мм, не более | 368 х 462 х 178 |
| 3.18 | Вес генератора, кг, не более | 10,1 |
| 3.19 | Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более | 950 |
| 3.20 | Суммарное количество электрохирургических режимов, не более | 12 |
| 3.21 | Рабочая частота выходных импульсов, кГц, не более | 434 |
| 3.22 | Максимальная (номинальная) мощность в биполярном режиме, Вт, не менее | 95 Вт |
| 3.23 | Максимальная (номинальная) мощность в режиме чистого рассечения, Вт, не менее | 300 Вт. |
| 3.24 | Максимальная (номинальная) мощность в режимах монополярной коагуляции, Вт, не менее | 120 Вт. |
| 3.25 | Максимальная (номинальная) мощность в режиме биполярной резекции | 432 Вт |
| 3.26 | Максимальная (номинальная) мощность в режиме биполярного электролигирования | 350 Вт. |
| 3.27 | Автоматическая конфигурация меню при подключении монополярных и биполярных инструментов | Наличие |
| 3.28 | Наличие модуля радиочастотной идентификации (RFID) для настройки выходных параметров генератора в соответствии с типом подключенного инструмента | Наличие |
| 3.29 | Возможность подключения монополярных инструментов с регулировкой мощности из стерильного поля | Наличие |
| 3.30 | Возможность одновременной активации 2х подключенных инструментов в режиме монополярной коагуляции | Наличие |
| 3.31 | Возможность подключения монополярных кабелей диаметром от 4 до 8 мм диаметром без использования переходников | Наличие |
| 3.32 | Наличие системы распознавания сопротивления оперируемой ткани с коррекцией выходных характеристик тока для поддержания постоянной выходной мощности (единообразия воздействия на различные ткани) | Наличие |
| 3.33 | Частота диагностического опроса сопротивления оперируемой ткани, кГц, не менее | 434 |
| 3.34 | Наличие адаптивной системы слежения за возвратным электродом для предотвращения ожогов | Наличие |
| 3.35 | Диапазон сопротивления ткани в месте контакта с возвратным электродом, который учитывается системой как безопасный, Ом, не шире | От 5 до 135 |
| 3.36 | Тревога системы контроля качества контакта возвратного электрода и отключение подачи энергии происходит при увеличении сопротивления в месте контакта с телом пациента | На 40% от изначального |
| 3.37 | Возможность подключения возвратных электродов для трех групп пациентов: взрослых, детей и новорожденных (включая недоношенных от 0,45 кг массы тела) | Наличие |
| 3.38 | Возможность подключения двух биполярных инструментов | Возможность |
| 3.39 | Наличие трех уровней воздействия в биполярном режиме | Наличие |
| 3.40 | Наличие визуально-акустической обратной связи биполярного режима с пользователем, указывающей на достаточность/недостаточность воздействия по изменению прохождения тока в тканях | Наличие |
| 3.41 | Диапазон регистрации проведения биполярного тока по тканям, мА, не уже | От 1 до 1000 |
| 3.42 | Наличие функции автоматического начала и окончания воздействия биполярным током (без управления педалью) | Наличие |
| 3.43 | Диапазон выбора длительности временной задержки начала работы при прикосновении к тканям в аутобиполярном режиме, сек., не уже | От 0 до 2,5 (с шагом 0,5) |
| 3.44 | Диапазон сопротивления ткани для активации аутобиполярного воздействия, Ом, не уже | От 0 до 2200 |
| 3.45 | Уровень сопротивления ткани для автоматического прекращения аутобиполярного воздействия (функция безопасности), Ом, не больше | 4000 |
| 3.46 | Максимальный диаметр доступных для биполярного лигирования артерий, вен, лимфатических сосудов, мм, не менее | 7 |
| 3.47 | Отсутствие настраиваемых параметров в режиме электролигирования для исключения "человеческого фактора" и ошибочных действий | Соответствие |
| 3.48 | Тип индикации функционального состояния системы электролигирования | Визуально-динамический графический, и звуковой |
| 3.49 | Особенности распознавания электролигирующих инструментов | Автоматическое, при подключении к генератору |
| 3.50 | Способ распознавания электролигирующих инструментов | RFID-идентификация и штрих-коды кабельных разъемов |
| 3.51 | Причина необходимости распознавания электролигирующих инструментов | Настройка выходных параметров генератора в соответствии с особенностями конкретного инструмента |
| 3.52 | Количество выходов с функцией электролигирования, не более | 1 |
| 3.53 | Возможность использования комбинированных инструментов, сочетающих режим биполярного электролигирования и монополярной диссекции | Наличие |
| 3.54 | Возможность полностью отключить ручную активацию инструментов для электролигирования | Наличие |
| 3.55 | При тревоге в режиме электролигирования, аппарат выводит на экран сообщения с инструкциями по устранению проблемы | Соответствие |
| 3.56 | Режим электролигирования поддерживает работу лигирующих инструментов различной модификации со встроенным ножом для рассечения тканей, вариантов, не менее | 14 |
| 3.57 | Количество уровней воздействия в режимах биполярной резекции (независимо для рассечения и коагуляции), не менее | 6 |
| 3.58 | Способ распознавания биполярных резектоскопов | Штрих-коды кабельных разъемов |
| 3.59 | Активация режимов биполярной резекции специальной педалью | Соответствие |
| 3.60 | Возможность дистанционного обновления программного обеспечения генератора в ЛПУ | Наличие |
| 3.61 | Возможность синхронной работы с блоком подачи инертного газа | Наличие |
| 3.62 | Возможность синхронной работы с блоком отсасывателя хирургического дыма | Наличие |
| Держатель электродов электрохирургический Valleylab одноразовый, стерильный, для хирургических операций, с тумблером, кабель длиной 10' (3 м) - 50 шт |  |  |
| E2515 | Держатель электродов электрохирургический одноразовый, с тумблером и кабелем 3 м | Предназначен для рассечения и коагуляции мягких тканей ВЧ током генераторов. |
|  |  | Держатель имеет механизм активации ВЧ энергии в виде тумблера (клавишного или кулисного переключателя) для удобства тактильного определения режимов |
|  |  | Корпус держателя имеет обтекаемую торпедообразную форму и выполнен из белого медицинского пластика. Толщина в месте хвата пальцами не превышает 1,5 см. |
|  |  | Держатель имеет неразъемный кабель длиной 3 м из ПВХ |
|  |  | Кабель держателя имеет стандартную 3-штырьковую вилку для подключения к электрохирургическому генератору |
|  |  | Укомплектован сменным стальным монополярным электродом-лезвием для использования при традиционном доступе |
|  |  | Поддерживает работу монополярных электродов разной формы с установочным диаметром 2,4 мм |
|  |  | Держатель электродов является изделием одноразового использования |
|  |  | Держатель может использоваться при максимальном пиковом напряжении 5600 В |
|  |  | Упакован стерильно |
| Возвратный электрод "Valleylab" Polyhesive, с системой REM - 50 шт |  |  |
| E7507 | Электрод пациента возвратный, двухсекционный, для взрослых с кабелем 2,7 м |  |
|  |  | Предназначен для использования при хирургических операциях в монополярном режиме |
|  |  | Предназначен для использования с электрохирургическими генераторами, оснащенными системой мониторинга качества контакта, например Covidien REM |
|  |  | Электрод предназначен для взрослых пациентов с массой тела от 13,6 кг и более |
|  |  | Электрод является периферическим звеном системы безопасности, которая в случая угрозы возникновения ожога подает визуально-звуковой сигнал и отключает подачу энергии. |
|  |  | Диапазон нормальной работы системы REM мониторинга качества контакта с данным электродом лежит между сопротивлением кожи 5 Ом и 135 Ом |
|  |  | Электрод имеет прямоугольную форму со сглаженными углами, с кабелем, прикрепленным в середине длинной стороны пластины |
|  |  | Электрод имеет две симметричные токопроводящие поверхности, разделенные между собой, с липким покрытием для приклеивания к коже пациента |
|  |  | Клейкое покрытие электрода создано на основе воды (гидрогель), и обладает токопроводящими свойствами |
|  |  | Ободок пластины из клейкого термопластичного непроводящего материала служит для предотвращения затекания жидкостей под наклеенный электрод |
|  |  | Неразъемный кабель длиной 2,7 м представлет собой двухпроводниковый провод с плоским коннектором для связи с генератором |
|  |  | Коннектор содержит два коаксиальных погруженных разъёма и торчащий штырек между ними для активации системы мониторинга качества контакта REM |
|  |  | Изделие одноразового использования |
| Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure , с нанопокрытием, с браншами типа Maryland для лапароскопических операций, для одноэтапного заваривания, 37 см. - 6 шт |  |  |
| LF1937 | Инструмент для электролигирования и разделения тканей, 5 мм, с изогнутыми браншами, для лапароскопических операций | Предназначен для заваривания сосудистых структур (сосуды и лимфатические протоки) и прядей тканей с помощью радиочастотной электрохирургической энергии, |
|  |  | Инструмент можно использовать на сосудах (артериях, венах, легочных артериях, легочных венах) диаметром до 7 мм включительно в общей хирургии, урологии, сосудистой и торакальной хирургии, гинекологии. |
|  |  | Изделие выполнено из АБС-пластика с рукояткой пистолетного типа, без кремальеры, кнопкой ручной активации между сжимающими бранши рукоятками инструмента, колесом вращения штока рабочей рукой и курком ножа под указательным пальцем. |
|  |  | Рукоятки инструмента имеют прорезиненые накладки для использования в присутствии жидкостей. |
|  |  | Длина цилиндрического штока инструмента 37 см |
|  |  | Диаметр штока 5 мм |
|  |  | Поворот штока на 348-350 градусов. |
|  |  | Бранши имеют монолатеральное раскрытие, длина электродов в браншах инструмента 19,7 мм |
|  |  | Внутренняя поверхность браншей имеет специальное покрытие, уменьшающее нагар и прилипание тканей, и облегчающее очистку. |
|  |  | Активация биполярного воздействия осуществляется одновременно с дозированным сжатием тканей браншами инструмента |
|  |  | Рассекающее ткани лезвие активируется отдельно от заваривания специальным курком. |
|  |  | Инструмент имеет неразъемный кабель с вилкой, совместимой с биполярными лигирующими выходами генераторов Covidien. |
|  |  | Вилка кабеля (коннектор) имеет дублирующую идентификацию инструмента генератором с помощью штрих-кода и RFID |
|  |  | Инструмент классифицируется как изделие типа CF |
|  |  | Максимальное номинальное напряжение для использование изделия - 288 В |
|  |  | Поставляется стерильным для профилактики внутрибольничных инфекций. |
|  |  | Совместим с генератором электрохирургическим Force Triad, платформой энергетической серии FT Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10 серии LS. |