Техническое задание

Поставка УЗИ аппарата.

1) Поставка выполняется силами Поставщика. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, акт ввода в эксплуатацию. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Гарантийный срок-12 месяцев.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Совместно с Товаром Поставщик предоставляет следующие документы: регистрационное удостоверение и сертификат соответствия, паспорт на русском языке, акт ввода в эксплуатацию.

| № | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) | Показатели товара (значения показателей) | Обоснование применения характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ультразвукового сканирования для исследований в колопроктологии – 1 шт. ОКПД2 - 26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования |  |  |
| 2. | Области применения |  | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 2.1. | Абдоминальные исследования | Наличие | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 |
| 2.2. | Исследования малых органов и структур | Наличие | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 |
| 2.3. | Возможность исследования сосудов | Наличие | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 |
| 2.4. | Возможность исследования скелетно-мышечной системы | Наличие | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 |
| 2.5. | Возможность исследований в акушерстве и гинекологии | Наличие | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 |
| 2.6. | Возможность исследований в колопроктологии | Наличие | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 |
| 2.7. | Возможность исследований органов тазового дна | Наличие | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 |
| 2.8. | Исследования в урологии | Наличие | п.6.1.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 |
| 3. | Пакеты специализированных программ |  | п.6.1.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 3.1. | Программное обеспечение для абдоминальных исследований | Наличие | Необходимо для выбора и проведения конкретного типа исследования, выполнения измерений, пункций и биопсий, а также для настройки изображения и применения стандартных пресетов при эксплуатации оборудования |
| 3.2. | Программное обеспечение для исследования малых органов и структур | Наличие |  |
| 3.3. | Возможность оснащения программным обеспечением для исследования сосудов | Наличие |  |
| 3.4. | Возможность оснащения программным обеспечением для исследования скелетно-мышечной системы | Наличие |  |
| 3.5. | Возможность оснащения программным обеспечением для исследований в акушерстве и гинекологии | Наличие |  |
| 3.6. | Возможность оснащения программным обеспечение для исследований в колопроктологии | Наличие |  |
| 3.7. | Возможность оснащения программным обеспечением для исследований органов тазового дна | Наличие |  |
| 3.8. | Программное обеспечение для исследований в урологии | Наличие |  |
| 4. | Класс системы | Экспертный | п.6.1.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 5. | Конструктивное исполнение системы | Передвижная | п.6.1.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 6. | Состав системы |  | п.6.1.5 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 6.1. | Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие | п.5.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 6.2. | Батарея резервного питания | Наличие | п.5.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 6.3. | Видеопринтер для печати ультразвуковых изображений | Наличие | п.5.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 6.4. | Датчик ультразвуковой внутриполостной микроконвексный многоплановый, шт. | Не менее 1 | Специализированный ультразвуковой датчик для экспертной диагностики заболеваний предстательной железы и мультифокальной |

|  |  |  | трансректальной и трансперинеальной биопсии простаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5. | Датчик ультразвуковой конвексный, тип 1, шт. | Не менее 1 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 6.6. | Датчик ультразвуковой линейный, шт. | Не менее 1 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 6.7. | Многоразовый пункционный адаптер к конвексному датчику типа 1, шт. | Не менее 1 | Необходимо для выполнения прицельных биопсий. Нет необходимости постоянно закупать одноразовые биопсийные адаптеры |
| 6.8. | Многоразовый пункционный адаптер к линейному датчику типа 1, шт. | Не менее 1 | Необходимо для выполнения прицельных биопсий. Нет необходимости постоянно закупать одноразовые биопсийные адаптеры |
| 6.9. | Многоразовый двойной пункционный адаптер для трансректальной биопсии предстательной железы к внутриполостному многоплановому датчику, шт. | Не менее 1 | Необходимо для выполнения прицельных биопсий. Нет необходимости постоянно закупать одноразовые биопсийные адаптеры |
| 6.10. | Комплект эксплуатационной документации | Наличие | п.5.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 6.11. | Комплект разрешительной документации, для применения на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Наличие | п.5.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 7. | Характеристики ультразвуковых датчиков |  | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8. | Датчик ультразвуковой конвексный, тип 1 |  | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1. | Рабочая частота датчика – нижняя граница, МГц | Не более 2 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.1. | Рабочая частота датчика – верхняя граница, МГц | Не менее 6 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.2. | Радиус кривизны поверхности датчика, мм | Не более 31 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.3. | Количество элементов датчика, шт. | Не менее 160 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.4. | Величина угла сканирования, градус | Не менее 90 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.5. | Кнопка управления сканированием на корпусе датчика | Наличие | Наличие кнопок управления сканированием на корпусе датчика облегчает процесс сканирования, позволяет не отвлекаться от экрана сканера в процессе работы |
| 8.1.6. | Возможность оснащения датчика многоразовой направляющей для проведения пункций и биопсий | Наличие | Необходимо для проведения пункций и биопсий. |

|  |  |  | Многоразовая направляющая позволяет постоянно не закупать одноразовые биопсийные адаптеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.7. | Возможность обработки датчика полным погружением (вместе с коннектором) в дезинфицирующий раствор | Наличие | Позволяет качественно провести предстерилизационную очистку датчика |
| 8.1.8. | Возможность стерилизации датчика в камере низкотемпературной плазменной стерилизации | Наличие | Позволяет полностью (вместе с коннектором) простерилизовать датчик. Уменьшается вероятность возникновения инфекционных осложнений и нет необходимости использования стерильных чехлов на датчик |
| 8.1.9. | Датчик ультразвуковой линейный |  | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.10. | Рабочая частота датчика – нижняя граница, МГц | Не более 4 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.11. | Рабочая частота датчика – верхняя граница, МГц | Не менее 13 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.12. | Размер ультразвуковой апертуры, мм | Не менее 50 х 4 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.13. | Количество элементов, шт. | Не менее 192 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.14. | Длина кабеля, м | Не менее 2 | Длина кабеля определяет возможность работы с системой на расстоянии, когда нет возможности вплотную придвинуть систему к операционному столу |
| 8.1.15. | Кнопка управления сканированием на корпусе датчика | Наличие | Наличие кнопок управления сканированием на корпусе датчика облегчает процесс сканирования, позволяет не отвлекаться от экрана сканера в процессе работы |
| 8.1.16. | Возможность использования многоразовой направляющей для проведения пункций и биопсий | Наличие | Необходимо для проведения пункций и биопсий. Многоразовая направляющая позволяет постоянно не закупать одноразовые биопсийные адаптеры |
| 8.1.17. | Возможность обработки датчика полным погружением (вместе с коннектором) в дезинфицирующий раствор | Наличие | Позволяет качественно провести предстерилизационную очистку датчика |

| 8.1.18. | Возможность стерилизации датчика в камере низкотемпературной плазменной стерилизации | Наличие | Позволяет полностью (вместе с коннектором) простерилизовать датчик. Уменьшается вероятность возникновения инфекционных осложнений и нет необходимости использования стерильных чехлов на датчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.19. | Датчик ультразвуковой внутриполостной микроконвексный многоплановый |  | Специализированный ультразвуковой датчик для экспертной диагностики заболеваний предстательной железы и мультифокальной трансректальной и трансперинеальной биопсии простаты |
| 8.1.20. | Рабочая частота датчика – нижняя граница, МГц | Не более 4 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.21. | Рабочая частота датчика – верхняя граница, МГц | Не менее 14 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.22. | Количество элементов, шт. | Не менее 320 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.23. | Величина угла сканирования, градус | Не менее 180 | п.6.1.6 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 8.1.24. | Кнопки управления сканированием на корпусе датчика | Наличие | Наличие кнопок управления сканированием на корпусе датчика облегчает процесс сканирования, позволяет не отвлекаться от экрана сканера в процессе работы |
| 8.1.25. | Возможность одновременного сканирования в двух плоскостях | Наличие | Биплановое сканирование позволяет оценивать интересуемый объект одновременно в двух плоскостях. Упрощение навигации иглы при биопсии |
| 8.1.26. | Дополнительный торцевой план сканирования для забора биоптатов из верхушки предстательной железы и применения датчика в гинекологии | Наличие | Торцевой план сканирования позволяет производить забор биоптатов из верхушки предстательной железы, не травмируя сфинктер уретры |
| 8.1.27. | Возможность использования многоразовой трансректальной биопсийной направляющей | Наличие | Необходимо для проведения трансректальной биопсии |

|  |  |  | предстательной железы. Многоразовая направляющая позволяет постоянно не закупать одноразовые биопсийные адаптеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.28. | Возможность использования многоразовой транспериниальной биопсийной направляющей | Наличие | Необходимо для проведения транспериниальной биопсии предстательной железы. Многоразовая направляющая позволяет постоянно не закупать одноразовые биопсийные адаптеры |
| 8.1.29. | Возможность обработки датчика полным погружением (вместе с коннектором) в дезинфицирующий раствор | Наличие | Позволяет качественно провести предстерилизационную очистку датчика |
| 8.1.30. | Возможность стерилизации датчика в камере низкотемпературной плазменной стерилизации | Наличие | Позволяет полностью (вместе с коннектором) простерилизовать датчик. Уменьшается вероятность возникновения инфекционных осложнений и нет необходимости использования стерильных чехлов на датчик |
| 9. | Основные технические характеристики системы |  | п.6.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10. | Режимы сканирования |  | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.1. | В-режим | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.2. | М-режим | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.3. | Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.4. | Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.5. | Импульсно-волновой допплер PW | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.6. | Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.7. | Цветной допплер CFM | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.8. | Энергетический допплер PD | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 10.9. | Триплексный режим в реальном времени | Наличие | п.6.2.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 11. | Формирование изображений |  | п.6.2.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 11.1. | Регулировка мощности акустического излучения | Наличие | п.6.2.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 11.2. | Регулировка усиления принимаемого сигнала | Наличие | п.6.2.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |

| 11.3. | Поворот и инверсия изображения | Наличие | п.6.2.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4. | Сглаживание изображения | Наличие | п.6.2.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 11.5. | Автоматическая регулировка режимов сканирования | Наличие | Автоматический режим позволяет улучшать качество изображения без участия оператора |
| 11.6. | Формирование углового составного изображения с компенсацией движения | Наличие | Данная функция компенсирует отставание изображения на экране от движений оператора при сканировании |
| 11.7. | Автоматическое усиление | Наличие | Необходимо чтобы обеспечить одинаковую яркость изображения, автоматическое и непрерывное выравнивание уровня усиления во время сканирования |
| 12. | Измерения |  | п.6.2.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 12.1. | Варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | Наличие | п.6.2.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 12.2. | Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол | Наличие | п.6.2.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 12.3. | Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, трассировка произвольной кривой | Наличие | п.6.2.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13. | Сервисные функции |  | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.1. | Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.2. | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.3. | Возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.4. | Индикация параметров акустического выхода (TIS, Ml) | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.5. | Режим автоподстройки допплеровского изображения | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.6. | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.7. | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (.png .avi) | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.8. | Архив пациентов с поиском | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.9. | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.10. | Архивация изображений на встроенный жесткий диск | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.11. | Объем встроенного жесткого диска, ГБ | Не менее 256 | Чем больше объём памяти в системе, тем больше информации можно сохранить |

| 13.12. | Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.13. | Возможность подключения локальных принтеров | Наличие | п.6.2.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 13.14. | Отображение линии пункции | Наличие | Необходимо для точной навигации иглы во время выполнения пункций или биопсий |
| 13.15. | Двухоконный режим просмотра в В-режиме | Наличие | Необходимо для визуализации одновременно в обоих окнах просмотра |
| 14. | Параметры формирования изображения |  | п.6.3 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 14.1. | Функция улучшения фокусировки по всей глубине изображения | Наличие | Данная опция обеспечивает полную фокусировку по всей глубине изображения, нет необходимости дополнительной регулировки фокуса |
| 14.2. | Шкала серого, градаций | Не менее 256 | п.6.3.8 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 14.3. | Максимальная длительность сохраняемого видеоклипа, сек | Не менее 600 | п.6.3.10 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 15. | Опции |  | п.6.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 15.1. | Возможность оснащения программным обеспечением для построения 3D изображений методом «свободной руки» | Наличие | Данная программа предоставляет возможность выполнения 3D реконструкции ультразвукового изображения |
| 15.2. | Возможность оснащения программным обеспечение для построения 3D изображений независимым от оператора методом | Наличие | Данная программа предоставляет возможность выполнения 3D реконструкции ультразвукового изображения с точностью среза не более 0,2 мм |
| 15.3. | Программное обеспечение для передачи данных по протоколу DICOM | Наличие | Необходимо для передачи данных (данных пациента, изображений, кинопетель) внутри общебольничной сети, на сервер PACS |
| 15.4. | Возможность оснащения программным обеспечением для векторной визуализации кровотока VFI | Наличие | Необходимо для эффективной и точной оценки кровотока, в частности сложного поток |
| 15.5. | Возможность оснащения программным обеспечением для интеграции системы с гамма-терапевтическим аппаратом для брахитерапии | Наличие | Необходимо для интеграции оборудования с гамма- терапевтическим аппаратом, при наличии у Заказчика |
| 15.6. | Возможность оснащения программным обеспечением для компрессионной | Наличие | Необходимо для расширения |

|  | эластографии |  | возможностей использования нейрохирургического датчика и определения природы объемных образований |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.7. | Программное обеспечение для выделения контуров иглы | Наличие | Функция выделения контуров иглы за счет настройки компоновки, а также улучшенной фокусировки помогает пользователю лучше видеть иглу во время инвазивных процедур. Пиктограмма иглы показывает, где видимость будет наилучшей |
| 15.8. | Программное обеспечение для подключения к сети Wi-Fi | Наличие | Необходимо для подключения к сети Wi-Fi |
| 16. | Конструктивные характеристики и параметры |  | п.6.5 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 16.1. | Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | Наличие | п.6.5.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 16.2. | Диагональ в дюймах | Не менее 19 | п.6.5.1.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 16.3. | Разрешение в пикселях | Не менее 1280 x 1024 | п.6.5.1.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 16.4. | «Книжная» и «альбомная» ориентация монитора | Наличие | Дает возможность специалисту, работающему на сканере оптимизировать рабочий процесс для максимальной эффективности |
| 16.5. | Складной монитор | Наличие | Складной монитор позволяет уменьшить высоту сканера и увеличить мобильность и компактность системы во время перемещения |
| 16.6. | Полностью сенсорная панель управления | Наличие | Благодаря отсутствию выступающих кнопок и каких- либо зазоров упрощен уход за системой |
| 16.7. | Возможность самостоятельной компоновки пользователем количества и расположения виртуальных клавиш на панели управления | Наличие | Дает возможность специалисту, работающему на сканере оптимизировать рабочий процесс для максимальной эффективности |
| 16.8. | Количество портов для подключения УЗ датчиков, шт. | Не менее 3 | п.6.5.3.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |

| 16.9. | Количество USB-портов, шт. | Не менее 6 | п. 6.5.6.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.10. | Держатели датчиков | Наличие | Необходимо для закрепления датчиков на системе |
| 16.11. | Держатель кабеля и фиксатор | Наличие | Необходимо для закрепления кабелей датчиков на системе. Фиксатор позволяет удобно регулировать высоту системы и фиксировать в заданном положении |
| 16.12. | Возможность ручной обработки системы дезинфицирующими средствами | Наличие | Необходимо для повышения эпидемиологической безопасности оказания медицинской помощи |
| 17. | Масса-габаритные характеристики системы |  | п.6.5.4 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 17.1. | Длина, см | Не более 530 | п.6.5.4.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 17.2. | Ширина, см | Не более 620 | п.6.5.4.1 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 17.3. | Высота регулируется в диапазоне, см | Не уже чем от 150 до 170 | п.6.5.4.1 ГОСТ Р 56327 – 2014 Регулировка высоты позволят подстроить ее под конкретного пользователя |
| 17.4. | Масса с батареей резервного питания (исключая датчики и принтер), кг | Не более 75 | п.6.5.4.2 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 18. | Дополнительные требования |  |  |
| 18.1. | Гарантийный срок эксплуатации, лет | Не менее 1 | п.6.1.7 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 18.2. | Нормативный срок эксплуатации, лет | Не менее 7 | п.6.1.8 ГОСТ Р 56327 - 2014 |
| 18.3. | Инструктаж и обучение пользователя во время ввода в эксплуатацию оборудования | Наличие | Необходимо для обучения врачей и медицинского персонала, с целью безопасной эксплуатации поставляемого оборудования |