## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование товара / КТРУ /ОКПД2 | Наименование показателя, еденицы измерения | Значения показателей объекта закупки, которые не могут изменяться | Минимальные и/или максимальные значения показателей | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик | Ед. изм. | Кол-во | Точные значения для подачи заявки | КОД/Наменование по РУ/номер РУ
03-3511-00 Электрод-петля изогнутый под углом 30 градусов для резектотомии
Электрод-петля Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с отсутствием описания в КТРУ) | Для использования с жесткими эндоскопами с углом обзора 12, 30, 70 град | Наличие |  | указание на тип совместимого эндоскопа | шт | 6 |  | 03-3511-00 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Электрод-петля изогнутый под углом 30 градусов для резектотомии (исп.1) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Со стабилизатором положения | Наличие |  | фиксирует положение электрода на рабочем элементе
| С активным электродом под углом 30 град. | Наличие |  | обусловлено особенностями предполагаемого клинического применения
| Для использования с жесткими эндоскопами диаметром 4 мм | Наличие |  | указание на диаметр совместимого эндоскопа
| Для использования с тубусами резектоскопа 26/24 Ch | Наличие |  | указание на тип совместимого тубуса
| Одноштырьковое соединение с электроразъемом резектоскопа | Наличие |  | указание на тип совместимого рабочего элемента
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Индивидуальная жесткая упаковка | Наличие |  | предотвращает повреждение при транспортировке
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
03-3310-00 Активный рабочий элемент для резектоскопии
32.50.13.190-00007061 Проводник рабочий для жесткого эндоскопа: Эндоскопический инструмент, который является составной частью жесткого эндоскопа и используется, чтобы помочь введению жесткого эндоскопического электрода в соответствующий жесткий эндоскоп. Он может обеспечивать активную или пассивную активацию режущей части электрода. Это изделие многоразового использования. | Предназначен для гистерорезектоскопии и трансуретральной резекции в физиологическом растворе; растворе глюкозы | Наличие |  | Обусловлено особенностями клинического применения |  | 1 |  | 03-3310-00 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Активный рабочий элемент для резектоскопии (исп.2) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Тип: активный рабочий элемент с возможностью работы в монополярном и биполярном режиме | Наличие |  | в свободном положении электрод находится вне тубуса, обосновано особенностями предполагаемого клинического применения
| Общая длина, мм |  | Не менее 285 и не более 290 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 288.6
| Рабочая длина, мм |  | Не менее 180 и не более 190 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 188.5
| Рукоятка с пружинным механизмом | Наличие |  | Управление положением электрода внутрь / наружу
| Вращающееся кольцо для большого пальца на рукоятке | Наличие |  | удобство рукоятки в процессе сжатия вне зависимости от анатомических особенностей руки хирурга
| Разъемы для подключения кабелей, шт |  | не менее 2 | Возможность подключения кабеля монополярного, биполярного |  |  | 2
| Узел крепления электрода из фторопласта | Наличие |  | обеспечение электробезопасности
| Кнопка фиксации электрода на узле крепления | Наличие |  | Для быстрой смены электрода
| Совместимость для работы с жесткими эндоскопами диаметром 4 мм и углом напраления наблюдения 0, 12, 30 и 70 градусов | Наличие |  | указание на тип совместимого эндоскопа
| Замок с ручкой для соединения с внутренним тубусом с керамической изоляцией для резектоскопии | Наличие |  | быстрая фиксация рабочего элемента внутри тубуса для резектоскопии
| Замок для соединения с эндоскопом с упором для пальца | Наличие |  | быстрая эндоскопа внутри рабочего элемента
| Канал для эндоскопа со скошенным краем | Наличие |  | для точного позиционирования оптической трубки внутри тубуса
| Трубка-фиксатор электрода на нижней части канала для эндоскопа | Наличие |  | для точного позиционирования электрода внутри тубуса
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Материал инструмента: нержавеющая сталь | Наличие |  | Для предотвращения коррозии инструмента, п. 5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-2007
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
03-3100-00 Тубус с двумя вентилями постоянной ирригации с керамической изоляцией для резектоскопии
32.50.13.190-00007061 Проводник рабочий для жесткого эндоскопа: Эндоскопический инструмент, который является составной частью жесткого эндоскопа и используется, чтобы помочь введению жесткого эндоскопического электрода в соответствующий жесткий эндоскоп. Он может обеспечивать активную или пассивную активацию режущей части электрода. Это изделие многоразового использования. | Предназначен для гистерорезектоскопии и трансуретральной резекции | Наличие |  | Обусловлено особенностями клинического применения | шт | 1 |  | 03-3100-00 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Тубус с двумя вентилями постоянной ирригации с керамической изоляцией для резектоскопии / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Диаметр внешнего тубуса, Шр |  | Не более 26 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 26
| Общая длина внешнего тубуса, мм |  | Не менее 190 и не более 210 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 199.4
| Рабочая длина внешнего тубуса, мм |  | Не менее 170 и не более 180 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 175
| Рабочая часть полированная | Наличие |  | Для атравматичного введения инструмента в полость
| Два клапана с кранами для аспирации и ирригации на внешнем тубусе | Наличие |  | Возможность для нагнетания и отсоса растворов из полости
| Маркировка направления потока жидкости на клапанах | Наличие |  | Для корректного подключения к аппаратам для нагнетания
| Количество боковых отверстий на дистальном конце тубуса, шт |  | Не менее 60 | Обеспечивает достаточную скорость потока жидкости |  |  | 64
| Ограничительное кольцо из полимерного материала на внешнем тубусе | Наличие |  | Определение границы ввода инструмента в полость
| Диаметр внутреннего тубуса, Шр |  | Не более 24 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 24
| Внутренний тубус с керамической изоляцией со скошенным краем | Наличие |  | Электробезопасность
| Замок для фиксации рабочего элемента на внутреннем тубусе | Наличие |  | Фиксация рабочего элемента внутри тубуса
| Маркировка направления фиксации замка на внутреннем тубусе | Наличие |  | Для быстрой фиксакции замкового соденинения тубуса и рабочего элемента при совмещении отметки
| Общая длина внутреннего тубуса, мм |  | Не менее 235 и не более 240 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 237.4
| Рабочая длина внутреннего тубуса, мм |  | Не менее 190 и не более 200 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 199
| Быстросъемное соединение внешнего и внутреннего тубуса | Наличие |  | Для фиксации тубусов между собой, качественной очистки инструмента после использования
| Возможность использования с жесткими эндоскопами диаметром 4 мм и углом напраления наблюдения 12 и 30 градусов | Наличие |  | указание на тип совместимых эндоскопов
| Обтуратор атравматичный в комплекте | Наличие |  | Атравматичное введение тубуса в полость
| Метод скрепления деталей: лазерная сварка | Наличие |  | надежная конструкция без уплотнителей и расходных материалов
| Материал инструментов: нержавеющая сталь | Наличие |  | Для предотвращения коррозии инструмента, п. 5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-2007
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
01-2520-23 Диссектор типа Мэриленд
32.50.13.190-00007646 Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент, разработанный для введения через лапароскоп, в первую очередь, для захвата и манипулилирования тканями во время лапароскопической хирургической операции. Это ручное изделие, как правило, с ручками, похожими на ножкницы, которое может включать храповой механизм; длинным тонким стержнем и дистальным наконечником одинарного или двойного действия и часто вращающимися лезвиями (например, типа ""утконос"", ""крокодил""), усправляемыми кнопкой на ручке. Это изделие, пригодное для многоразового использования | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие |  | Возможность качественной очистки, смены типа рабочей вставки | шт | 1 |  | 01-2520-23 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Диссектор типа Мэриленд d=5мм (исп.3) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Рабочая длина, мм |  | Не менее 325,0 и не более 360,0 | Оптимальная длина для лапароскопических вмешательств |  |  | 329
| Рабочий диаметр, мм |  | Не менее 4,9 и не более 5,0 | Для введения через стандартный троакар диаметром 5 мм |  |  | 5
| Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие |  | Облегченный вес ручки с фиксированным положением в руке хирурга
| Система ротации расположена на ручке | Наличие |  | Обеспечивает мягкое вращение
| Количество лепестков на колесе ротации, шт |  | Не менее 6 | Обеспечивает необходимую плавность ротации |  |  | 6
| Количество фиксированных положений угла ротации, шт |  | Не менее 12 | Обеспечивает необходимую плавность движения и точность угла ротации |  |  | 12
| Общая длина ручки в открытом положении, мм |  | Не менее 130,0 и не более 140,0 | Оптимальный размер для захвата |  |  | 137
| Ширина плоскости кольца ручки, мм |  | Не менее 8 | Широкая поверхость для упора пальцев обеспечивает легкое сжатие |  |  | 8
| Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие |  | Дополнительная поверхность для упора пальца обеспечивает легкое сжатие
| Возвратная пружина ручки для фиксации в нейтральном положении | Наличие |  | Быстрая разборка и сборка инструмента
| Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие |  | Быстрая смена типа рабочей части в процессе операции
| Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали на ручке | Наличие |  | Возможность подключения к ЭХВЧ аппарату
| Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика | Наличие |  | Изностойкое изолирующее покрытие обеспечивает безопасность при использовании инструмента совместно с ЭХВЧ аппаратом, П. 2.7.2 ГОСТ Р 58936-2020
| Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие |  | Силиконовая крышка герметизирует ствол, предотвращает попадание биологических загрязнителей в канал в процессе операции
| Рабочая вставка: Диссектор типа Мэриленд изогнутый средний | Наличие |  | Обосновано особенностями клинического применения
| Длина бранш рабочей вставки, мм |  | Не менее 19,0 и не более 20,0 | Обосновано особенностями клинического применения |  |  | 19.5
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
01-2520-20 Диссектор изогнутый под углом 90° типа Микстер
32.50.13.190-00007646 Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент, разработанный для введения через лапароскоп, в первую очередь, для захвата и манипулилирования тканями во время лапароскопической хирургической операции. Это ручное изделие, как правило, с ручками, похожими на ножкницы, которое может включать храповой механизм; длинным тонким стержнем и дистальным наконечником одинарного или двойного действия и часто вращающимися лезвиями (например, типа ""утконос"", ""крокодил""), усправляемыми кнопкой на ручке. Это изделие, пригодное для многоразового использования | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие |  | Возможность качественной очистки, смены типа рабочей вставки | шт | 1 |  | 01-2530-20 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Диссектор изогнутый под углом 90° типа Микстер d=10мм / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Рабочая длина, мм |  | Не менее 325,0 и не более 360,0 | Оптимальная длина для лапароскопических вмешательств |  |  | 328
| Рабочий диаметр, мм |  | Не менее 9,9 и не более 10,0 | Для введения через стандартный троакар диаметром 10 мм |  |  | 10
| Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие |  | Облегченный вес ручки с фиксированным положением в руке хирурга
| Система ротации расположена на ручке | Наличие |  | Обеспечивает мягкое вращение
| Количество лепестков на колесе ротации, шт |  | Не менее 6 | Обеспечивает необходимую плавность ротации |  |  | 6
| Количество фиксированных положений угла ротации, шт |  | Не менее 12 | Обеспечивает необходимую плавность движения и точность угла ротации |  |  | 12
| Общая длина ручки в открытом положении, мм |  | Не менее 130,0 и не более 140,0 | Оптимальный размер для захвата |  |  | 137
| Ширина плоскости кольца ручки, мм |  | Не менее 8 | Широкая поверхость для упора пальцев обеспечивает легкое сжатие |  |  | 8
| Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие |  | Дополнительная поверхность для упора пальца обеспечивает легкое сжатие
| Возвратная пружина ручки для фиксации в нейтральном положении | Наличие |  | Быстрая разборка и сборка инструмента
| Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие |  | Быстрая смена типа рабочей части в процессе операции
| Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали на ручке | Наличие |  | Возможность подключения к ЭХВЧ аппарату
| Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика | Наличие |  | Изностойкое изолирующее покрытие обеспечивает безопасность при использовании инструмента совместно с ЭХВЧ аппаратом, П. 2.7.2 ГОСТ Р 58936-2020
| Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие |  | Силиконовая крышка герметизирует ствол, предотвращает попадание биологических загрязнителей в канал в процессе операции
| Рабочая вставка: Диссектор изогнутый под углом 90° типа Микстер | Наличие |  | Обосновано особенностями клинического применения
| Длина бранш рабочей вставки, мм |  | Не менее 18,0 и не более 19,0 | Обосновано особенностями клинического применения |  |  | 18.5
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
01-3621-03 Инструмент биполярный со сменными электродами (диссектор изогнутый типа Мэриленд)
32.50.13.190-00007646 Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования: Жесткий хирургический инструмент, разработанный для введения через лапароскоп, в первую очередь, для захвата и манипулилирования тканями во время лапароскопической хирургической операции. Это ручное изделие, как правило, с ручками, похожими на ножкницы, которое может включать храповой механизм; длинным тонким стержнем и дистальным наконечником одинарного или двойного действия и часто вращающимися лезвиями (например, типа ""утконос"", ""крокодил""), усправляемыми кнопкой на ручке. Это изделие, пригодное для многоразового использования | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие |  | Возможность качественной очистки, смены типа рабочей вставки | шт | 1 |  | 01-3621-03 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Инструмент биполярный со сменными электродами d=5мм (Исп.2) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Рабочая длина, мм |  | Не менее 325,0 и не более 360,0 | Оптимальная длина для лапароскопических вмешательств |  |  | 329
| Рабочий диаметр, мм |  | Не менее 4,9 и не более 5,0 | Для введения через стандартный троакар диаметром 5 мм |  |  | 5
| Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие |  | Облегченный вес ручки с фиксированным положением в руке хирурга
| Система ротации расположена на ручке | Наличие |  | Обеспечивает мягкое вращение
| Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие |  | Быстрая смена типа рабочей части в процессе операции
| Разъем для подключения биполярного кабеля на рукоятке под углом 45 град. к оси инструментального ствола | Наличие |  | Предотвращает излишний перегиб кабеля
| Общая длина ручки в открытом положении, мм |  | Не менее 130,0 и не более 145,0 | Оптимальный размер для захвата |  |  | 145
| Ширина плоскости кольца ручки, мм |  | Не менее 8 | Широкая поверхость для упора пальцев обеспечивает легкое сжатие |  |  | 8
| Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие |  | Дополнительная поверхность для упора пальца обеспечивает легкое сжатие
| Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика, с керамическим изолятором в месте соединения с ручкой | Наличие |  | Изностойкое изолирующее покрытие обеспечивает безопасность при использовании инструмента совместно с ЭХВЧ аппаратом, П. 2.7.2 ГОСТ Р 58936-2020
| Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие |  | Силиконовая крышка герметизирует ствол, предотвращает попадание биологических загрязнителей в канал в процессе операции
| Длина инструментального ствола, мм |  | Не менее 370,0 и не более 375,0 | Оптимальная длина для лапароскопических вмешательств |  |  | 375
| Сменная рабочая вставка: электрод диссектор изогнутый типа Мэриленд | Наличие |  | Обосновано особенностями клинического применения
| Длина бранш рабочей вставки, мм |  | Не менее 13,0 и не более 16,0 | Обосновано особенностями клинического применения |  |  | 15
| Изоляция между браншами | Наличие |  | Возможность биполярной коагуляции
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
03-1225-11 Щипцы для удаления инородного тела гибкие
32.50.13.190-00007590 Щипцы захватывающие к эндоскопу гибкие, многоразового использования: Гибкое ручное изделие, предназначенное для использования в сочетании с совместимым эндоскопом для захвата ткани (как правило, атравматического). Как правило, сконструировано в виде гибкой металлической спирали или пластиковой трубки, дистальный конец которой оснащен парой ножницеподобных захватывающих щипцов или клещей, которые управляются при помощи специальной ручки, прикрепленной к проксимальному концу инструмента; не является электрохирургическим инструментом. Изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это изделие, пригодное для многоразового использования | Диаметр рабочей части, Ch |  | Не менее 3,0 и не более 4,0 | Возможность использования инструментов в рабочем канале соответствующего диаметра | шт | 1 | 4 | 03-1225-11 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Щипцы для удаления инородного тела гибкие d=1,3мм (исп.1) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Длина рабочей части, мм |  | Не менее 600 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 600
| Форма проводника: гладкий полированный | Наличие |  | конструкция инструмента позволяет проводить манипуляции через изогнутые рабочие каналы
| Форма рабочей части: захват тип «аллигатор» с двумя подвижными, зубчатыми по внутренней плоскости браншами | Наличие |  | форма рабочей части обусловлена особенностями клинического применения
| Длина бранши, мм |  | Не более 6,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 6
| Инструмент разборный | Наличие |  | для качественной очистки
| Кольцевая рукоятка с дополнительным упором для пальца и с возвратной пружиной | Наличие |  | сжатие / разжатие бранш управляемое с рукояти инструмента
| Метод скрепления деталей: лазерная сварка | Наличие |  | надежная конструкция без уплотнителей и расходных материалов
| Материал проводника, рукоятки и рабочей части: нержавеющая сталь | Наличие |  | Для предотвращения коррозии инструмента, п. 5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-2007
| Цветовая маркировка размерности инструмента | Наличие |  | Для быстрой визуальной идентификации диаметра инструмента
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
03-1133-11 Щипцы для удаления инородного тела гибкие
32.50.13.190-00007590 Щипцы захватывающие к эндоскопу гибкие, многоразового использования: Гибкое ручное изделие, предназначенное для использования в сочетании с совместимым эндоскопом для захвата ткани (как правило, атравматического). Как правило, сконструировано в виде гибкой металлической спирали или пластиковой трубки, дистальный конец которой оснащен парой ножницеподобных захватывающих щипцов или клещей, которые управляются при помощи специальной ручки, прикрепленной к проксимальному концу инструмента; не является электрохирургическим инструментом. Изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это изделие, пригодное для многоразового использования | Диаметр рабочей части, Ch |  | Не менее 4,0 и не более 5,0 | Возможность использования инструментов в рабочем канале соответствующего диаметра | шт | 1 | 5 | 03-1133-11 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Щипцы для удаления инородного тела гибкие d=1,6мм (исп.1) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Длина рабочей части, мм |  | Не менее 400,0 и не более 410,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 410
| Форма проводника: гибкая полированная пружина | Наличие |  | конструкция инструмента позволяет проводить манипуляции через изогнутые рабочие каналы
| Форма рабочей части: захват тип «аллигатор» с двумя подвижными, зубчатыми по внутренней плоскости браншами | Наличие |  | форма рабочей части обусловлена особенностями клинического применения
| Длина бранши, мм |  | Не более 5,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 5
| Инструмент разборный | Наличие |  | для качественной очистки
| Кольцевая рукоятка с дополнительным упором для пальца и с возвратной пружиной | Наличие |  | сжатие / разжатие бранш управляемое с рукояти инструмента
| Метод скрепления деталей: лазерная сварка | Наличие |  | надежная конструкция без уплотнителей и расходных материалов
| Материал проводника, рукоятки и рабочей части: нержавеющая сталь | Наличие |  | Для предотвращения коррозии инструмента, п. 5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-2007
| Цветовая маркировка размерности инструмента | Наличие |  | Для быстрой визуальной идентификации диаметра инструмента
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
03-1133-14 Щипцы для удаления инородного тела гибкие
32.50.13.190-00007590 Щипцы захватывающие к эндоскопу гибкие, многоразового использования: Гибкое ручное изделие, предназначенное для использования в сочетании с совместимым эндоскопом для захвата ткани (как правило, атравматического). Как правило, сконструировано в виде гибкой металлической спирали или пластиковой трубки, дистальный конец которой оснащен парой ножницеподобных захватывающих щипцов или клещей, которые управляются при помощи специальной ручки, прикрепленной к проксимальному концу инструмента; не является электрохирургическим инструментом. Изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это изделие, пригодное для многоразового использования | Диаметр рабочей части, Ch |  | Не менее 4,0 и не более 5,0 | Возможность использования инструментов в рабочем канале соответствующего диаметра | шт | 1 | 5 | 03-1133-14 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Щипцы для удаления инородного тела гибкие d=1,6мм (исп.4) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Длина рабочей части, мм |  | Не менее 400,0 и не более 410,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 410
| Форма проводника: гибкая полированная пружина | Наличие |  | конструкция инструмента позволяет проводить манипуляции через изогнутые рабочие каналы
| Форма рабочей части: захват с двумя подвижными, удлиненными ложкообразными браншами, с зубцами по краям бранш | Наличие |  | форма рабочей части обусловлена особенностями клинического применения
| Длина бранши, мм |  | Не менее 6,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 6.5
| Инструмент разборный | Наличие |  | для качественной очистки
| Кольцевая рукоятка с дополнительным упором для пальца и с возвратной пружиной | Наличие |  | сжатие / разжатие бранш управляемое с рукояти инструмента
| Метод скрепления деталей: лазерная сварка | Наличие |  | надежная конструкция без уплотнителей и расходных материалов
| Материал проводника, рукоятки и рабочей части: нержавеющая сталь | Наличие |  | Для предотвращения коррозии инструмента, п. 5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-2007
| Цветовая маркировка размерности инструмента | Наличие |  | Для быстрой визуальной идентификации диаметра инструмента
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
03-1225-14 Щипцы для удаления инородного тела гибкие
32.50.13.190-00007590 Щипцы захватывающие к эндоскопу гибкие, многоразового использования: Гибкое ручное изделие, предназначенное для использования в сочетании с совместимым эндоскопом для захвата ткани (как правило, атравматического). Как правило, сконструировано в виде гибкой металлической спирали или пластиковой трубки, дистальный конец которой оснащен парой ножницеподобных захватывающих щипцов или клещей, которые управляются при помощи специальной ручки, прикрепленной к проксимальному концу инструмента; не является электрохирургическим инструментом. Изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это изделие, пригодное для многоразового использования | Диаметр рабочей части, Ch |  | Не менее 3,0 и не более 4,0 | Возможность использования инструментов в рабочем канале соответствующего диаметра | шт | 1 | 4 | 03-1225-14 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Щипцы для удаления инородного тела гибкие d=1,3мм (исп.4) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Длина рабочей части, мм |  | Не менее 600 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 600
| Форма проводника: гладкий полированный | Наличие |  | конструкция инструмента позволяет проводить манипуляции через изогнутые рабочие каналы
| Форма рабочей части: захват с двумя подвижными, удлиненными ложкообразными браншами, с зубцами по краям бранш | Наличие |  | форма рабочей части обусловлена особенностями клинического применения
| Длина бранши, мм |  | Не менее 6,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 6
| Инструмент разборный | Наличие |  | для качественной очистки
| Кольцевая рукоятка с дополнительным упором для пальца и с возвратной пружиной | Наличие |  | сжатие / разжатие бранш управляемое с рукояти инструмента
| Метод скрепления деталей: лазерная сварка | Наличие |  | надежная конструкция без уплотнителей и расходных материалов
| Материал проводника, рукоятки и рабочей части: нержавеющая сталь | Наличие |  | Для предотвращения коррозии инструмента, п. 5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-2007
| Цветовая маркировка размерности инструмента | Наличие |  | Для быстрой визуальной идентификации диаметра инструмента
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
Устройство отсасывающее
Эндошприц Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с отсутствием описания в КТРУ) | Эндошприц по Рейнер-Александр | наличие |  | Особенность клинического использования | шт. | 1 |  | Инструменты эндоскопические: Устройство отсасывающее / РУ РЗН 2015/3301 от 18.02.2020
| Шприц предназначен для промывания полости мочевого пузыря | Наличие |  | Особенность клинического использования
| Колба шприца прозрачная, стеклянная, градуированная | Наличие |  | Для визуализации объема раствора
| Трехкольцевая вращающаяся рукоятка | Наличие |  | Для позиционирования руки
| Объем, мл |  | Не менее 150 | Достаточный объем для манипуляции |  |  | 150
| Наконечник шприца имеет поворотный замок для фиксации на тубусе цистоскопа, резектоскоскопа | Наличие |  | Возможность фиксации шприца на тубусе без дополнительных переходников
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937—04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
01-2530-11 Ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости типа Митценбаум
32.50.13.190-00007060 Ножницы эндоскопические жесткие, многоразового использования: Ручное жесткое изделие, используемое вместе со специальным эндоскопом и предназначенное для разрезания тканей или шовного материала в ходе эндоскопической процедуры. Как правило, изготавливается из нержавеющей стали и состоит из длинной пары параллельных скользящих рабочих частей, дистальный конец которых оснащен парой механических (т.е., не электрохирургических) режущих лезвий, управляемых при помощи кольцевой ручки на проксимальном конце. Как правило, изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | Инструмент разборный на 3 части: ручка с колесом ротации, инструментальный ствол, рабочая вставка. | Наличие |  | Возможность качественной очистки, смены типа рабочей вставки | шт | 1 |  | 01-2520-11 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости типа Митценбаум d=5мм / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Рабочая длина, мм |  | Не менее 360,0 и не более 365,0 | Оптимальная длина для лапароскопических вмешательств |  |  | 362
| Рабочий диаметр, мм |  | Не менее 4,9 и не более 5,0 | Для введения через стандартный троакар диаметром 5 мм |  |  | 5
| Ручка из высокопрочного пластика с добавлением, противоскользящего наполнителя | Наличие |  | Облегченный вес ручки с фиксированным положением в руке хирурга
| Система ротации расположена на ручке | Наличие |  | Обеспечивает мягкое вращение
| Количество лепестков на колесе ротации, шт |  | Не менее 6 | Обеспечивает необходимую плавность ротации |  |  | 6
| Количество фиксированных положений угла ротации, шт |  | Не менее 12 | Обеспечивает необходимую плавность движения и точность угла ротации |  |  | 12
| Общая длина ручки в открытом положении, мм |  | Не менее 140,0 и не более 150,0 | Оптимальный размер для захвата |  |  | 146
| Ширина плоскости кольца ручки, мм |  | Не менее 8 | Широкая поверхость для упора пальцев обеспечивает легкое сжатие |  |  | 8
| Упор для пальца на нижнем кольце ручки | Наличие |  | Дополнительная поверхность для упора пальца обеспечивает легкое сжатие
| Возвратная пружина ручки для фиксации в нейтральном положении | Наличие |  | Быстрая разборка и сборка инструмента
| Отсоединение ручки нажатием одной кнопки, расположенной на верхней части ручки | Наличие |  | Быстрая смена типа рабочей части в процессе операции
| Соединение для электрокоагуляции из нержавеющей стали на ручке | Наличие |  | Возможность подключения к ЭХВЧ аппарату
| Инструментальный ствол с электроизоляцией из термостойкого пластика | Наличие |  | Изностойкое изолирующее покрытие обеспечивает безопасность при использовании инструмента совместно с ЭХВЧ аппаратом, П. 2.7.2 ГОСТ Р 58936-2020
| Промывной канал ствола с коннектором LUER, снабженный силиконовой крышкой | Наличие |  | Силиконовая крышка герметизирует ствол, предотвращает попадание биологических загрязнителей в канал в процессе операции
| Рабочая вставка: Ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости типа Митценбаум | Наличие |  | Обосновано особенностями клинического применения
| Длина бранш рабочей вставки, мм |  | Не менее 22,0 и не более 24,0 | Обосновано особенностями клинического применения |  |  | 23
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
00-1147-01 Эндоскоп
32.50.13.190-00007692 Лапароскоп оптический жесткий: Эндоскоп с жесткой вставляемой частью, который используется для визуального исследования и лечения брюшной/забрюшинной полости и ее органов. Вводится через надрез в брюшной стенке (ниже пупка) во время лапароскопии. Анатомические изображения передаются пользователю через систему оптических линз или волоконно-оптический кабель. Брюшную стенку растягивают с помощью специального устройства растяжения газом, чтобы создать пространство для обзора и работы хирурга. Используется для диагностики/лечения болей в области живота и таза, внематочной беременности, кист яичника, аппендицита, для стерилизации женщин | Тип: жесткий эндоскоп | Наличие |  | Инструмент предназаначен для визуализации операционного поля при проведении эндовидеохирургических операций и диагностики | шт | 1 |  | 00-1147-01 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Эндоскоп d=10мм (исп.1) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Тип оптической системы: жесткая стержнелинзовая международная по Х. Хопкинсу | Наличие |  | в построении системы передачи изображения используются линзы в виде стрежня (наименьшее искажение, больше поле зрения)
| Угол направления обзора, град. | 0 |  | Обосновано особенностями клинического применения
| Поле зрения, град. | 90 |  | Оптимальное поле зрения изображения наблюдаемого через эндоскоп
| Угол сопряжения оптической оси эндоскопа с разъемом для подключения кабеля осветительного, град. |  | Не менее 85,0 и не более 90,0 | Исключает излишний перегиб световодного кабеля |  |  | 90
| Диаметр эндоскопа, мм |  | Не менее 9,8 и не более 10,0 | Для введения через стандартный троакар диаметром 10 мм |  |  | 10
| Рабочая длина эндоскопа, мм |  | Не менее 318,0 и не более 325,0 | Оптимальная рабочая длина при эндоскопических вмешательствах |  |  | 320
| Сапфировая торцевая дистальная линза | Наличие |  | Защита от царапин
| Термический компенсатор длины | Наличие |  | Позволяет многократно стерилизовать эндоскоп в автоклаве без потери качества изображения, п. 5.4.1 ГОСТ Р 58936-2020
| Антибликовое внутреннее покрытие | Наличие |  | предотвращение снижения качества изображения, 5.2.1, 5.3.8 ГОСТ Р 58936-2020
| Стекловолоконный внутренний световод | Наличие |  | Предназначен для передачи света от осветителя внутрь исследуемой области
| Адаптеры для осветительных кабелей различных производителей, шт. | 2 |  | Совместимость с световодными кабелями различных производителей
| Цветовой код – зеленый | Наличие |  | Общепринятая цветовая маркировка, указывает на угол обзора 0 град.
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937—04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя на эндоскопе | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Упаковочный футляр с ложементом для эндоскопа | Наличие |  | Защита эндоскопа от повреждений при транспортировки, п. 5.6.2 ГОСТ Р 58936-2020
00-1127-02 Эндоскоп
32.50.13.190-00007058 Цистоскоп жесткий: Эндоскоп с жёстким концом для визуального обследования и лечения полости мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Вводится в естественное устье канала уретры в процессе процедуры, называемой уретроскопией. Анатомические изображения поступают к пользователю через систему линз или оптоволоконный кабель. Используется для изучения/диагностики причин недержания мочи, непроходимости мочеточника (задержки мочеиспускания), рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, а также для взятия проб тканей и удаления мелких камней и опухолей из мочевого пузыря и простатэктомии. | Тип: жесткий эндоскоп | Наличие |  | Инструмент предназаначен для визуализации операционного поля при проведении эндовидеохирургических операций и диагностики | шт | 1 |  | 00-1127-02 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Эндоскоп d=4мм (исп.2) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Тип оптической системы: жесткая стержнелинзовая международная по Х. Хопкинсу | Наличие |  | в построении системы передачи изображения используются линзы в виде стрежня (наименьшее искажение, больше поле зрения)
| Угол направления обзора, град. | 12 |  | Обосновано особенностями клинического применения
| Поле зрения, град. | 90 |  | Оптимальное поле зрения изображения наблюдаемого через эндоскоп
| Угол сопряжения оптической оси эндоскопа с разъемом для подключения кабеля осветительного, град. |  | Не менее 85,0 и не более 90,0 | Исключает излишний перегиб световодного кабеля |  |  | 90
| Диаметр эндоскопа, мм |  | Не менее 3,9 и не более 4,0 | Для введения в канал совместимого тубуса цисто/гистероскопа |  |  | 4
| Рабочая длина эндоскопа, мм |  | Не менее 300,0 и не более 310,0 | Оптимальная рабочая длина при эндоскопических вмешательствах |  |  | 300
| Сапфировая торцевая дистальная линза | Наличие |  | Защита от царапин
| Термический компенсатор длины | Наличие |  | Позволяет многократно стерилизовать эндоскоп в автоклаве без потери качества изображения, п. 5.4.1 ГОСТ Р 58936-2020
| Антибликовое внутреннее покрытие | Наличие |  | предотвращение снижения качества изображения, 5.2.1, 5.3.8 ГОСТ Р 58936-2020
| Стекловолоконный внутренний световод | Наличие |  | Предназначен для передачи света от осветителя внутрь исследуемой области
| Защитный металлический автоклавируемый тубус в комплекте | Наличие |  | Защита трубки от повреждения при стерилизации, п. 5.4.1 ГОСТ Р 58936-2020
| Адаптеры для осветительных кабелей различных производителей, шт. | 2 |  | Совместимость с световодными кабелями различных производителей
| Цветовой код – синий | Наличие |  | Общепринятая цветовая маркировка, указывает на угол обзора 12 град.
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937—04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя на эндоскопе | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Упаковочный футляр с ложементом для эндоскопа | Наличие |  | Защита эндоскопа от повреждений при транспортировки, п. 5.6.2 ГОСТ Р 58936-2020
00-1127-03 Эндоскоп
32.50.13.190-00007058 Цистоскоп жесткий: Эндоскоп с жёстким концом для визуального обследования и лечения полости мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Вводится в естественное устье канала уретры в процессе процедуры, называемой уретроскопией. Анатомические изображения поступают к пользователю через систему линз или оптоволоконный кабель. Используется для изучения/диагностики причин недержания мочи, непроходимости мочеточника (задержки мочеиспускания), рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, а также для взятия проб тканей и удаления мелких камней и опухолей из мочевого пузыря и простатэктомии. | Тип: жесткий эндоскоп | Наличие |  | Инструмент предназаначен для визуализации операционного поля при проведении эндовидеохирургических операций и диагностики | шт | 1 |  | 00-1127-03 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Эндоскоп d=4мм (исп.3) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Тип оптической системы: жесткая стержнелинзовая международная по Х. Хопкинсу | Наличие |  | в построении системы передачи изображения используются линзы в виде стрежня (наименьшее искажение, больше поле зрения)
| Угол направления обзора, град. | 30 |  | Обосновано особенностями клинического применения
| Поле зрения, град. | 90 |  | Оптимальное поле зрения изображения наблюдаемого через эндоскоп
| Угол сопряжения оптической оси эндоскопа с разъемом для подключения кабеля осветительного, град. |  | Не менее 85,0 и не более 90,0 | Исключает излишний перегиб световодного кабеля |  |  | 90
| Диаметр эндоскопа, мм |  | Не менее 3,9 и не более 4,0 | Для введения в канал совместимого тубуса цисто/гистероскопа |  |  | 4
| Рабочая длина эндоскопа, мм |  | Не менее 300,0 и не более 310,0 | Оптимальная рабочая длина при эндоскопических вмешательствах |  |  | 300
| Сапфировая торцевая дистальная линза | Наличие |  | Защита от царапин
| Термический компенсатор длины | Наличие |  | Позволяет многократно стерилизовать эндоскоп в автоклаве без потери качества изображения, п. 5.4.1 ГОСТ Р 58936-2020
| Антибликовое внутреннее покрытие | Наличие |  | предотвращение снижения качества изображения, 5.2.1, 5.3.8 ГОСТ Р 58936-2020
| Стекловолоконный внутренний световод | Наличие |  | Предназначен для передачи света от осветителя внутрь исследуемой области
| Защитный металлический автоклавируемый тубус в комплекте | Наличие |  | Защита трубки от повреждения при стерилизации, п. 5.4.1 ГОСТ Р 58936-2020
| Адаптеры для осветительных кабелей различных производителей, шт. | 2 |  | Совместимость с световодными кабелями различных производителей
| Цветовой код – красный | Наличие |  | Общепринятая цветовая маркировка, указывает на угол обзора 30 град.
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937—04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя на эндоскопе | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Упаковочный футляр с ложементом для эндоскопа | Наличие |  | Защита эндоскопа от повреждений при транспортировки, п. 5.6.2 ГОСТ Р 58936-2020
91-0502-6 Картридж с большими клипсами стерильный
32.50.13.190-00007477 Клипса для лигирования, из синтетического полимера, нерассасывающаяся: Стерильный неметаллический нерассасывающийся зажим, разработанный для имплантации в область вокруг кровеносного сосуда или узелка ткани для перманентной окклюзии. Как правило, изготавливается из пластиковых материалов (например, полиоксиметилена, широко известного как дерлин) и может представлять собой самофиксирующийся захват. Изделие может использоваться в открытых и эндоскопических (например, лапароскопических) операциях, но обычно не предназначается для окклюзии фаллопиевых труб. Благодаря неметаллическому дизайну данное изделие имеет определенные преимущества перед металлическими клипсами, поскольку позволяет использовать методы рентгеновской визуализации. Может прилагаться одноразовый клипаппликатор. | Ширина открытой клипсы картриджа, мм |  | Не менее 12,0 | Параметр клипсы для определения совместимости с соответсвующими браншами клип-аппликатора | картридж | 3 | 12.4 | 91-0502-6 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств однократного применения стерильный -"ЭСТЭН" по ТУ 32.50.50-002-65500831-2018: Картридж с большими клипсами стерильный / РУ ФСР 2010/08875 от 23.12.2019
| Длина клипсы картриджа в закрытом состоянии, мм |  | Не менее 12,0 | Параметр клипсы для определения совместимости с соответсвующими браншами клип-аппликатора |  |  | 12.4
| Размеры лигируемых структур, диапазон, мм | 5,0÷13,0 |  | Клипсы предназначены для пережатия сосудов размеры которых входят в указанный диапазон
| Типоразмер клипс - Большой | Наличие |  | Общепринятое словесное описание клипс применяемых для лигирования структур указанного диапазона
| Материал клипсы: нерассасывающийся биоинертный полимер | Наличие |  | Гипоаллергенный, биоинертный материал
| Клипсы рентгенпрозрачны, МРТ-совместимы | Наличие |  | При проведении МРТ не вызывает искажения изображения
| Выступы на дистальных концах клипсы | Наличие |  | Для фиксации в пазах на браншах клип-аппликатора
| Замковая система на клипсе | Наличие |  | Исключает самопроизвольное раскрытие клипсы
| Зубчатая внутренняя поверхность клипсы | Наличие |  | для предотвращения проскальзывания по клипируемой структуре
| Клипсы зафиксированы в пластиковом картридже | Наличие |  | Для точного позиционирования клипсы в браншах клип-аппликатора при захвате клипсы
| Количество клипс в картридже, шт. | 6 |  | Оптимальное количество для одной операции
| Цветовой код картриджа: фиолетовый | Наличие |  | Цветовая маркировка картриджа указывает на размер клипс "Большой" и соответствует цветовой маркировке применяемых клип-аппликаторов
| Самоклеющая поверхность нижней стороны картриджа | Наличие |  | Для фиксации картриджа на столе в операционном блоке
| Стерильная индивидуальная упаковка картриджа: блистер | Наличие |  | Жесткая герметичная упаковка, для сохранения стерильности клипс
| Срок сохранения стерильности с даты производства, мес |  | Не менее 36 |  |  |  | 36
| Год выпуска |  | Не ранее 2022 |  |  |  | 2023
| Групповая упаковка: коробка |  |  | Для предотвращения повреждения блистров при транспортировке и хранении
| Цветовая маркировка на коробке соответствует цвету картриджа | Наличие |  | Для быстрой идентификации размера клипс без вскрытия упаковки
91-8130-00 Пакет для экстракции стерильный
32.50.13.190-00008132 Мешок хирургический для извлечения тканей: Непроницаемая мягкая ёмкость, используемая при малоинвазивных (например, лапароскопических) полостных операциях для извлечения иссечённых тканей из организма пациента. Водится в организм через порт канюли большого диаметра, после чего ткань помещается в пакет при помощи введённых через ту же канюлю тонких инструментов и извлекается. Обычно изделие имеет вшитую рентгеноконтрастную нить. Может использоваться при таких хирургических операциях как аппенэктомия, колонэктомия, лифаденэктомия или удаление жёлчного пузыря. Стерильное изделие одноразового использования. | Тип: пакет для экстракции | Наличие |  | Емкость для использования в эндовидеохирургических операциях | шт | 2 |  | 91-8130-00 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств однократного применения стерильный -"ЭСТЭН" по ТУ 32.50.50-002-65500831-2018: Пакет для экстракции стерильный / РУ ФСР 2010/08875 от 23.12.2019
| Предназначен для извлечения удаляемых органов | Наличие |  | Для извлечения удаляемых органов
| Пакет для экстракции состоит из устройства доставки (внешняя канюля и толкатель) и заправленным внутри самораскрывающимся пакетом | Наличие |  | Для введения пакета в полость без использования троакара
| Канюля представляет собой пластиковую трубку с двумя опорными ручками | Наличие |  | Для введения пакета в полость без использования троакара
| Длина канюли, мм |  | Не менее 223 | Для введения пакета в полость без использования троакара |  |  | 225
| Диаметр канюли, мм |  | Не менее 9,5 | Для введения в полость через отверстие троакара диаметром 10 мм |  |  | 9.5
| Длина толкателя, мм |  | Не менее 250 | Предназначен для выталкивания пакета, способствующего его раскрытию |  |  | 250
| Диаметр толкателя, мм |  | Не менее 8,5 | Для беспрепятсвенного перемещения внутри канюли |  |  | 8.5
| Материал пакета: полиуретан | Наличие |  | Не токсичный, стойкий к растягиванию материал
| Размер пакета в раскрытом состоянии, мм |  | Не менее 205х160 | Необходимый размер для извлечения и морцелляции крупных препаратов |  |  | 205х160
| Объем пакета, мл |  | Не менее 750 и не более 900 | Необходимый объем для извлечения и морцелляции крупных препаратов |  |  | 800
| Металлическое кольцо в виде петли на горловине пакета | Наличие |  | Обеспечивает автоматическое раскрытие пакета при выдвижении в полость и затягивание горловины пакета
| Инструмент однократного применения | Наличие |  | Предназначен для применения у одного пациента
| Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |  | ГОСТ ISO 11607-1-2018, ГОСТ ISO 11607-2-2018
| Срок сохранения стерильности с даты производства, мес |  | Не менее 36 |  |  |  | 36
| Год выпуска |  | Не ранее 2022 |  |  |  | 2023
| Групповая упаковка: коробка | Наличие |  | Для предотвращения повреждения стерильных пакетов при транспортировке и хранении
91-8140-11 Пакет для экстракции стерильный (без толкателя)
32.50.13.190-00008132 Мешок хирургический для извлечения тканей: Непроницаемая мягкая ёмкость, используемая при малоинвазивных (например, лапароскопических) полостных операциях для извлечения иссечённых тканей из организма пациента. Водится в организм через порт канюли большого диаметра, после чего ткань помещается в пакет при помощи введённых через ту же канюлю тонких инструментов и извлекается. Обычно изделие имеет вшитую рентгеноконтрастную нить. Может использоваться при таких хирургических операциях как аппенэктомия, колонэктомия, лифаденэктомия или удаление жёлчного пузыря. Стерильное изделие одноразового использования. | Тип: пакет для экстракции без толкателя | Наличие |  | Емкость для использования в эндовидеохирургических операциях | шт | 1 |  | 91-8140-11 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств однократного применения стерильный -"ЭСТЭН" по ТУ 32.50.50-002-65500831-2018: Пакет для экстракции стерильный / РУ ФСР 2010/08875 от 23.12.2019
| Предназначен для извлечения удаляемых органов | Наличие |  | Для извлечения удаляемых органов
| Материал пакета: полиуретан | Наличие |  | Не токсичный, стойкий к растягиванию материал
| Размер пакета в раскрытом состоянии, мм |  | Не более 170х250 | Необходимый размер для извлечения и морцелляции крупных препаратов |  |  | 170х250
| Объем пакета, мл |  | Не менее 1050 и не более 1200 | Необходимый объем для извлечения и морцелляции крупных препаратов |  |  | 1200
| Леска в виде петли на горловине пакета | Наличие |  | Обеспечивает автоматическое раскрытие пакета при выдвижении в полость и затягивание горловины пакета
| Инструмент однократного применения | Наличие |  | Предназначен для применения у одного пациента
| Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |  | ГОСТ ISO 11607-1-2018, ГОСТ ISO 11607-2-2018
| Срок сохранения стерильности с даты производства, мес |  | Не менее 36 |  |  |  | 36
| Год выпуска |  | Не ранее 2022 |  |  |  | 2023
| Количество в упаковке, шт. | 10 |  | Комплект упаковки
91-8130-11 Пакет для экстракции стерильный (без толкателя)
32.50.13.190-00008132 Мешок хирургический для извлечения тканей: Непроницаемая мягкая ёмкость, используемая при малоинвазивных (например, лапароскопических) полостных операциях для извлечения иссечённых тканей из организма пациента. Водится в организм через порт канюли большого диаметра, после чего ткань помещается в пакет при помощи введённых через ту же канюлю тонких инструментов и извлекается. Обычно изделие имеет вшитую рентгеноконтрастную нить. Может использоваться при таких хирургических операциях как аппенэктомия, колонэктомия, лифаденэктомия или удаление жёлчного пузыря. Стерильное изделие одноразового использования. | Тип: пакет для экстракции без толкателя | Наличие |  | Емкость для использования в эндовидеохирургических операциях | шт | 1 |  | 91-8130-11 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств однократного применения стерильный -"ЭСТЭН" по ТУ 32.50.50-002-65500831-2018: Пакет для экстракции стерильный / РУ ФСР 2010/08875 от 23.12.2019
| Предназначен для извлечения удаляемых органов | Наличие |  | Для извлечения удаляемых органов
| Материал пакета: полиуретан | Наличие |  | Не токсичный, стойкий к растягиванию материал
| Размер пакета в раскрытом состоянии, мм |  | Не более 175х200 | Необходимый размер для извлечения и морцелляции крупных препаратов |  |  | 172х200
| Объем пакета, мл |  | Не менее 750 и не более 900 | Необходимый объем для извлечения и морцелляции крупных препаратов |  |  | 800
| Леска в виде петли на горловине пакета | Наличие |  | Обеспечивает автоматическое раскрытие пакета при выдвижении в полость и затягивание горловины пакета
| Инструмент однократного применения | Наличие |  | Предназначен для применения у одного пациента
| Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |  | ГОСТ ISO 11607-1-2018, ГОСТ ISO 11607-2-2018
| Срок сохранения стерильности с даты производства, мес |  | Не менее 36 |  |  |  | 36
| Год выпуска |  | Не ранее 2022 |  |  |  | 2023
| Количество в упаковке, шт. | 10 |  | Комплект упаковки
03-0140-00 Тубус с двумя вентилями для диагностической цистоуретроскопии
Тубус для цистоскопии Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с отсутствием описания в КТРУ) | Тубус предназначен для использования с жесткими эндоскопами диаметром 4 мм | Наличие |  | Указание на диаметр совместимого эндоскопа | шт | 1 |  | 03-0140-00 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Тубус с двумя вентилями для диагностической цистоуретроскопии / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Диаметр рабочей части, Ch |  | Не менее 19,0 и не более 20,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 19.8
| Замок для соединения с телескопическим мостиком, подъемником, обтуратором | Наличие |  | Возможность соединения тубуса телескопическим мостиком, подъемником или обтуратором
| Два клапана с кранами для аспирации и ирригации | Наличие |  | Предназначено для подачи и отсоса раствора в оперируемую полость
| Шкала на рабочей части тубуса | Наличие |  | Для определения глубины проникновения
| Обтуратор в комплекте | Наличие |  | Атравматичное введение тубуса в уретру
| Обтуратор имеет замок для соединения с тубусом | Наличие |  | Для быстрой обтуратора на эндоскоп в процессе обследования
| Общая длина тубуса в сборе с обтуратором, мм |  | Не менее 265,0и не более 275,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 270
| Длина рабочей части, мм |  | Не менее 225,0 и не более 235,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 230
| Маркировка с указанием размера инструмента в Ch на тубусе и обтураторе | Наличие |  | Для визуального определения диаметра тубуса и обтюратора
| Метод скрепления деталей: лазерная сварка | Наличие |  | надежная конструкция без уплотнителей и расходных материалов
| Материал инструментов: нержавеющая сталь | Наличие |  | Для предотвращения коррозии инструмента, п. 5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-2007
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а
03-0201-00 Вставка переходная
Мостик телескопический Код ОКПД2 32.50.13.190 (в связи с отсутствием описания в КТРУ) | Тип: мостик для соединения жесткого эндоскопа с тубусом для цистоуретроскопии | Наличие |  | предназначен для соединения жесткого с тубусом для цистоуретроскопии | шт | 1 |  | 03-0201-00 / Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств - "ЭСТЭН" по ТУ 32.50.13-001-65500831-2019: Вставка переходная (исп.2) / РУ ФСР 2010/08874 от 10.01.2020
| Для работы с жесткими эндоскопами диаметром 4 мм | Наличие |  | Указание на диаметр совместимого эндоскопа
| Общая длина, мм |  | Не менее 55,0 и не более 62,0 | Обусловлено особенностями клинического применения |  |  | 60
| Один инструментальный канал с краном | Наличие |  | Для работы с цистоскопическим инструментом
| Внутренний диаметр инструментального канала, Ch |  | Не менее 9 | Для работы с цистоскопическим инструментом |  |  | 10
| Манжета многоразовая из термостойкого силиконового полимера автоклавируемая на горловине инструментального канала | Наличие |  | предотвращает утечку жидкости в процессе обследования
| Замок для фиксации тубуса для цистоуретроскопии | Наличие |  | Быстрая фиксация мостика на тубусе
| Замок для фиксации жесткого эндоскопа | Наличие |  | Быстрая фиксация эндоскопа в мостике
| Метод скрепления деталей: лазерная сварка | Наличие |  | надежная конструкция без уплотнителей и расходных материалов
| Материал инструментов: нержавеющая сталь | Наличие |  | Для предотвращения коррозии инструмента, п. 5.1.1 и 5.12 ГОСТ 19126-2007
| Возможность автоклавирования при температуре 134°С и рабочем давлении 2 бар в течение 5 мин. | Наличие |  | П.7.3-7.4 методических указаний МУ 3.5.1937-04 Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним, П.8.3.1.2 ГОСТ 31598-2012
| Клеймо производителя | Наличие |  | Для идентификации производителя в случае необходимости ремонта или замены по гарантии, п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020
| Класс потенциального риска применения медицинского изделия согласно ГОСТ Р 31508-2012 |  | не ниже 2а | П.5 ГОСТ Р 31508-2012 |  |  | 2а