| № п/п | Наименование | Техническое описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,018 дюйм. Диаметр баллона 2,5 мм длина баллона 200 мм. Длина системы доставки 150 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм. | 5 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,018 дюйм. Диаметр баллона 3 мм длина баллона 200 мм. Длина системы доставки 150 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм. | 10 |
|  | Катетер баллонный | Диаметр шафта — проксимальный 0.64 мм / 1.9 Fr, средний 0.84 мм / 2.5 Fr,дистальный 0.86 мм / 2.6 Fr. Рабочая длина 145 см. Маркер баллона Двойной. Номинальное давление 12 атм / 1216 кПа. Совместимость с проводником — максимальный диаметр 0.014 дюйма / 0.36 мм. Профиль входа 0.43 мм. Покрытие Гидрофильное. Профиль входа в стеноз 0.43 мм. Размер 3,5х15 | 3 |
|  | Катетер баллонный | Диаметр шафта — проксимальный 0.64 мм / 1.9 Fr, средний 0.84 мм / 2.5 Fr,дистальный 0.86 мм / 2.6 Fr. Рабочая длина 145 см. Маркер баллона Двойной. Номинальное давление 12 атм / 1216 кПа. Совместимость с проводником — максимальный диаметр 0.014 дюйма / 0.36 мм. Профиль входа 0.43 мм. Покрытие Гидрофильное. Профиль входа в стеноз 0.43 мм. Размер 3,75х15 | 3 |
|  | Катетер баллонный | Диаметр шафта — проксимальный 0.64 мм / 1.9 Fr, средний 0.84 мм / 2.5 Fr,дистальный 0.86 мм / 2.6 Fr. Рабочая длина 145 см. Маркер баллона Двойной. Номинальное давление 12 атм / 1216 кПа. Совместимость с проводником — максимальный диаметр 0.014 дюйма / 0.36 мм. Профиль входа 0.43 мм. Покрытие Гидрофильное. Профиль входа в стеноз 0.43 мм. Размер 4,0х12 | 4 |
|  | Катетер баллонный | катетер дилатационный с лекарственным покрытием паклитаксель. Диаметр 5 мм, длина баллоны 120 мм, длина доставки 130 см. OTW, совместим с 0,035 проводником | 5 |
|  | Катетер баллонный | катетер дилатационный с лекарственным покрытием паклитаксель. Диаметр 5 мм, длина баллоны 80 мм, длина доставки 130 см. OTW, совместим с 0,035 проводником | 1 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 6 мм длина 60 мм длина системы доставки 75 см | 5 |
|  | Баллонный катетер | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 16 мм длина 60 мм длина системы доставки 120 см | 1 |
|  | Баллонный катетер | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 20 мм длина 40 мм длина системы доставки 120 см | 1 |
|  | катетер диагностический | катетер сердечно-сосудистый ангиографический. 5F дл 100 см Форма кончика JL 3.5 | 10 |
|  | Проводник интервенционный | 0,014 дюймовый проводник длиной 190 или 300 см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 3,5 г | 25 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Размер 7F 23 см. | 5 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х16 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х20 мм | 1 |
|  | индефлятор- шприц для раздувания баллонного катетера | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | 9 |
|  | проводник ангиографический | Проводник диагностический 0,035 дюйм. Форма кончика J дл. 260 см. Материал проводника нержавеющая сталь. Наружное покрытие проводника политетрафторэтилен. Назначение: диагностика коронарных и периферических артерий. | 30 |