ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Упаковка без нарушения целостности. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Предмет договора: Поставка протезов слуховых.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | КТРУ | Код ОКПД2 | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Протез для тимпанопластики, полный титановый регулируемый из титана ТАР 07.63 | № 32.50.22.190-00004839 | 32.50.22.190 | Протез слуховых косточек, полный | 1.1 | Протез титановый для полной замены слуховых косточек. Протез состоит из поршня, стержня и головной пластины |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. | материал - чистый титан (ASTM F67) Medical Grade |  | Наличие | Чистый титан является инертным материалом, не вызывающим реакцию отторжения со стороны организма |
|  |  |  |  | 1.3 | ширина головной пластины, 2.5 | мм |  | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | 1.4 | длина головной пластины, 3.5 | мм | Наличие | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | 1.5 | диаметр стержня, не более 0,2 | мм | Наличие | Характеристика соответствует стандартам анатомического строения структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.6 | диаметр основания, не более 0,6 | мм | Наличие | Характеристика соответствует стандартам анатомического строения структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.7 | неразборная конструкция протеза |  | Наличие | Указанная характеристика облегчает работу с протезом и минимизирует риск неправильной сборки протеза в ходе операции |
|  |  |  |  | 1.8 | возможность регулировки длины стержня протеза в ходе операции |  | Наличие | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | 1.9 | нижняя граница регулировки длины протеза, не более 3 | мм |  | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения при полной замене структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.10 | верхняя граница регулировки длины протеза, не менее 8 | Миллиметр |  | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения при полной замене структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.11 | головная часть протеза имеет одну перпендикулярную неполную перемычку для обеспечения обзора в среднем ухе при проведении операции |  | Наличие | Указанная характеристика облегчает работу с протезом и минимизирует риск неправильной установки протеза в ходе операции |
|  |  |  |  | 1.12 | биологически инертен, не вызывает реакцию отторжения |  | Наличие | Инертность используемого материала минимизирует риск отторжения протеза |
| Протез для тимпанопластики, частичный титановый регулируемый из титана РАР 07.64 | 32.50.22.190-00004838 | 32.50.22.190 | Протез слуховых косточек, частичный | 1.1 | Протез титановый для частичной замены слуховых косточек. Протез состоит из колокола со шлицами, стержня и головной пластины |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. | материал - чистый титан (ASTM F67) Medical Grade |  | Наличие | Чистый титан является интертным материалом, не вызывающим реакцию отторжения со стороны организма |
|  |  |  |  | 1.3 | ширина головной пластины 2,5 | мм |  | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | 1.4 | длина головной пластины 3.5 | мм | Наличие | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | 1.5 | диаметр стержня 0,2 | мм | Наличие |  |
|  |  |  |  | 1.6 | наружный диаметр конуса колокола 1,2 | мм | Наличие |  |
|  |  |  |  | 1.7 | внутренний диаметр конуса колокола 1,1 | мм | Наличие |  |
|  |  |  |  | 1.9 | неразборная конструкция протеза |  | Наличие | Указанная характеристика облегчает работу с протезом и минимизирует риск неправильной сборки протеза в ходе операции |
|  |  |  |  | 1.10 | возможность регулировки длины стержня протеза в ходе операции |  | Наличие | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | 1.11 | нижняя граница регулировки длины протеза 1,5 | мм |  | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения при частичной замене структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.12 | верхняя граница регулировки длины протеза 5,5 | Мм |  | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения при частичной замене структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.13 | головная часть протеза имеет одну перпендикулярную неполную перемычку для обеспечения обзора в среднем ухе при проведении операции |  | Наличие | Указанная характеристика облегчает работу с протезом и минимизирует риск неправильной установки протеза в ходе операции |
|  |  |  |  | 1.14 | биологически инертен, не вызывает реакцию отторжения |  | Наличие | Инертность используемого материала минимизирует риск отторжения протеза |
| Протез для стапедопластики, из титана и титана/PTFE (тефлона) SPL 03.28S | 32.50.22.190-00004836 | 32.50.22.190 | Протез слуховых косточек, частичный | 1.1 | Протез из титана и тефлона(PTFE) для замены слуховых косточек (стремени) при отосклерозе, укорачиваемый |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. | материал петли протеза - чистый титан (ASTM F67) Medical Grade |  | Наличие | Чистый титан является интертным материалом, не вызывающим реакцию отторжения со стороны организма |
|  |  |  |  | 1.3 | материал поршня протеза – тефлон (PTFE) |  | Наличие | Тефлон является мягким материалом, позволяющим обрезать стержень протеза в соответствие с анатомическим строением размеров среднего уха |
|  |  |  |  | 1.4 | плоская форма петли протеза |  | Наличие | Плоская форма петли минимизирует площадь давления, тем самым уменьшая риск возникновения некроза тканей |
|  |  |  |  |  | три насечки на петле протеза для равномерного распределения давления при обжиме |  | Наличие | За счет наличия насечек на петле происходит перераспределение давления при обжиме, минимизируется риск поломки петли протеза или неравномерного обжима |
|  |  |  |  | 1.5 | возможность регулировки длины протеза путем обрезания поршня протеза в ходе операции |  | Наличие | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | 1.6 | диаметр поршня, 0.5 мм | мм |  | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.7 | нижняя граница регулировки длины протеза 4,25 мм | Мм |  | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.8 | верхняя граница регулировки длины протеза 7,0мм |  | Наличие | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.9 | биологически инертен, не вызывает реакцию отторжения |  | Наличие | Инертность используемого материала минимизирует риск отторжения протеза |
| Протез для стапедопластики, из титана и титана/PTFE (тефлона) SPL 03.27S | 32.50.22.190-00004836 | 32.50.22.190 | Протез слуховых косточек, частичный | 1.1 | Протез из титана и тефлона(PTFE) для замены слуховых косточек (стремени) при отосклерозе, укорачиваемый |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. | материал петли протеза - чистый титан (ASTM F67) Medical Grade |  | Наличие | Чистый титан является интертным материалом, не вызывающим реакцию отторжения со стороны организма |
|  |  |  |  | 1.3 | материал поршня протеза – тефлон (PTFE) |  | Наличие | Тефлон является мягким материалом, позволяющим обрезать стержень протеза в соответствие с анатомическим строением размеров среднего уха |
|  |  |  |  | 1.4 | плоская форма петли протеза |  | Наличие | Плоская форма петли минимизирует площадь давления, тем самым уменьшая риск возникновения некроза тканей |
|  |  |  |  |  | три насечки на петле протеза для равномерного распределения давления при обжиме |  | Наличие | За счет наличия насечек на петле происходит перераспределение давления при обжиме, минимизируется риск поломки петли протеза или неравномерного обжима |
|  |  |  |  | 1.5 | возможность регулировки длины протеза путем обрезания поршня протеза в ходе операции |  | Наличие | Соответствует описанию КТРУ |
|  |  |  |  | 1.6 | диаметр поршня, 0.4 мм | мм |  | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.7 | нижняя граница регулировки длины протеза 4,25 мм | мм |  | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.8 | верхняя граница регулировки длины протеза 7,0мм |  | Наличие | Характеристика соответствует усредненным стандартам показателей анатомического строения структур среднего уха |
|  |  |  |  | 1.9 | биологически инертен, не вызывает реакцию отторжения |  | Наличие | Инертность используемого материала минимизирует риск отторжения протеза |