ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Требуемые значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гастроинтенстинальный видеоскоп | шт | 1 | Эндоскопический прибор для обследования верхних отделов ЖКТ, выполнения диагностических и лечебных манипуляций под визуальным контролем |
| 1.1 | Предназначен для эндоскопии и эндоскопической хирургии в пределах верхних отделов пищеварительного тракта (включая пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку) |  | Наличие | Эндоскопический прибор для обследования верхних отделов ЖКТ, выполнения диагностических и лечебных манипуляций под визуальным контролем |
| 1.2 | Встроенная цветная ПЗС (прибор с зарядовой связью) матрица высокого разрешения в дистальном конце |  | Наличие | Позволяет передавать видеосигнал большей чёткости |
| 1.3 | Стандарт передаваемого изображения высокого разрешения HDTV |  | Наличие | Позволяет получать изображение улучшенного качества, соответствующее реальному объекту, с детализацией, которая необходима Вам для улучшения диагностической точности и увеличения Ваших диагностических возможностей. HDTV-технология обеспечивает дифференциацию мельчайших деталей в верхних отделах желудочно-кишечного тракта с высочайшей чёткостью. |
| 1.4 | Узкоспектральная видеоэндоскопия |  | Наличие | Обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки |
| 1.5 | Короткофокусное обследование |  | Наличие | Позволяет получить такой же эффект, как при электронном увеличении, простым приближением дистального конца эндоскопа к объекту исследования |
| 1.6 | Направление обзора |  | Прямой | Направление обзора эндоскопа |
| 1.7 | Угол поля зрения | градус | Не менее 140о | Область зрительно воспринимаемого пространства, которая может быть фиксирована подвижным глазом |
| 1.8 | Глубина резкости, в диапазоне | мм | Не менее (2 – 100) | Диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие |
| 1.9 | Диаметр дистального конца | мм | Не менее 9,9 | Оконечная часть зонда, погружаемая в полость, способствует комфорту пациента |
| 1.10 | Диаметр вводимой трубки | мм | Не менее 9,9 |  |
| 1.11 | Диаметр внутреннего канала | мм | Не менее 2,8 | Обеспечивает использование широкого спектра эндоскопических инструментов |
| 1.12. | Углы изгиба рабочей части |  |  | Сгибание в разные стороны аппарата в полости в разных направлениях для получения целостной картинки |
| 1.12.1 | вверх | градус | Не менее 210 |  |
| 1.12.2 | вниз | градус | Не менее 90 |  |
| 1.12.3 | влево | градус | Не менее 100 |  |
| 1.12.4 | вправо | градус | Не менее 100 |  |
| 1.13 | Длина рабочей части | мм | Не менее 1030 | Длина, при которой врач может работать с пациентом при введении эндоскопа |
| 1.14 | Общая длина | мм | Не менее 1345 | Размерная характеристика эндоскопа |
| 1.15 | Видимое расстояние от дистального конца | мм | Не менее 3 | Расстояние от дистального конца эндоскопа |
| 1.16 | Дополнительный водный канал |  | Наличие | Смывает кровь и мукус внутри верхнего отдела гастроинтенстинального тракта, позволяя получить чистое изображение во время исследования |
| 1.17 | Идентификация эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета |  | Наличие | Позволяет идентифицировать определенный вид эндоскопа |
| 1.18 | Разъем (заземление) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием |  | Наличие | Возможность использования электрохирургического инструментария |
| 1.19 | Количество программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления | шт | Не менее 4 | Используются для вкл/выкл дополнительных функций. Чем больше кнопок, тем больше функций можно включать и отключать дистанционно |
| 1.20 | Подключение к видеоинформационному центру без дополнительных адаптеров, кабелей и других устройств |  | Наличие | Использование оборудования в нерекомендуемых комбинациях не обеспечивает полной расчетной функциональности оборудования, а также может поставить под угрозу безопасность пациента и медицинского персонала |
| 1.21 | Полная совместимость с источником света эндоскопическим CLV-180, системным видеоцентром эндоскопическим CV-180, имеющимся и используемыми Заказчиком. |  | Наличие | Совместимость с имеющимся в ЛПУ оборудованием |