ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов УВЧ-80- "НОВОАН - "ЭМА по ТУ 9444-008-34711238-01

Аппарат предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты (УВЧ) в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля, а также в педиатрии.

Представляет собой ламповый генератор ультравысокой частоты с помехоподавляющими устройствами, позволяющими производить его эксплуатацию без экранирующих кабин.

Выходная мощность аппарата регулируется дискретно между семью ступенями. На первой ступени она не превышает 10 Вт  2 Вт, на последней ступени выходная мощность аппарата соответствует 80 Вт  16 Вт.

В аппарате имеется встроенный таймер от 1-99 мин. По истечении установленного времени выполнение процедуры прекращается автоматически и подается звуковой сигнал.

В комплект аппарата входит аппликатор вихревых токов ЭВТ-1, применяемый для лечения магнитным полем.

В комплект аппарата входят: электроды Ø50 мм, Ø80 мм, Ø113 мм по 2 шт, аппликатор вихревых токов ЭВТ, держатели электродов, индикатор настройки УВЧ-аппаратов, фиксаторы, провод, вставки плавкие, паспорт.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение (диапазон) |
| --- | --- |
| 1.Питание от сети переменного тока: — напряжением — частотой | 220 В 50 Гц |
| 2. Мощность, потребляемая из сети | 550 В•А |
| 3. Частота колебаний | 27,12 МГц ± 0,16 МГц |
| 4. Максимальная выходная мощность | 80 Вт ± 16 Вт |
| 5. Габаритные размеры (без держателей электродов) | 610х350х330 мм |
| 6. Масса, не более, а в полном комплекте, не более | 25 кг 28 кг |