Техническое задание

1) Поставка выполняется силами Поставщика. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, акт ввода в эксплуатацию. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Аппарат флюорографический цифровой Флюоро-ПроГраф-РП

Исполнение 1 – штатив с горизонтальной, не вращающейся, траверсой

Флюоро-ПроГраф-РП предназначен для проведения флюорографического обследования органов грудной клетки пациента в прямой и боковой проекциях в положении стоя и обеспечивает цифровую регистрацию изображения.

Штатив устройства снабжен траверсой, на которую крепятся: плоскопанельный детектор (разрешение 4 п.л./мм), рентгеновский излучатель и диафрагма со световым центратором. Траверса может перемещаться в вертикальном направлении и имеет фиксированное фокусное расстояние от 1,2 м до 1,5 м в зависимости от требований заказчика.

- Спецификация поставки:

- Штатив с кронштейном для цифрового детектора и излучателя

- Рентгеновский излучатель диагностический с рентгеновской трубкой (фокус 1,2х1,2)

- Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП (мощность 40 кВт)

- Камера рентгеновская цифровая (плоскопанельный детектор)

- Рабочее место врача-рентгенолога:

- Системный блок

- Клавиатура, мышь

- Монитор для просмотра снимков не менее 21”

- ЖК монитор не менее 19”

- Медицинский принтер для печати снимков на термобумаге

- Лазерный принтер для печати отчетов

- Источник бесперебойного питания

- Стол, стул

- Программное обеспечение («Програф»)

- Рабочее место рентгенолаборанта:

- Системный блок

- Клавиатура, мышь

- ЖК монитор не менее 21”

- Источник бесперебойного питания

- Стол, стул

- Программное обеспечение («Програф»)

- Комплект документации

- Доставка и монтаж оборудования за счет поставщика

|  | Характеристика (параметр) | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вариант исполнения | Стационарный, без рентгенозащитной кабины на основе вертикального штатива открытого типа | п.5.1.1, 5.1.2, 5.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 2 | Требования к штативной части и принадлежностям |  |  |
| 2.1 | - диапазон перемещения с помощью электропривода системы «приемник-излучатель» в вертикальном направлении, см, не менее | 110 | п. 6.2.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 2.2 | - фокусное расстояние, см, не менее | 120 | п. 6.2.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 3 | Требования к ЦПРИ (цифровой приемник рентгеновского изображения) |  |  |
| 3.1 | - вариант построения ЦПРИ | На основе плоскопанельного цифрового матричного детектора | п. 5.1.3 ГОСТ Р ГОСТ Р 56312-2021 |
| 3.2 | - тип плокопанельного детектора (ПД) согласно применению | Для общей рентгенодиагностики | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.3 | - тип ПД по способу установки | стационарный | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.4 | - функциональное назначение ПД | Для рентгенографии | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.5 | - тип сцинтиллятора | На основе цезия | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.6 | - тип преобразователя | На основе аморфного кремния | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.7 | - размер рабочего поля, мммм, не менее | 420 х 420 | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.8 | - размер матрицы детектора, пикселей, не менее | 3328х3328 | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.9 | - шаг пикселя, мкм, не более | 127 | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.10 | - разрядность аналогово-цифрового преобразователя, бит, не менее | 14 | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.11 | - квантовая эффективность регистрации (DQE) на околонулевой пространственной частоте 0,5 мм при указанной дозе в плоскости ПД 0,1 мГр, %, не менее | 50 | п. 7.1 ГОСТ Р 57084 |
| 3.12 | - пространственное разрешение, пар линий/мм, не менее | 4,0 | для получения снимков высокого диагностического качества |
| 3.13 | - нормированная доза облучения на снимок во входной плоскости ЦПРИ, мкГр, не более | 0,9 | для обеспечения снижения дозовой нагрузки на пациента при проведении флюорографического обследования |
| 4 | Рентгеновский излучатель с рентгеновской диафрагмой | Наличие | п. 6.4 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 4.1 | - тип излучателя | рентгеновский диагностический излучатель | п. 6.4 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 4.2 | - тип рентгеновской трубки | С вращающимся анодом | п. 6.4 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 4.3 | - номинальная входная электрическая мощность рентгеновской трубки, кВт, не менее | 50 | п. 6.4 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 4.4 | - номинальный размер фокусного пятна (размер рабочего фокуса), мм, не более | 1,2 | п. 6.4 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 4.5 | - количество подвижных шторок диафрагмы, шт., не менее | 4 | п. 6.4 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 5 | Рентгеновское питающее устройство | Наличие | п. 6.5 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 5.1 | - способ управления его работой | с АРМ1 (рентгенолаборанта) | п. 6.5 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 5.2 | - номинальная электрическая мощность РПУ (при анодном напряжении 100 кВ, максимальном анодном токе при 100 кВ и времени нагрузки 0,1 с), кВт, не менее | 40 | п. 6.5 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 5.3 | - изменение анодного напряжения, кВ, не менее | 40-125 | п. 6.5 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 5.4 | - изменение количества электричества, мАс, не менее | 1-250 | п. 6.5 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 5.5 | - максимальный анодный ток, мА, не менее | 400 | п. 6.5 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 6 | Характеристики сети питания |  |  |
| 6.1 | - тип | Однофазная | п. 6.7 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 6.2 | - напряжение питающей сети, В | 220 | п. 6.7 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 6.3 | - допускаемые пределы изменения напряжения, %, не более | 10 | п. 6.7 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 6.4 | - частота, Гц | 50 | п. 6.7 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 6.5 | - максимальное сопротивление сети, Ом, не менее | 1 | п. 6.7 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7 | Аппаратно-программный комплекс |  | п. 6.6 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1 | АРМ1 (Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта) | Наличие | п.6.6.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.1 | системный блок |  | п.6.6.1.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.1.1 | тип: стационарный вариант персонального компьютера | Наличие | п.6.6.1.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.1.2 | тактовая частота процессора, ГГц, не менее | 3,0 | п.6.6.1.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.1.3 | объем оперативной памяти, Гбайт, не менее | 8 | п.6.6.1.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.1.4 | объем постоянной памяти, Тбайт, не менее | 2 | п.6.6.1.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.1.5 | интерфейс сетевой | Наличие | п.6.6.1.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.1.6 | видеокарта | Наличие | п.6.6.1.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.2 | монитор |  | п.6.6.1.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.2.1 | размером экрана по диагонали, дюйм, не менее | 21,5 | п.6.6.1.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.2.2 | размер матрицы (разрешение), пиксель, не менее | 1920 х 1080 | п.6.6.1.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.3 | манипулятор типа "мышь" | Наличие | п.6.6.1.4 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.4 | клавиатура | Наличие | п.6.6.1.5 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.5 | источник бесперебойного питания | Наличие | п.6.10 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.1.6 | рабочий стол | Наличие | для размещения оргтехники |
| 7.1.7 | кресло | Наличие | для удобства работы за столом |
| 7.1.8 | дистрибутив специализированного программного обеспечения (СПО) с указанием требований к операционной системе | Наличие | п.6.6.1.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.2 | АРМ2 ( Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога) | Наличие | ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.1 | - монитор для просмотра снимков: |  | для визуальной диагностики снимков |
| 7.2.1.1 | размером монитора по диагонали, дюйм, не менее | 23 | п.6.1 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.1.2 | число пикселей, ед., не менее | 3000 х 2000 | п.6.1 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.2 | системный блок | Наличие | п.6.2 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.2.1 | операционная система, совместимая с поставляемым СПО | Наличие | п.6.2 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.2.2 | объем оперативной памяти, Гбайт, не менее | 8 | п.6.2 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.2.3 | объем запоминающего устройства, Гб, не менее | 1000 | п.6.2 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.2.4 | частота процессора, ГГц, не менее | 3,0 | п.6.2 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.3 | устройства ввода информации: |  | п.6.3 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.3.1 | клавиатура | Наличие | п.6.3 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.3.2 | манипулятор типа «мышь» | Наличие | п.6.3 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.4 | печатающее устройство: |  | п.6.4 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.4.1 | тип печати | чёрно-белая | п.6.4 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.4.2 | технология печати | лазерная | п.6.4 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.4.3 | поддерживаемые форматы листов | А4 | п.6.4 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.4.4 | максимальное разрешение для печати, точек на дюйм, не менее | 1200 | п.6.4 ГОСТ Р 57082-2016 |
| 7.2.5 | монитор | Наличие | для ведения базы данных пациентов |
| 7.2.5.1 | размером экрана по диагонали, дюйм, не менее | 21,5 | для улучшенной визуализации изображения при работе с СПО |
| 7.2.5.2 | размер матрицы (разрешение), пиксель, не менее | 1920 х 1080 | для улучшенной визуализации изображения при работе с СПО |
| 7.2.6 | принтер для печати снимков | Наличие | для получений твердых копий рентгеновского изображения |
| 7.2.7 | источник бесперебойного питания | Наличие | для возможности сохранения информации и корректного завершения работы АРМ |
| 7.2.8 | рабочий стол | Наличие | для размещения оргтехники |
| 7.2.9 | кресло | Наличие | для удобства работы за столом |
| 7.3 | Общие возможности СПО АРМ1 и АРМ2 |  | п.6.6.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.1 | регистрация, обработка, хранение, вывод на печать и передача медицинских флюорографических изображений, а также управление работой флюорографа и его составными частями для АРМ1 | Наличие | п.6.6.3.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.2 | современная цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов | Наличие | п.6.6.3.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.3 | база данных (пациенты/рентгенограммы) с возможностью ее экспорта/импорта в международном формате "DICOM" | Наличие | п.6.6.3.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.4 | расширенный поиск пациентов и их данных по полям базы данных | Наличие | п.6.6.3.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.5 | архивирование изображений и сопроводительных данных на жестком диске, а также чтение/запись изображений со сменных носителей информации | Наличие | п.6.6.3.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.6 | расчёт значения произведения дозы на площадь, значение которого может быть измерено или вычислено | Наличие | п.6.6.3.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.7 | электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение по результатам обследования с использованием шаблонов) | Наличие | п.6.6.3.1 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.8 | Требования к СПО по обеспечению функционирования базы данных: |  |  |
| 7.3.9.1 | ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, N страхового полиса, страховая компания, адрес места работы, а также: вид, дата, время, параметры обследования | Наличие | п.6.6.3.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.9.2 | формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы облучения, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения | Наличие | п.6.6.3.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.9.3 | архивирование данных обследований | Наличие | п.6.6.3.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.9.4 | поиск данных предыдущих обследований пациента и их объединение с данными текущего обследования | Наличие | п.6.6.3.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.9.5 | печать изображений и сопровождающей информации | Наличие | п.6.6.3.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.9.6 | просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период времени | Наличие | п.6.6.3.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.9.7 | автоматическое составление списка пациентов (за определенный период времени) | Наличие | п.6.6.3.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.9.8 | составление стандартизированных статистических отчетов о проведенных на флюорографе цифровых обследованиях | Наличие | п.6.6.3.2 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.10 | Требования к СПО по обработке изображения: |  |  |
| 7.3.10.1 | инвертирование ("негатив/позитив") | Наличие | п.6.6.3.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.10.2 | изменение яркости и контрастности | Наличие | п.6.6.3.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.10.3 | масштабирование фрагментов изображения | Наличие | п.6.6.3.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.10.4 | определение координат, расстояний, площадей, углов | Наличие | п.6.6.3.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.10.5 | фильтрация изображения | Наличие | п.6.6.3.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.10.6 | увеличение масштаба фрагмента изображения в выделенной и перемещаемой оператором зоне интереса | Наличие | п.6.6.3.3 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 7.3.11 | Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога: |  |  |
| 7.3.11.1 | Программный модуль определения степени расширения сердца с применением кардио-торакального индекса (КТИ): | Наличие | Скрининг-тест сердечно-сосудистых заболеваний с позиции расширения сердца, который поможет вовремя направить на консультацию к кардиологу и на УЗИ сердца |
| 7.3.11.1.1 | Автоматический расчет КТИ без участия оператора. | Наличие | для ускорения обработки полученной информации и повышения скорости и качества диагностики пациентов |
| 7.3.11.1.2 | Возможность ручного определения КТИ оператором. | Наличие | Расширение диагностических возможностей прибора за счет индивидуальной настройки параметров исследования |
| 7.3.11.1.3 | Автоматическое определение группы риска пациента по степени увеличения сердца: увеличение 1-ой, 2-ой и 3-й степени. | Наличие | для ускорения обработки полученной информации и повышения скорости и качества диагностики пациентов |
| 7.3.11.1.4 | Возможность автоматического добавления полученных данных (КТИ и группы риска) в рентгенологический отчет: в описание и в заключение | Наличие | для ускорения обработки полученной информации и повышения скорости и качества диагностики пациентов |
| 8 | Прочие условия |  |  |
| 8.1 | пропускная способность флюорографа цифрового, снимков/час, не менее | 60 | п.6.8 ГОСТ Р 56312-2021 |
| 8.2 | гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 18 | п.6.9 ГОСТ Р 56312-2021 |