ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского расходного ангиографического материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1: Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся SUPERA с системой доставки диаметр 5,0 мм, длина 200 мм (SE-05-200-120-6F) | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части не менее 20см остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм профиль кончика не более 0.69 мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 5мм, длина 200 мм. | шт | 3 |
| 2 | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся SUPERA с системой доставки диаметр 6,0 мм, длина 120 мм (SE-06-120-120-6F) | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части не менее 20см остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм. профиль кончика не более 0.69мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 6мм, длина 120 мм. | шт | 1 |
| 3 | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся SUPERA с системой доставки диаметр 6,0 мм, длина 150 мм (SE-06-150-120-6F) | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части не менее 20см остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм. профиль кончика не более 0.69мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 6мм, длина 150 мм. | шт | 1 |
| 4 | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся SUPERA с системой доставки диаметр 6,0 мм, длина 200 мм (SE-06-200-120-6F) | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части не менее 20см остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки Не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм. профиль кончика не более 0.69мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 6мм, длина 200 мм. | шт | 1 |
| 5 | Стент периферический SmartFlex 7х200 мм на доставке 120 см (SF07200MV) | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента полностью замкнутый, зависит от диаметра: для диаметра 5 и 6 мм 13 мостиков и 26 сегментов (по краям 32) по окружности стента, для диаметра 7-10 мм 16 мостиков и 32 сегмента (по краям 36). На дистальном крае 5 рентгенконтрастных танталовых маркеров, на проксимальном 4. Соотношение металла к ткани в стентированном сегменте 10-15%. Материал системы доставки – внутренний шафт – полимерная трубка, дистально покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик, проксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон (Pebax). На шафте есть рентгенконтрастный маркер (платина с 10% иридия), маркирующий длину стента после установки. Система доставки 6F совместима с проводником 0.035", интродьюсером 6 F, проводниковым катетером 8F. Рабочая длина системы 80 и 120 см. Размеры: Диаметр: 7мм, длина 200мм. | шт | 1 |
| 6 | Стент коронарный XIENCE Xpedition с лекарственным покрытием эверолимус на системе доставки 2,75 х 23 Abbott (1070275-23) | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 23 мм. | шт | 1 |
| 7 | Стент коронарный XIENCE Xpedition с лекарственным покрытием эверолимус на системе доставки 3,0 х 33 Abbott Vascular (1070300-33) | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 133 мм. | шт | 1 |
| 8 | Стент коронарный XIENCE Xpedition с лекарственным покрытием эверолимус на системе доставки 4,0 х 28 Abbott Vascular (1070400-28) | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 28 мм. | шт | 1 |
| 9 | Дилатационный катетер SABER 2 мм х 300 мм х 150 см (48002030Х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 2,0 мм, длина 300 мм. | шт | 5 |
| 10 | Дилатационный катетер SABER 2,5 мм х 300 мм х 150 см (48002530Х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 2,5 мм, длина 300 мм. | шт | 7 |
| 11 | Дилатационный катетер SABER 3,0 мм х 300 мм х 150 см (48003030Х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 3,0 мм, длина 300 мм. | шт | 7 |
| 12 | Дилатационный катетер SABER 5 мм х 300 мм х 150 см (48005030Х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 5,0 мм, длина 300 мм. | шт | 10 |
| 13 | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 6 мм х 80 мм х 135 см (440-0608 х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 6 мм, длина 80 мм. | шт | 2 |
| 14 | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 8 мм х 20 мм х 135 см (440-0802 х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 8мм, длина 20 мм. | шт | 1 |
| 15 | Периферический баллонный катетер Powerflex Pro 8 мм х 40 мм х 135 см (440-0804 х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 8 мм, длина 40 мм. | шт | 1 |
| 16 | Периферический дилатацинный катетер Powerflex Pro 9 мм х 40 мм х 135 см (440-0904 х) | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 9 мм, длина 40 мм. | шт | 1 |
| 17 | Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики Empira NC 2,75 х 20 мм (75R20275N) | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 20 мм. | шт | 2 |
| 18 | Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики Empira NC 4 х 20 мм (75R20400N) | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 20 мм. | шт | 4 |
| 19 | Катетер коронарный баллонный Колибри 4,5 х 20 мм (BH20450) | Материал дистальной части: нейлон. Диаметр коронарного проводника: 0,014дюйма. Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва: 20 атм. Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Диаметр кончика баллона, не более 0,0165 дюйма. Профиль баллона 0,023 дюйма. Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Срок стерильности с момента изготовления 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Требуемые размеры: Диаметр 4,5 мм, длина 20мм. | шт | 2 |
| 20 | катетер диагностический SuperTorque Sim1 5Фр 100 см (532-501) | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5 F. Модификация кончика SIM1 | шт | 5 |
| 21 | катетер диагностический SuperTorque Plus 5,2F JR4 100 см (533-552) | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5.2 F. Модификация кончика JR4 | шт | 10 |
| 22 | Катетер проводниковый ADROIT 6F 072 JL 3,5 100 см (672-002-00) | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JL3,5 | шт | 5 |
| 23 | Катетер проводниковый ADROIT 6F 072 JL 4 100 см (672-004-00) | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JL4 | шт | 3 |
| 24 | Катетер проводниковый Adroit 6F AL1 100 см (672-036-00) | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика AL1 | шт | 3 |
| 25 | Катетер проводниковый ADROIT 6F XB 4,0 100 см (672-056-00) | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика XB4,0 | шт | 3 |
| 26 | Катетер проводниковый Adroit 6F XB 4,5 100 см (672-058-00) | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика XB4,5 | шт | 2 |
| 27 | Катетер проводниковый SheathLess PV Angled 45° 120 см (W8AN45-0-V120) | Проводниковый катетер c гидрофильным покрытием, с улучшенной управляемостью при сохранении проходимости. Длина катетера 120см. Наружный диаметр соответствует интродьюсеру 6F (2.80мм). Внутренний диаметр соответствует интродьюсеру 6F и проводниковому катетеру 8F (0.090"/ 2.29мм). Тип кончик - Angled 45°. Длина совместимого дилататора 125 см. | шт | 2 |
| 28 | Проводник интервенционный 0,018” 300 см Treasure12 (PAGH18M370) | Проводник обладает жестким кончиком с усиленной проходимостью и тактильной отдачей, что делает его оптимальным инструментом для прохождения окклюзий. Диаметр 0.018 дюйма, длина 300см, длина рентгенконтрастной части 15см, оплетка 15см. Сердечник конический, стальной. Жесткость кончика 12г. Покрытие оплетки – гидрофильное. Покрытие проксимальной части – PTFE. | шт | 5 |
| 29 | Проводник интервенционный Command ES 300 см Abbott (2078175) | Проводник периферический. Диаметр 0.014 дюйм. Длина 300 см. Комбинированный сердечник из стали повышенной эластичности покрытый тефлонов в проксимальном сегменте. Дистальный сегмент выполнен из никель-титанового сплава с рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика не менее 3.0 см. Параболический профиль сужения сердечника со сплющенной в виде лопатки вершиной без дополнительных вставок на конце. Полимерное покрытие дистальной части, включая оплетку кончика длиной не менее 28 см. Длина дистального сегмента с гидрофильным покрытием не менее 41 см. Форма кончика прямой. Жесткость кончика не менее 3,5 г. Степень поддержки в дистальной части: повышенная. Одноразовый. Стерильный. | шт | 20 |
| 30 | Интродьюсер Brite Tip 55 см 6F Cordis (401-655M) | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 6 F, длина 55 см. | шт | 5 |
| 31 | Белье операционное одноразовое (для радиальной ангиографии) | Состав: 2 простыни для инструментального стола 150х150±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х150 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х150±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 1 простыня для радиальной ангиографии 240х370±1см. Материал - двухслойный в центральной части простыни размером 100х225±1см и общей плотностью не менее 60 г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м). Прозрачная полиэтиленовая пленка по бокам простыни для обзора панели управления размером 75х150±1см и толщиной не менее 50 мкм. Простыня имеет 2 отверстия для бедренного доступа размером 7х9±1см и 2 отверстия для радиального доступа размером 5х7±1см. По контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги плотностью не менее 93 г/кв.м. и размером 17,5х17,5±1см. Зона усиления вокруг отверстий в виде дополнительной накладки размером 110х240±1см. Плотность материала зоны усиления не менее 87 г/кв.м. Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 60 г/кв.м. и антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 простыня с адгезивным краем 50х50±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.. 1 впитывающая пеленка 43х68,5±1 см; Материал - 100%-хлопок нетканый плотностью не менее 65 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.. Первичная упаковка (товарная) - стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 10 шт./трансп.уп. | шт | 50 |