Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание включает в себя:

- техническое обслуживание (далее - ТО) медицинского эндоскопического оборудования (далее - Оборудования);

- текущий ремонт Оборудования с заменой подлинных запасных частей;

- оформление ведомостей дефектов на списание ИМО, не подлежащих восстановлению;

3. Функциональные требования

3.1. ТО включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности Оборудования Заказчика при использовании их по назначению.

3.2. ТО включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание.

3.3. Плановое ТО Оборудования включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое ТО.

3.3.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния:

- внешний осмотр Оборудования ;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Оборудования ;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки Оборудования

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности Оборудования  в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

3.3.2. Периодическое ТО включает типовые регламентные работы:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. Оборудования  в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка Оборудования эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа Оборудования , объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

3.4. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС);

- внеплановое (текущее) ТО;

- внеплановое ТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам внепланового контроля технического состояния Оборудования и включает в себя устранение мелких неисправностей:

- замена плавких предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима работ, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей Оборудования ;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата.

3.5. Ведомости дефектов на списание Оборудования оформляются после проведения экспертизы технического состояния без выставления дополнительной платы.

3.6. После проведения ремонта Исполнитель должен выдать Заказчику акт-заключение и свидетельство о поверке на пригодность для дальнейшей эксплуатации Оборудования.

3.7. Стоимость услуг по текущему ремонту включает стоимость заправочных, расходных, эксплуатационных материалов и запасных частей. Все используемые при техническом обслуживании запасные части и эксплуатационные материалы должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленные, производства компании производителя. До проведения работ, требующих замены таких запасных частей и эксплуатационных материалов, Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты качества, регистрационные удостоверения или иные документы, подтверждающие качество и происхождение материалов.

3.8. В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект Оборудования, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к Оборудованию.

4. Сроки и периоды оказания услуг

4.1. Сроки оказания услуг: с даты подписания уполномоченными представителями Договора и по 31 декабря 2019 года включительно.

4.2. Сроки и периоды оказания услуг:

- В начале каждого месяца (в течении пяти рабочих дней) плановое ТО; производится путем направления Заказчиком Исполнителю заявки не менее чем за 2 рабочих дня до планируемого прибытия специалистов Исполнителя. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении. Выезд специалистов Исполнителя, необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 1 рабочий день до планируемого прибытия на место оказания услуг.

- внеплановое ТО на месте эксплуатации Оборудования после получения письменной заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня; Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении

- восстановление исправности и работоспособности Оборудования в рамках внепланового ТО на месте эксплуатации Оборудования  после проведения дефектации Оборудования в течение 1 (одного) рабочего дня при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановления работоспособности Оборудования после проведения внепланового ТО – выдача направления на текущий ремонт;

- проведение не менее одного раза в течение действия договора инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации, Оборудования находящихся на ТО у Исполнителя, а также при приемке их на техническое обслуживание Исполнителем.

5. Место оказания услуг:

5.1. Изделия медицинской техники установлены на следующих объектах Заказчика: ООО«Медсервис» (Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35).

5.2. Восстановление исправности и работоспособности Оборудования в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации Оборудования.

5.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации Оборудования.

6. Перечень Оборудования, подлежащего ежемесячному ТО

| Гастрофиброскоп-комплекс GIF-XQ40 Гастрофиброскоп-комплекс GIF-XQ40 Колонофиброскоп CF-40L Колонофиброскоп CF-40L Бронхофиброскоп OLYMPUS BF TYPE P30Видеогастроскоп GIF-H180 Видеогастроскоп Видеоколоноскоп CF-H180AL Дуоденвидеоскоп V-тип TJF-160VR Видеогастроскоп EVIS EXERA II Видеогастроскоп EVIS EXERA II Видеоколоноскоп EVIS EXERA II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановое ТО |  |  |  |
| 1.1. | Периодический (плановый) контроль технического состояния (ПКТС) |  | включает в себя: |  |
|  |  |  | - Внешний осмотр аппарата, проверка состояния: блока управления, коннектора (ультразвукового коннектора), защитных конусов, вводимой части, изгибаемой части, линз светового кабеля и объектива на дистальном конце, раструба канала подачи воздуха/воды, канала дополнительной подачи воды, газового клапана, ультразвукового транедьюсера, окуляра, переключателей дистанционного управления. | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка механизма изгибания вводимой трубки. | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка эндоскопического изображения (ультразвукового изображения), инструментального канала, системы автоматической установки экспозиции, переключателей дистанционного управления, функции подачи воздуховоды, аспирации | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка клапана подачи воздуха/воды и аспирационного клапана,биопсийного клапана, дистального колпачка | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка электрических контактов | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка аппарата на герметичность | Ежемесячно |
| 1.2. | Периодическое техническое обслуживание (ПТО) |  | включает в себя: |  |
|  |  |  | - Чистка раструба подачи воздуха/воды | Ежемесячно |
|  |  |  | - Очистка и протирка линз | Ежемесячно |
| 2. | Внеплановое (текущее) ТО |  | Выполняется по заявкам Заказчика | С даты подписания Договора по31.12.2019 г. |
| 2.1. | Внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС) |  | Включает в себя: |  |
|  |  |  | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |  |
|  |  |  | Выдача направления на текущий ремонт при невозможности восстановить работоспособность изделий медицинской техники в рамках ТТО |  |
| 2.2. | Внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО) |  | включает в себя: | С даты подписания Договора по 31.12.2019 г. |
|  |  |  | - Устранение люфтов, тяг механизма, изгибания вводимой трубки |  |
|  |  |  | - Работы по замене резиновых уплотнителей клапана подачи воздуха/воды и аспирационного клапана |  |
|  |  |  | - Снятие блокады канала подачи воздуха/воды, инструментального канала электронагревателя |  |
| Источник света галоген. OLYMPUS CLK-4, Осветитель эндоскопический галогеновый CLK-4 Системный видео-центр EVISEXERAII CV-180 Источник света ксеноновый CLV-180 |  |  |  |  |
| 1. |  | Плановое ТО |  |  |
| 1.1. |  | Периодический (плановый) контроль технического состояния (ПКТС) | включает в себя: |  |
|  |  |  | - Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования, проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления насоса, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода. | Ежемесячно |
|  |  |  | - Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы зашиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств. | Ежемесячно |
| 1.2. |  | Периодическое техническое обслуживание (ПТО) | включает в себя: |  |
|  |  |  | - Проверка работоспособности всех функций аппарата | Ежемесячно |
| 2. |  | Внеплановое (текущее) ТО | Выполняется на основании заявок Заказчика | С даты подписания Договора по 31.12.2019 г. |
| 2.1. |  | Внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС) | Включает в себя: |  |
|  |  |  | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |  |
|  |  |  | Выдача направления на текущий ремонт при невозможности восстановить работоспособность изделий медицинской техники в рамках ТТО |  |
| 2.2. |  | Внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО) | включает в себя: | С даты подписания Договора по 31.12.2019 г. |
|  |  |  | - Работы по замене предохранителя, лампы, сетевого шнура, сетевой вилки |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |