Приложение №1  к договору №_____ от _____

Техническое задание

по оказанию услуг по техническому обслуживанию  рентгенологического оборудования для нужд ООО « Медсервис»

1. Основные положения

1.1. Комплекс технических услуг включает в себя:

- техническое обслуживание (в дальнейшем ТО) изделий медицинского оборудования (в дальнейшем Оборудование);

- текущий ремонт Оборудования с заменой запасных частей;

1.2. На техническое обслуживание принимаются технически исправные Оборудование, полностью укомплектованные, в том числе технической документацией.

2. Функциональные требования

2.1. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию исправности и работоспособности изделий медицинской техники Заказчика при использовании ее по назначению.

2.2. Техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание.

2.3. Плановое ТО включает в себя:

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- периодическое техническое обслуживание.

2.3.1. Периодический (плановый) контроль технического состояния (в дальнейшем ПКТС):

- внешний осмотр  Оборудования

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности  Оборудования;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки Оборудования;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности Оборудования в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

2.3.2. Периодическое техническое обслуживание (ПТО) включает типовые регламентные работы:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. Оборудования в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка Оборудования эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа  Оборудования, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

2.4. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя:

- внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС);

- внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО).

- ВТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ВКТС  Оборудованияи включает в себя устранение мелких неисправностей:

- замена плавких предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима работ, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей  Оборудования;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата.

2.5. Текущий ремонт Оборудования с заменой запасных частей – неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса  Оборудования путем замены и (или) восстановления отдельных деталей, сменных комплектующих частей с уведомлением о необходимости проведения послеремонтного метрологического (инструментального) контроля технического состояния Оборудования с метрологическими характеристиками (поверкой для средств измерений медицинского назначения) в объеме, установленном эксплуатационной документацией и Федеральным Законом «Об обеспечении единства измерений» (для средств измерений медицинского назначения).

3.Стоимость и порядок оплаты

3.1 В стоимость услуг по Договору не входит обслуживание силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект Оборудования, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к Оборудования.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Сроки и периоды оказания услуг:

- плановое ТО, заявки направляются Заказчиком Исполнителю не менее чем за 3 рабочих дня до планируемого прибытия специалистов Исполнителя. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении. Выезд специалистов Исполнителя, необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 2 рабочих дня до планируемого прибытия на место оказания услуг.

- внеплановое ТО на месте эксплуатации Оборудования  после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня; направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ____________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается уведомлением о ее прочтении

- восстановление исправности и работоспособности Оборудования  в рамках внепланового ТО на месте эксплуатации Оборудования после проведения дефектации в течение 1 (одного) рабочего дня при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановления работоспособности Оборудования  после проведения внепланового ТО – выдача направления на текущий ремонт;

- проведение не менее одного раза в год инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации  Оборудования, находящихся на ТО у Исполнителя, а также при приемке их на техническое обслуживание Исполнителем.

4. Адрес и место оказания услуг:

4.1. Медицинское оборудование установлено по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Октябрьская, д.35.

4.2. Восстановление исправности и работоспособности Оборудования в рамках внепланового ТО производится на месте эксплуатации  Оборудования.

4.3. Выполнение ремонта производится как на месте эксплуатации, так и на производственных площадях Исполнителя в зависимости от сложности, объема работ, возможности транспортировки изделий.

6. Перечень изделий медицинского оборудования, принимаемых на техническое обслуживание

| № п/п | Тип оборудования | Наименование оборудования | Заводской номер | Год изготовления | Коли-чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Отделение РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STEPHANIX (EVOLUTION) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО СТОЛА | 0811322 / G 0680 | 2008 |  | 1 |
| 2 | STEPHANIX (STU+STUM) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. СО СТОЙКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАДИОГРАФ-ОЙ И СТОЛОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ | 562 / G 30704 | 2008 |  | 1 |
| 3 | STEPHANIX RAD Series PRO (TPF3S) | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ СТОЛА С ПЛАВ. ДЕКОЙ | 30312 / G 30705 | 2008 |  | 1 |
| 4 | MOVIX 30 | АПП. РЕНТГЕНОВСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ | G30777 | 2008 |  | 1 |
| 5 | OMNISCOP C | СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ МОБИЛЬНАЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ С-ДУГА) | 030624908 | 2008 |  | 1 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |

Приложение №2

к договору от ________ № ____________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

на оказание услуг по техническому обслуживанию рентгенологического оборудования ООО «Медсервис» в 2019 году

| № п/п | Наименование МТ | Ед. измерения | Кол-во |  | Цена за ед. ИМТ в год | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОГО СТОЛА | К-т | 1 |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. СО СТОЙКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАДИОГРАФ-ОЙ И СТОЛОМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ | К-т | 1 |  |  |  |
| 3 | КОМПЛЕКС РЕНТГ.-ДИАГН. НА БАЗЕ СТОЛА С ПЛАВ. ДЕКОЙ | К-т |  | 1 |  |  |
| 4 | АПП. РЕНТГЕНОВСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ | К-т |  | 1 |  |  |
| 5 | СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКАЯ МОБИЛЬНАЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ С-ДУГА) | К-т |  | 1 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |