Техническое задание на поставку медицинского оборудования для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, свидетельства о поверке.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2018 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

| №/№ | Наименование и описание объекта закупки | Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наркозно-дыхательный аппарат стандартного класса | 1 шт |
| 1 | Категории пациентов | Взрослые, дети, новорожденные |
|  | Проведение анестезии по полузакрытому контуру | наличие |
|  | Проведение анестезии по полуоткрытому контуру с использованием внешнего выхода свежего газа и контуров типа «Мэгил» или "Кун" или "Маплсон" | наличие |
|  | Проведение низкопоточной анестезии | наличие |
| 2 | Количество газов | не менее 3-х |
| 3 | Встроенный монитор | наличие |
|  | Автоматическая самопроверка при включении с отметкой успешно пройденных измерений | наличие |
|  | Автоматический тест на утечку с выведением на экран показателей утечки в мл. и даты проведения теста. Запись всех данных в память аппарата | наличие |
| 4 | Крепление испарителей | на один испаритель (держатель для 2-го испарителя - опция) |
| 5 | Защита пациента от гипоксии | не более 25 % О2 в смеси |
| 6 | Системы безопасности при прекращении подачи О2 | Закись откл. Акустическая независимая тревога |
|  | При прекращении подачи О2 – автоматическое отключение подачи закиси азота | наличие |
|  | При прекращении подачи О2- срабатывание акустической независимой тревоги | наличие |
| 7 | При прекращении подачи О2- искусственная вентиляция осуществляется воздухом из окружающей среды без потребности использования компрессора | наличие |
| 8 | Линии подачи сжатых газов | не менее 3 метров, армированные, NIST/DIN стандарт |
| 9 | Дыхательный контур пациента- взрослый, детский | многоразовый, автоклавируемый |
| 10 | Электронные ротаметры/Смесители газов, с суммарной индикацией общего потока | наличие |
|  | Диапазоны ротаметров (кислород, воздух, закись азота) | не менее 0,0 - не более 12 л/мин |
| 11 | Выполнение низкопоточной анестезии управлением потоками газов в диапазоне высокого разрешения с ценой деления 10 мл/мин и шкалой от 0 до 10 л/мин. При превышении установки одного из потоков более 9,99 л/мин автоматический переход в режим стандартного разрешения с ценой деления 100 мл/мин и шкалой от 0 до 12 л/мин. | наличие |
| 12 | Кол-во электронных ротаметров | 3 (одновременное отображение потока по каждому газу О2, воздух, закись азота) |
| 13 | Аналоговый ротаметр общего потока | наличие |
| 14 | Система обеспечения постоянства дыхательного объема при изменении потока свежего газа | наличие |
|  | Стабильность дыхательного объема: Отсутствие влияния на дыхательный объем других установочных параметров кроме Vt, таких как T плато и РЕЕР | наличие |
|  | Изменение потока свежего газа не должно никаким образом влиять на изменение установленного врачом дыхательного объема | наличие |
| 15 | Клапан сброса избыточного давления | наличие |
| 16 | Клапан безопасности, разрешающий пациенту дышать воздухом помещения при неисправности аппарата без проведения дополнительных манипуляций с дыхательной системой и настройками аппарата | наличие |
|  | Уровень срабатывания клапана безопасности | не менее минус 10, но не более минус 6 см Н20 |
| 17 | Экстренная подача О2 | не менее 70 л/мин |
| 18 | Контроль давления подачи газов | Манометры на каждый газ |
|  | Функция адаптации аппарата для работы с десфлюраном | наличие |
|  | Активация/дезактивации работы с десфлюраном через специальный программный интерфейс (сообщения на экране аппарата) | наличие |
|  | Автоматический пересчет плотности дыхательной смеси с десфлюраном | наличие |
| 19 | Компактная дыхательная система |  |
|  | Схема газотока | Поставщик должен приложить к заявке схему газотока в пневматической системе аппарата (для оценки эффективности и безопасности анестезии и вентиляции). |
|  |  | наличие |
|  | 1. Вентилятор | наличие |
|  | 2. Клапан отсечения свежего газа | наличие |
|  | 3. Клапан вдоха | наличие |
|  | 4. Датчик давления | наличие |
|  | 5. Датчик О2 | наличие |
|  | 6. Датчик потока на линии выдоха | наличие |
|  | 7. Клапан управления давлением | наличие |
|  | 8. Клапан выдоха | наличие |
|  | 9. Абсорбер | наличие |
|  | 10. Дыхательный мешок | наличие |
|  | 11. Bypass | наличие |
|  | 12. Клапан сброса избыточного давления | наличие |
|  | Безынерционная технология обеспечения постоянства дыхательного объема при изменении потока свежего газа | наличие |
|  | При прекращении подачи О2- искусственная вентиляция осуществляется воздухом из окружающей среды без потребности использования компрессора | наличие |
|  | С системой отсечения потока свежего газа при вдохе | наличие |
|  | С визуализацией работы клапанов вдоха и выдоха | наличие |
|  | Объем (включая заполненный абсорбер) | не более 4,0 л + объем резервного мешка |
|  | Возврат пробы газа из газоанализатора в дыхательную систему аппарата | наличие |
|  | Растяжимость | не более 0,8 мл/см Н2О |
|  | Сопротивление на вдохе | не более -4,7 см Н2О |
|  | Сопротивление на выдохе | не более 4,4 см H2O |
|  | Система активного удаления отработанных газов без использования централизованной магистрали удаления газов | наличие |
| 20 | Абсорбер СО2: | наличие |
|  | Емкость | не менее 1,4 л |
|  | Канистры для извести | автоклавируемые многоразовые емкости |
|  | Возможность подключения одноразовых канистр с адсорбентом | наличие |
|  | Выбор ручной/аппаратной вентиляции | наличие |
|  | Сохранение герметичности дыхательной системы аппарата при замене абсорбента (Bypass) | наличие |
| 21 | Мобильная тележка |  |
|  | Металлическая, с покрытием | наличие |
|  | Выдвижной ящик | не менее 3-х ящиков |
|  | Выдвижная письменная доска анестезиолога | наличие |
|  | Антистатические колеса со стопорами | наличие |
| 22 | Испаритель |  |
|  | Тип испарителя | Поставщик должен указать тип подключения испарителя, а также марку и модель испарителя, которые он предлагает к поставке с аппаратом |
|  | Возможность переключения испарителя в режим транспортировки. Необходимость слива анестетика перед транспортировкой должна отсутствовать. | наличие |
|  | Возможность работы аппарата с испарителями для галотана, изофлюрана, севофлюрана и десфлюрана | наличие |
|  | Инструкция на испаритель на русском языке, выполнена типографским способом | наличие |
|  | Год выпуска испарителя, не ранее | 2018 |
| 22.1. | Галотановый (фторотановый), с термокомпенсацией | наличие |
|  | концентрация | минимально 0% -но не более 6 % |
|  | емкость | не менее 320 мл. |
| 22.3. | Севофлюрановый, с термокомпенсацией | наличие |
|  | концентрация | минимально 0% - но не более 8 % |
|  | емкость | не менее 320 мл. |
| 22.4. | Десфлюрановый, с термокомпенсацией | наличие |
|  | концентрация | не менее 2% - не более 18% |
|  | емкость | не менее 300 мл. |
|  | Питание от аккумулятора при отказе сети | не менее 5 мин. |
| 24 | Анестезиологический вентилятор |  |
|  | Компенсация комплайнса дых. контура | наличие |
|  | Тип, привод, принцип работы | Вентилятор с электроприводом поршневого типа или объемный рефлектор или турбина с электронным управлением |
|  | Датчик потока/объема | Должен располагаться на линии выдоха |
|  | Погрешность измерения объема | не более ±10% |
|  | Отсутствие необходимости замены датчика потока с детского на взрослый | наличие |
|  | Возможность демонтажа и стерилизации пользователем всех компонентов аппарата, соприкасающихся с дыхательными путями пациента, включая дыхательную систему, части привода вентилятора (поршень или турбина) и шланги дыхательного контура. | наличие |
|  | Отсутствие необходимости расхода приводного газа | наличие |
| 25 | Автономное питание | Встроенный аккумулятор с возможностью работы аппарата не менее 45 минут |
|  | Информация об аккумуляторе на экране монитора | степень заряда в % |
| 26 | Режимы и методы ИВЛ: |  |
|  | Ручной/спонтанный (ИВЛ с помощью резервного мешка или самостоятельное дыхание) | наличие |
|  | Механическая вентиляция, с контролем по объему (VC) | наличие |
|  | Механическая вентиляция, с контролем по давлению (PC) | наличие |
|  | Синхронизированная вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS) | наличие |
|  | Вентиляция апноэ | наличие |
| 27 | Графический дисплей | Интегрированный в корпус аппарата. Тревоги и управление на русском языке. |
|  | Расположение органов управления аппаратом и дисплея на вертикальной плоскости и удобной для пользователя высоте (не ниже 100 см от пола) | наличие |
| 28 | Параметры вентиляции |  |
|  | Дыхательный объем | не менее 15 - не более1450 мл (при вентиляции с контролем по объему) |
|  | Регулировка объема | Плавная регулировка дыхательного объема во всем диапазоне с шагом не более 10мл. без переключения групп пациентов |
|  | Мин.объем | максимально 99,9 л/мин |
|  | Частота дыханий | не менее 3 - не более 70 /мин |
|  | Регулировка частоты дыханий | с шагом не более 1 дых/мин |
|  | PEEP | минимально 0,0 - но не более 25 см Н2О с шагом не более 1 см Н2О |
|  | I/E соотношение | не более 4:1 - не менее 1:4 |
|  | Инспираторная пауза (плато) | минимально 0% - но не более 50% |
|  | Регулировка инспираторной паузы | с шагом не более 1 % |
|  | Время вдоха | не менее 0,3 - не более 4,0 сек. |
|  | Давление на вдохе | не менее 5 - не более 70 см Н2О |
|  | Регулировка давления на вдохе | с шагом не более 1 см Н2О |
|  | Ограничение давления на вдохе | не менее 15 - не более 70 см H2O |
|  | Поток на вдохе при вентиляции с контролем по объему | не менее 10 - не более 80 л/мин |
|  | Поток на вдохе в режиме PS | не менее 10 - не более 90 л/мин |
|  | Регулировка потока на вдохе | с шагом не более 1 л/мин |
|  | Чувствительность триггера | минимально значение не менее 2 л/мин - максимальное значение не менее 13 л/мин |
|  | Регулировка чувствительности триггера | с шагом не более 1 л/мин |
|  | Частота дыхания при вентиляции Апноэ | не менее 3 - не более 20 в мин или "выкл." |
| 29 | Мониторируемые показатели |  |
|  | Выдыхаемый ДО | не менее 0 - не более 1500 мл, шаг не более 1 мл |
|  | Выдыхаемый МО | не менее 0 - не более 32,0 л/мин, шаг не более 0,1 л/мин |
|  | %O2 на вдохе | не менее 10 - не более 100об.%, шаг не более 1 об. % |
|  | Пиковое давление | не менее -20 - не более 80 см Н2О |
|  | Среднее давление или давление Плато | не менее -20 - не более 80 см Н2О |
|  | ЧДД | не менее 2 - не более 99 д/мин, шаг не более 1 д/мин |
|  | Время ответа датчика кислорода | не более 25 секунд |
|  | Погрешность измерения %O2 | не более ±3 об% |
|  | Срок службы кислородного датчика | не менее 3999 часов при не менее 100% O2 |
|  | Погрешность измерения ЧДД | не более ±1 д/мин от настройки |
|  | Погрешность подачи ДО | не более ±5% от настройки или не более 20 мл |
|  | Погрешность ограничения давления | не более ±5 см H2O от настройки |
| 30 | Графический мониторинг |  |
|  | Давление в дыхательных путях | наличие |
| 31 | Технические тревоги |  |
|  | Аудио-визуальная система тревожной сигнализации: не менее 3-х уровней приоритета, с обязательным выводом текстового сообщения на русском языке о характере тревоги на дисплее аппарата. | наличие |
|  | Потеря питания | наличие |
|  | Высокое давление | наличие |
|  | Низкое давление | наличие |
|  | Тревога дыхательного цикла | наличие |
|  | Нет питания | наличие |
|  | Слабый заряд батарей | наличие |
|  | Нет зарядки батарей | наличие |
|  | АПНОЭ пациента | наличие |
|  | Тревога низкого входного давления кислорода срабатывает при падении давления в магистрали кислорода менее 1,4 кПа х 100 | наличие |
|  | При недостаточном потоке свежего газа | наличие |
| 32 | Регулируемые тревоги |  |
|  | Диапазон регулировки верхнего предела тревоги по минутному объему | не менее 0,1 - не более 20 л/мин |
|  | Диапазон регулировки нижнего предела тревоги по минутному объему | не менее 0 - не более 19,9 л/мин |
|  | Диапазон регулировки верхнего предела тревоги по %О2 | не менее 19 - не более 100% |
|  | Диапазон регулировки нижнего предела тревоги по %О2 | не менее 18 - не более 99% |
|  | Диапазон регулировки верхнего предела тревоги по давлению в дых. путях | не менее 10 - не более 70 см Н2О |
|  | Диапазон регулировки нижнего предела тревоги по давлению в дых. путях | не менее 5 - не более 30 см Н2О |
|  | Настройка всех регулируемых тревог одной кнопкой в пределах ± 15% от текущего значения | наличие |
| 33 | Возможность отключения всех вышеперечисленных тревог на не менее, чем 2 минуты | наличие |
| 34 | Журнал тревог | при возникновении тревоги запись ее в журнал с обозначением времени возникновения и даты |
| 35 | Вес и габаритные размеры |  |
|  | Вес | не более 116 кг |
|  | Габаритные размеры | не более 77х136х84 см |
| 36 | Сертификация и регистрация |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие при поставке |
|  | Декларация о соответствии | наличие при поставке |
| 37 | Гарантийный период | 12 месяцев |
| 38 | Комплектация |  |
|  | Основной аппарат со встроенным дисплеем и газовым смесителем | 1 шт |
|  | Напольная версия | наличие |
|  | Комплект на один аппарат |  |
|  | Испаритель галотана (фторотана) | 1 шт |
|  | Испаритель дезфлюрана | 1 шт |
|  | Испаритель севофлюрана | 1 шт |
|  | Система удаления анестезиологических газов активного типа | наличие |
|  | Шланги подачи сжатого кислорода, 3 м | 1 шт |
|  | Шланги подачи сжатого воздуха, 3 м | 1 шт |
|  | Шланги подачи сжатой закиси азота, 3 м | 1 шт |
|  | Шланг удаления отработанных газов, 5м | 1 шт |
|  | Мембрана керамическая клапанов вдоха/выдоха | 2 шт. |
|  | Датчик потока | 5 шт. |
|  | Тестовое легкое | 1 шт |
|  | Поворотный столик | 1 шт |
|  | Натронная известь, канистра 5л | 2 шт. |
| 2 | Монитор пациента анестезиологический | 1 шт |
|  | Монитор независимо конфигурируемый для работы в операционных и реанимационных отделениях | наличие |
|  | Дисплей электролюменисцентный с диагональю экрана не менее 4,8 дюймов (12 см) | наличие |
|  | Время прогрева | не более 7 минут |
|  | Потребляемая мощность (при прогреве) | не более 45 Вт |
|  | Потребляемая мощность (при работе) | не более 35 Вт |
|  | Управление функциями монитора с помощью повортного переключателя | по принципу: выбор - подтверждение |
|  | Мониторируемые показатели: |  |
|  | Концентрация СО2 в дыхательной смеси на вдохе и выдохе | наличие |
|  | диапазон измерения (не менее) | 0 - 76 мм Hg |
|  | погрешность (не более) | ±3,3 мм Hg |
|  | Концентрация N2O в дыхательной смеси на вдохе и выдохе | наличие |
|  | диапазон измерения (не менее) | 0 - 100 об.% |
|  | погрешность (не более) | ±2,0 об.% |
|  | Концентрация галотана в дыхательной смеси на вдохе и выдохе | наличие |
|  | диапазон измерения (не менее) | 0 - 8,5об.% |
|  | погрешность (не более) | ±0,2 об.% |
|  | Концентрация изофлюрана в дыхательной смеси на вдохе и выдохе | наличие |
|  | диапазон измерения (не менее) | 0 - 8,5об.% |
|  | погрешность (не более) | ±0,2 об.% |
|  | Концентрация энфлюрана в дыхательной смеси на вдохе и выдохе | наличие |
|  | диапазон измерения (не менее) | 0 - 10об.% |
|  | погрешность (не более) | ±0,2 об.% |
|  | Концентрация севофлюрана в дыхательной смеси на вдохе и выдохе | наличие |
|  | диапазон измерения (не менее) | 0 - 10об.% |
|  | погрешность (не более) | ±0,2 об.% |
|  | Концентрация дезфлюрана в дыхательной смеси на вдохе и выдохе | наличие |
|  | диапазон измерения (не менее) | 0 - 20об.% |
|  | погрешность (не более) | ±0,2 об.% |
|  | Графическое отображение капнограммы | наличие |
|  | Графическое отображение дихательного цикла | наличие |
|  | Принцип измерения концентрации анестезиологических газов и летучих анестетиков: | Инфракрасная спектрофотометрия (анализ высокой точности всего дыхательного цикла). |
|  | Время ответа (ингаляционные анестетики): | менее 500 мсек |
|  | Время ответа (CO2): | менее 350 мсек |
|  | Отбираемый объем газа для анализа | не более 200 мл/мин±20 мл |
|  | Система тревог | 3 уровня значимости, звуковая и визуальная |
|  | Уровень шума при работе | не более 45дБ |
|  | SpO2 пульсоксиметрия | наличие |
|  | Пульс, ЧСС | наличие |
|  | Автономная работа от внутреннего аккумулятора не менее 1 час | наличие |
|  | Время зарядки аккумулятора | не более 10 ч |
|  | Поворотное крепление на наркозный аппарат | наличие |
|  | Габариты и вес |  |
|  | Размеры | не более 240х166х165 мм |
|  | Вес (без аккумулятора) | не более 1,9 кг |
|  | Комплектация |  |
|  | Блок электропитания | наличие |
|  | Сетевой шнур | наличие |
|  | Пробоотборная газовая линия | 10 шт. |
|  | Водяная ловушка | 3 шт. |
|  | Линия возврата газа | 1 шт. |
|  | Пульсоксиметрический датчик | 1 шт. |
|  | Кронштейн для крепления аппарата на наркозный аппарат | 1 шт. |
|  | Сертификация и регистрация |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие при поставке |
|  | Декларация о соответствии | наличие при поставке |
|  | Гарантийный период | 12 месяцев |