ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на систему обогрева пациента для нужд операционной ООО «Медссервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

| № п/п | Требования | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство предназначено для эффективного обогрева пациентов с целью лечения и предотвращения гипотермии и связанных с ней осложнений. Предназначено для ежедневного применения в операционных, при проведении инвазивных манипуляций, в больничных и реанимационных палатах | соответствие |
| 2 | Общие сведения и технические характеристики: |  |
| 3 | Устройство обогрева состоит из блока регулятора температуры с дисплеем и обогреваемого одеяла нижнего (матрас) | наличие |
| 4 | Дисплей цветной сенсорный Touch Screen с диагональю, не менее | 7 дюймов |
| 5 | Проведение процедур самодиагностики при включении блока регулятора | наличие |
| 6 | Непрерывное самотестирование блока регулятора в процессе работы | наличие |
| 7 | Время установления рабочего режима устройства при комнатной температуре окружающей среды, не более | 30 мин |
| 8 | Время непрерывной работы системы | круглосуточно |
| 9 | Встроенные в одеяло нижнее регулирующие датчики температуры | не менее 2 |
| 10 | Контроль температуры нагрева одеяла нижнего не менее чем в 2-х различных точках | наличие |
| 11 | Одновременный обогрев от одного блока регулятора температуры до 2-х различных термоодеял | наличие |
| 12 | Возможность независимой регулировки обогрева и отображения на дисплее параметров всех подключенных термоодеял | наличие |
| 13 | Отображение на дисплее: |  |
| 13.1 | установленная температура | наличие |
| 13.2 | текущая температура | наличие |
| 13.3 | границы тревог | наличие |
| 13.4 | причины тревог | наличие |
| 13.5 | графический тренд температуры нагрева за 90 мин | наличие |
| 14 | Диапазон отображения температуры в диапазоне, не менее | от +0С до +42С |
| 15 | Диапазон установки температур в диапазоне, не менее | от +25С до +39С |
| 16 | Установка и поддержание температуры в двух режимах: |  |
| 16.1 | Подогрев в диапазоне температур | от +25С до +37С |
| 16.2 | Подогрев в режиме сверх нагрева с отображением на дисплее «Сверхнагрев» | от +37С до +39С |
| 17 | Точность поддержания температуры, не хуже | ± 1°C |
| 18 | Шаг установки температуры, не более | 0,1°C |
| 19 | Сигнализация работоспособности, нагрева и тревог визуальная и звуковая | Наличие |
| 20 | Аварийная сигнализация: |  |
| 20.1 | Превышение температуры более чем на 1ºС от заданной | Наличие |
| 20.2 | Снижение температуры более чем на 1ºС от заданной | наличие |
| 20.3 | Отсоединение (обрыв) нагревательного элемента | Наличие |
| 20.4 | Отсоединение (обрыв) датчиков температуры | Наличие |
| 20.5 | Отсутствие внешнего питания | Наличие |
| 20.6 | Восстановление внешнего питания | Наличие |
| 20.7 | Недостижение заданной температуры | Наличие |
| 20.8 | При срабатывании независимого термопредохранителя | Наличие |
| 21 | Текстовые сообщения о причинах срабатывания аварийной сигнализации | наличие |
| 22 | Выключение звуковой сигнализации на 3 мин. | Наличие |
| 23 | Автоматическое возобновление работы на установленной температуре при нарушении электроснабжения | Наличие |
| 24 | Удобная ручка для переноски | Наличие |
| 25 | Питание блока регулятора от сети 220 В, частотой 50 Гц | Наличие |
| 26 | Вес блока регулятора температуры, не более | 2,0 кг |
| 27 | Питание нагревательного элемента от низковольтной сети прибора, не более | 15 В |
| 28 | Длина соединительного кабеля, не менее | 2,5 м |
| 29 | Возможность увеличения длины соединительного кабеля с помощью удлинителя-разветвителя | Наличие |
| 30 | Требования к обогреваемому одеялу нижнему (матрасу): |  |
| 30.1 | Наполнение | вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти |
| 30.2 | Противопролежневый эффект | Наличие |
| 30.3 | Материал покрытия должен быть не аллергенным и легкообрабатываемым | Наличие |
| 30.4 | Обогреваемое одеяло должно быть рентгенпрозрачным | Наличие |
| 30.5 | Должно быть устойчивым к обработке дезсредствами | Наличие |
| 30.6 | Размер одеяла обогреваемого нижнего для операционных | Не менее 500х1850х20 мм |
| 30.7 | Размер одеяла обогреваемого верхнего | Не менее 1600х1000х10 мм |
| 30.8 | Одеяло должно складываться без снижения функциональных показателей или безопасности | Наличие |
| 30.9 | Должно иметь разъемное соединение с блоком регулятора температуры, исключающее возможность их неправильного соединения | Наличие |
| 31 | Комплект поставки: |  |
| 31.1 | Блок регулятора температуры | 1 шт. |
| 31.2 | Обогреваемое одеяло нижнее | 1 шт. |
| 31.3 | Обогреваемое одеяло верхнее | 1 шт. |
| 31.4 | Крепление на штангу (стойку) или рельс | 1 шт. |
| 31.5 | Кабель-удлинитель разветвитель (для одновременного независимого нагрева 2-х термоодеял) | 1 шт. |
| 31.6 | Чехол для обогреваемого одеяла нижнего | Возможность |
| 31.7 | Чехол для одеяла обогреваемого верхнего | Возможность |
| 31.8 | Стойка напольная для крепления блока регулятора | Возможность |
| 31.9 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
| 32 | Срок гарантийного обслуживание, не менее | 12 месяцев |
| 33 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 34 | Декларация соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 35 | Год выпуска оборудования | не ранее 2018 г. |
| 36 | Сервисная служба на территории России | Наличие |