Технические характеристики

| № | Параметры |  | Требования технических характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маммограф рентгеновский |  | Наличие |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение РФ |  | Наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии |  | Наличие |
| 2 | Состав аппарата |  |  |
| 2.1 | Генератор |  | 1 шт. |
| 2.2 | Рентгеновская трубка |  | 1 шт. |
| 2.2 | Радиографический стенд |  | 1 шт. |
| 3 | Генератор |  |  |
| 3.1 | Высокочастотный инвертор |  | Наличие |
| 3.2 | Колебание высокого напряжения, кВ, не более |  | 1 |
| 4 | Рентгеновская трубка |  |  |
| 4.1 | Тип трубки |  | Трубка с вращающимся, молибденовым анодом Бериллиевое окно |
| 4.2 | Размер фокусного пятна, мм, не менее | Большой фокус | 0,3 |
|  |  | Малый фокус | 0,1 |
| 4.3 | Напряжение кВ, в диапазоне не уже | Большой фокус | 22-39 |
|  |  | Малый фокус | 22-35 |
| 4.4 | Макс. ток трубки, мА, не менее | Большой фокус | 100 |
|  |  | Малый фокус | 30 |
| 4.5 | Экспозиция, мАс, в диапазоне не уже | Большой фокус | 3,2-650 |
|  |  | Малый фокус | 3,2-250 |
| 4.6 | Мощность излучения, кВт, в диапазоне не уже | Большой фокус | 0,66 – 3,9 кВт |
|  |  | Малый фокус | 0,07 – 1 кВт |
| 4.7 | Скорость вращения анода, об/мин, в диапазоне не уже |  | 3 000 – 10 000 |
| 4.8 | Диаметр анода, мм, не менее |  | 80 |
| 4.9 | Теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее |  | 0,3 |
| 4.10 | Угол наклона анода, градусов |  | 15 |
| 4.11 | Материал анода |  | Молибден |
| 4.12 | Дополнительный фильтр |  | Наличие |
| 4.13 | Материал дополнительного фильтра |  | (Алюминий\ Молибден) - наличие,Родий |
| 4.14 | Метод включения доп. фильтра |  | Автоматическое включение при установке напряжения |
| 5. | Контроллер |  |  |
| 5.1 | Микропроцессорный контроль |  | Наличие |
| 5.2 | Цифровой дисплей |  | Наличие |
| 6. | Режимы контроля экспозиции |  |  |
| 6.1 | - мануальный (параметры кВ, мАс и фильтра выбираются вручную); |  | Наличие |
| 6.2 | - полуавтоматический; |  | Наличие |
| 6.3 | - автоматический (система автоматической установки экспозиции (АЕС)) |  | Наличие |
| 6.4 | Отображение параметров выполненной экспозиции при рентгенографии с использованием AEC (в мАс) |  | Наличие |
| 6.5 | Установка вольтажа, кВ, в диапазоне не уже |  | 22-39 |
| 7. | Радиографический стенд (стол) |  |  |
| 7.1 | С-дуга |  | Наличие |
| 7.2 | Расстояние от пола до рентгеновского стола, если C-дуга находится на 0°, в диапазоне, мм, не уже |  | 745-1445 |
| 7.3 | Поворот вправо, градусов, не менее |  | 180 |
| 7.4 | Поворот влево, градусов, не менее |  | 180 |
| 7.5 | Компрессия ручная и моторизованная (контролируемая компрессия) |  | Наличие |
| 7.6 | Количество ступеней компрессии, не менее |  | 19 |
| 7.7 | Максимальная компрессия, кг, не менее |  | 20 |
| 7.8 | Вертикальный диапазон компрессии, мм, не менее |  | 150 |
| 7.9 | Декомпрессия после экспозиции автоматическая или мануальная |  | Наличие |
| 7.10 | Дисплей отображения компрессии |  | Наличие |
| 7.11 | Увеличение компрессии с помощью дополнительных адаптеров в 1,5 или 1,8 раза |  | Наличие |
| 7.12 | Вертикальное перемещение моторизованное, управление с панели |  | Наличие |
| 7.13 | Механизм блокировки |  | Наличие |
| 7.14 | Маска ограничения луча, см, не более |  | 24 х 30 |
| 7.15 | Расстояние фокус-пленка, фиксированная дистанция, мм, не более |  | 650 |
| 8. | Дисплей на панели управления |  | Наличие |
| 9. | Вертикальная стойка Букки |  |  |
| 9.1 | Кассетоприемник |  | Наличие |
| 9.2 | Размер кассеты, см, не менее |  | 24 х 30 |
| 9.3 | Растр 4:1, разрешение, линий/дюйм, не менее |  | 91 |
| 10 | Стеклянный защитный экран |  |  |
| 10.1 | Эквивалент 0,5 мм свинца |  | Наличие |
| 11. | Электрические характеристики |  |  |
| 11.1 | Электропитание |  | 1 фаза, 200-230 В, 50/60 Гц |
| 11.2 | Потребляемая мощность |  | 5 кВт |
| 12. | Вес |  | 300 кг |
| 13. | Условия эксплуатации |  |  |
| 13.1 | Температура |  | 5 - 40°C |
| 13.2 | Давление |  | 70 - 106 кПа |
| 14. | Гарантия на маммограф, не менее |  | 24 месяца |
| 15. | Инструктаж пользователя по работе на аппарате |  | наличие |
| 16. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  | наличие |
| 17. | СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ РАДИОГРАФИИ |  |  |

|  | # Общие требования |  |
| --- | --- | --- |
| ## 17.1 | Регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на систему цифровой компьютерной радиографии и печатающее устройство | Наличие |
| ## 17.2 | Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ на систему цифровой компьютерной радиографии и печатающее устройство | Наличие |
| ## 17.3 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| ## 17.4 | Гарантия на оборудование, входящее в АПК, не менее | 12 месяцев |
| ## 17.5 | Установка, ввод в эксплуатацию гарантийное и пост-гарантийное обслуживание оборудования силами специалистов, сертифицированных компаниями-производителями продукции | Наличие |
| ## 17.6 | Инструктаж персонала по работе на оборудовании | Наличие |
|  | - Требования к системе цифровой компьютерной радиографии |  |
|  | Модуль оцифровки системы компьютерной радиографии | Наличие, не менее 1 шт. |
|  | Основные характеристики модуля оцифровки системы компьютерной радиографии: |  |
|  | Способ регистрации рентгеновских изображений системы цифровой компьютерной радиографии – кассеты с фосфорными пластинами | Наличие |
|  | Тип модуля оцифровки системы цифровой компьютерной радиографии | Однокассетный |
|  | Тип запоминающих экранов: жесткие на металлической подложке для обеспечения высокой надежности и долговечности | Наличие |
|  | Возможность использования кассет с запоминающими экранами с порошковым люминофором | Наличие |
|  | Возможность использования кассет с запоминающими экранами со структурированным кристаллическим (игольчатая структура) люминофором для обеспечения высокой чувствительности, высокой резкости изображения, снижения дозы | Наличие |
|  | Возможность использования кассет с интегрированным в кассету отсеивающим растром | Наличие |
|  | Возможность сканирования кассет следующих форматов 35 х 43 см, 35 х 35 см, 24 х 30 см, 18 х 24 см, 15 х 30 см, 35х84 см (ортопедия) | Наличие |
|  | Максимальное пространственное разрешение, точек/мм, не менее | 10 |
|  | Минимальный размер/шаг точки (пикселя) цифровых изображений, мкм, не более | 97 |
|  | Матрица цифровых изображений, точек, не менее |  |
|  | 35x43 см стандартное разрешение | 3600х4400 |
|  | 35x35 см стандартное разрешение | 3600х3600 |
|  | Форматы маммографических кассет | 18 х 24 см, 24 х 30 см |
|  | Размер точки (пикселя) цифровых изображений для маммографических исследований, мкм, не более | 48,5 |
|  | Матрица цифровых изображений для маммографических исследований на кассете 18 х 24 см, точек, не менее | 3580 х 4780 |
|  | Матрица цифровых изображений для маммографических исследований на кассете 24 х 30 см, точек, не менее | 4800 х 6000 |
|  | Градационная разрешающая способность (уровней шкалы серого) при считывании изображения, не менее | 16 бит (65536 уровней) |
|  | Градационная разрешающая способность (уровней шкалы серого) при пересылке изображения, не менее | 12 бит (4096 уровней) |
|  | Автоматическая загрузка и выгрузка кассеты в считывателе | Наличие |
|  | Режимы сканирования |  |
|  | Стандартный режим сканирования | Наличие |
|  | Режим сканирования по молчанию | Наличие |
|  | Режим высокоскоростного сканирования | Наличие |
|  | Максимальная производительность модуля оцифровки системы цифровой компьютерной радиографии (пропускная способность), кассет/час, не менее: Для кассет 18х24 см Для кассет 24х30 см Для кассет 35х43 см Для кассет 35х35 см Для кассет 15х30 см Для маммографических кассет 18х24 см Для маммографических кассет 24х30 см | 77 58 69 77 92 60 45 |
|  | Требования к электропитанию цифровой системы | 220 В, одна фаза |
|  | Высота установки кассет для считывания, см, не более | 85 |
|  | Наличие колес или мобильной стойки для перемещения модуля оцифровки | Наличие |
|  | Кассеты с люминофорными запоминающими экранами в комплекте поставки | Наличие |
|  | Кассета для 35х43 см-1 шт. | Наличие |
|  | Кассета для маммографии 24х30 см- 1 шт. | Наличие |
|  | Консоль оператора системы цифровой компьютерной радиографии в составе: Управляющий компьютер Монитор 22” 1920х1080 | Наличие, не менее 1 шт |
|  | Основные характеристики консоли оператора системы цифровой компьютерной радиографии: |  |
|  | Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Ввод сведений о пациентах на консоли станции: ФИО, пол, номер истории болезни (амбулаторной карты); орган, суборган, проекция и параметры обследования, сведения о лечащем враче и т.п. | Наличие |
|  | Ведение базы данных и исследований | Наличие |
|  | Удаленный доступ для врачей-рентгенологов (до 4 одновременных подключений) в базу данных консоли оператора с любых персональных компьютеров, находящихся в сети ЛПУ с возможностью просмотра и обработки изображений через Web-интерфейс | Наличие |
|  | Функция получения сведений о пациентах из электронной регистратуры медучреждения по протоколу DICOM (DICOM Worklist Management SCU) | Наличие |
|  | Функция назначения пациента на обследование на любом (одном) из компьютеров медучреждения (электронная регистратура) | Наличие |
|  | Функция органо-зависимой обработки рентгенограмм – автоматическая обработка поступающих рентгенограмм в зависимости от заданной области исследования, проекции и параметров исследования | Наличие |
|  | Функция повторной обработки рентгенограмм – при изменении области исследования и параметров исследования | Наличие |
|  | Функция обработки изображений – улучшение контраста мелких деталей изображений с сохранением фотографической широты | Наличие |
|  | Функция автоматического удаления зон коллимации на изображении и формирования черной рамки вокруг изображения | Наличие |
|  | Функция ручного кадрирования изображения для устранения артефактов коллиматора | Наличие |
|  | Функция автоматического обнаружения и подавления артефактов от отсеивающей решетки | Наличие |
|  | Функция автоматического уменьшения проявления шумов квантования при малых дозах экспозиции | Наличие |
|  | Программа независимой обработки изображений при нескольких экспозициях, проведенных на одной кассете | Наличие |
|  | Автоматический подбор яркости и контраста | Наличие |
|  | Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | Наличие |
|  | Функция измерения размеров, углов, площадей получаемых изображений | Наличие |
|  | Наложение на изображение заданных заранее текстовых примечаний | Наличие |
|  | Наличие функции записи изображений на CD с ПО DICOM Viewer (для просмотра изображений на любом ПК в интерактивном режиме) | Наличие |
|  | Функция ведения архива пациентов на CD/DVD | Наличие |
|  | Функция импорта изображений в базу данных пациента с CD/DVD | Наличие |
|  | Программа передачи изображений во внешние адреса по протоколу DICOM 3.0 (DICOM Store SCU) | Наличие |
|  | Программа печати с консоли рентгенлаборанта по протоколу DICOM 3.0 (DICOM Print SCU) | Наличие |
|  | Возможность печати серий изображений разных пациентов на одном листе пленки | Наличие |
|  | Программа мультиформатной печати | Наличие |
|  | Программа редактирования форматов печати пользователем | Наличие |
|  | Программа печати изображений в реальном размере (масштаб 1:1) | Наличие |
|  | Рабочая станция врача-рентгенолога (конкурентная лицензия) | Наличие, не менее 1 шт |
|  | ## Основные характеристики рабочей станции врача-рентгенолога |  |
|  | Компьютер рабочей станции врача-рентгенолога с монитором не менее 24 дюйма и ИБП | наличие |
|  | Доступ к базе данных и исследований через Web-интерфейс. | Наличие |
|  | Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Регулировка яркости и контраста | Наличие |
|  | Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | Наличие |
|  | Функция измерения размеров, углов, площадей получаемых изображений | Наличие |
|  | Наложение на изображение заданных заранее текстовых примечаний | Наличие |
|  | Программа печати с рабочей станции врача-рентгенолога по протоколу DICOM 3.0 (DICOM Print SCU) | Наличие |
|  | Возможность печати серий изображений разных пациентов на одном листе пленки | Наличие |
|  | Программа мультиформатной печати | Наличие |
|  | Программа редактирования форматов печати пользователем | Наличие |
|  | Программа печати изображений в реальном размере (масштаб 1:1) | Наличие |