Лот №2 - Стресс-тест система с велоэргометром

Общие требования к поставляемому оборудованию:

1) При поставке оборудование  должно сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, свидетельства о поверке.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2018 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

|  | Стресс-тест система | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики модуля ЭКГ |  |
|  | Портативный электрокардиограф со встроенным 3-х канальным термопринтером | Наличие |
|  | Одновременная регистрация 12-ти отведений ЭКГ при наложении 10-ти электродов | Наличие |
|  | Ручной и автоматический режимы работы | Наличие |
|  | Прямые функциональные клавиши управления | Наличие |
|  | Встроенный термопринтер: | Наличие |
|  | количество каналов не менее | 3 |
|  | ширина бумаги не менее | 80 мм |
|  | Программируемые заранее форматы печати в автоматическом режиме не менее | 2 |
|  | Комбинированное питание: | Наличие |
|  | время работы (регистрация и печать на внутреннем термопринтере) от аккумулятора не менее | 2 ч |
|  | встроенное зарядное устройство | Наличие |
|  | Фильтры: | Наличие |
|  | сетевых помех | Наличие |
|  | мускульных треморов | Наличие |
|  | стабилизирующий изолинию | Наличие |
|  | Распечатка с включенным или выключенным миографическим фильтром | Наличие |
|  | Наличие интерфейса для соединения с ПК | RS-232 и USB |
|  | Защита от дефибрилляции | Наличие |
|  | Распознавание работы искусственного водителя ритма | Наличие |
|  | Бипер QRS сигнала | Наличие |
|  | Частота дискретизации не менее | 1 000 Гц |
|  | Вес не более | 2 кг |
|  | Возможности программного обеспечения |  |
|  | Разный уровень доступа в программу с возможностью ввода индивидуального пароля | Наличие |
|  | возможность изменения индивидуального пароля | Наличие |
|  | Поиск пациента в базе данных по идентификационному номеру, фамилии, имени, дате рождения | Наличие |
|  | Визуализация всех регистраций выбранного пациента | Наличие |
|  | Визуализация информации о статусе выбранной регистрации | Наличие |
|  | Одновременное отображение на экране монитора ПК до 12 каналов ЭКГ | Наличие |
|  | Просмотр ЭКГ с включенными или отключенными фильтрами изолинии и мышечного тремора | Наличие |
|  | Построение усредненных комплексов QRS по каждому из отведений ЭКГ | Наличие |
|  | Визуализация увеличенного изображения выбранного усредненного комплекса | Наличие |
|  | Возможность установки вручную точек измерения с автоматическим пересчетом значений интервалов | Наличие |
|  | Возможность восстановления рассчитанных программой точек измерения | Наличие |
|  | Наличие электронной измерительной линейки с возможностью фиксации измеренного расстояния | Наличие |
|  | Формирование врачебного заключения с помощью имеющихся в базе диагностических сообщений | Наличие |
|  | Создание пользователем базы собственных диагностических сообщений | Наличие |
|  | Внесение медикаментозного лечения из имеющейся базы препаратов, с возможностью добавления в список лекарственных средств | Наличие |
|  | Возможность одновременного просмотра на экране нескольких регистраций ЭКГ одного пациента для последовательного сравнения | Наличие |
|  | Выбор форматов печати | Наличие |
|  | Звуковая индикация нарушения контакта электродов | Наличие |
|  | Визуализация на экране монитора ПК контактов электродов с указанием значения напряжения на каждом электроде | Наличие |
|  | Экспорт регистраций в PDF формат | Наличие |
|  | Количество сохраненных регистраций | Без ограничений |
|  | Возможность обработки и архивирования данных: ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, длительной регистрации ритма, спирометрии | Наличие |
|  | Интерфейс на русском языке | Наличие |
|  | - ЭКГ покоя |  |
|  | Одновременное отображение на экране монитора ПК | 3, 6 или 12 отведений |
|  | Автоматическое измерение ЭКГ: построение усредненных комплексов с маркерами точек измерения, расчет основных интервалов, амплитуд зубцов и электрических осей отдельно для зубцов P, QRS, T | Наличие |
|  | Длительная регистрация и сохранение в полном объеме 12 отведений ритма с маркировкой событий не менее | 75 мин |
|  | Программа расчета QT дисперсии | Наличие |
|  | автоматическое измерение и расчет средн.QT, SD QT, min QT, max QT, дельта QT | Наличие |
|  | Печать ЭКГ на встроенный термопринтер | 12 отведений группами по 3 |
|  | Печать ЭКГ на внешний лазерный принтер | 12 отведений группами по 3, 6 или 12 отведений |
|  | Программа автоматического анализа ЭКГ с формированием интерпретационного заключения | Наличие |
|  | - ЭКГ нагрузки |  |
|  | Полностью автоматизированное управление ЭКГ нагрузкой | Наличие |
|  | Стандартные протоколы нагрузки для велоэргометра и для беговой дорожки | Наличие |
|  | Определяемые пользователем протоколы нагрузки для велоэргометра и для беговой дорожки без ограничений их количества | Наличие |
|  | Изменение запрограммированный протокол теста в процессе тестирования | Наличие |
|  | Изменение длительности любой стадии нагрузочного теста в процессе тестирования | Наличие |
|  | Автоматическое внесение результатов измерения АД при наличии прибора автоматического измерения АД | Наличие |
|  | Внесение значений измеренного вручную АД | Наличие |
|  | Ввод информации о состоянии пациента с указанием уровня тяжести в процессе тестирования (боль, одышка, головокружение, дыхание, шкала Борга и др.) | Наличие |
|  | Полное представление на экране монитора ПК нагрузочного теста по 12 отведениям в процессе исследования | Наличие |
|  | Увеличенное изображение QRS комплекса по любому отведению, сравнение текущего комплекса с первоначальным в режиме реального времени (суперимпозиция) | Наличие |
|  | Отображение на экране монитора ПК в процессе тестирования: данные пациента, название протокола, текущая ступень, нагрузка, время, ЧСС, АД, смещение и наклон сегмента ST | Наличие (по всем пунктам) |
|  | Построение трендов динамики смещения и наклона сегмента ST, ЧСС, систолического и диастолического АД, выполненной нагрузки в режиме реального времени («бегущий» тренд) | Наличие |
|  | Абсолютное и относительное измерение смещения сегмента ST в режиме online по всем 12-ти отведениям | Наличие |
|  | Возможность изменить точки вычисления амплитуды и наклона ST | Наличие |
|  | Тревога по ЧСС | Наличие |
|  | Расчет ожидаемой ЧСС по формуле, выбираемой пользователем из имеющихся или вводится вручную | Наличие |
|  | Выбор критерия завершения тестирования из имеющегося перечня или введение собственного критерия | Наличие |
|  | Сохранение результатов теста по всем отведениям в полном объеме | Наличие |
|  | Расчет двойного произведения | Наличие |
|  | Расчет PWC 150/170 | Наличие |
|  | Отображение выполненной нагрузки в Ваттах и Мет | Наличие |
|  | Автоматический расчет площади поверхности тела и ожидаемой нагрузки | Наличие |
|  | Произвольное формирование заключительного отчета без ограничений | Наличие |
|  | Подключение нескольких эргометров с различными функциональными возможностями одновременно | Наличие |
|  | Возможность дооснащения анализом функции внешнего дыхания | Наличие |
|  | Компьютерная база системы | Наличие |
|  | Процессор не хуже | Pentium IV |
|  | Оперативная память не менее | 2ГБ |
|  | Жесткий диск не менее | 500ГБ |
|  | Архивирующее устройство | CD/DVD RW |
|  | Операционная система | Windows |
|  | Монитор не менее | 24” |
|  | Лазерный принтер | Наличие |
|  | Компьютерная мышь и клавиатура | Наличие |
|  | Специальный стол для организации рабочего места врача | Наличие |
|  | Медицинский велоэргометр | 1 шт. |
|  | Диапазон подаваемой нагрузки не менее | 20–999Вт |
|  | Число оборотов не менее | 30–130 в мин |
|  | Точность нагрузки не менее | +/- 3Вт |
|  | точность подаваемой нагрузки не зависит от скорости | Наличие |
|  | Минимальный шаг нагрузки не более | 1 Вт |
|  | Дисплей для врача | Наличие |
|  | сенсорный | Наличие |
|  | подсветка | Наличие |
|  | отображаемые параметры: скорость, величина нагрузки, шаг нагрузки, САД, ДАД, ЧП | Наличие |
|  | Дисплей для пациента | Наличие |
|  | отображение количества оборотов в минуту | Наличие |
|  | Блок для автоматического измерения АД | Наличие |
|  | Максимальный допустимый вес пациента не менее | 160 кг |
|  | Вес велоэргометра не более | 60 кг |
| Дополнительные условия |  |  |
|  | Обучение персонала Покупателя на рабочем месте (входит в стоимость договора) | Наличие |
|  | Доставка, монтажные и пусконаладочные работы | Наличие |