Техническое задание на поставку медицинского оборудования для стоматологического отделения

ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, свидетельства о поверке.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2018 года. Гарантийный срок согласно паспорта завода изготовителя  эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

| № | Наименование закупаемого товара | Техническая характеристика закупаемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоклав паровой класс S для стоматологических наконечников и эндодонтических инструментов MELAguick 12+ | предназначен для быстрой стерилизации наконечников и мелких инструментов Автоклав S-класса. Для загрузки инструментов (до 12 шт.) используются специальные корзины, входящие в комплект. Наконечники, профилактические и другие необходимые врачебные инструменты (длиной до 20 см) можно простерилизовать между приемом пациентов ,всего за 7 минут. Принцип удаления воздуха: фракционированная гравитационная система Сушка: импульсная Используемая вода: дистиллированная или деминерализованная Габариты: 20,5 x 46 x 45 см Размер камеры/ Объем: 9 x 20 см / 1,35 л Вес: 23 кг Рабочее давление / температура: 2,2 бар / 136°C Инструкция по применению автоклава – на русском языке Регистрационное удостоверение и декларация о соответствии – наличие | Шт. | 1 |
| 2 | Аппарат для дезинфекции стоматологических оттисков и слепков Hygojet | Аппарат для дезинфекции стоматологических оттисков и слепков Hygojet применяется в зуботехнических лабораториях, и предназначен для проведения очистки и дезинфекции оттисков и зубопротезных изделий - Размеры дезинфекционной камеры (ВхШхГ): 200х300х320 - Расход дезинфекционной жидкости: на один слепок 10 мл - Давление воды: 2,5 бар - Потребление воды: 2,0 л/мин - Подключение воды: R 3/4” - Давление воздуха: 2,5 бар - Расход воздуха: 88 л/мин - Подключение для быстроразъемного соединения: диаметр 12 мм - Подключение для слива в канализацию: диаметр 20 мм Инструкция по применению аппарата для дезинфекции стоматологических оттисков и слепков – на русском языке Регистрационное удостоверение и декларация о соответствии – наличие | Шт. | 1 |
| 3 | ПульпЭст-L - аппарат электродиагностический с подсветкой | Компактный аппарат, предназначенный для определения клинического состояния пульпы зуба - электроодонтодиагностики (ЭОД). Технические характеристики. Блок управления - Источник питания — Li-Ро аккумулятор (3,7В; 750мА/ч); - Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; - Диапазон "диагностических" токов - от 0 до 80 мкА (шаг 1 мкА); - Мин./Макс. скорость нарастания тока - 1,0 / 3,8 мкА/сек; - Продолжительность работы с новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки – не < 20 ч.; - Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 2,5 ч; - Габаритные размеры - (165*32*23) мм /Вес - 68 ± 5 г. Подставка зарядного устройства - Электробезопасность - класс II, тип В; - Габаритные размеры - (98*98*60) мм; Вес -175± 5 г; Сетевое зарядное устройство - Вход./Выход. напряжение - (220±10%) В, ~50Гц / 4,5 В; 500мА.. - Быстросъемный стерилизуемый наконечник - щуп, 6 фиксированных положений установки; - ЖК-дисплей с отображением всех выбранных настроек; - 10 уровней скорости нарастания "диагностического" тока, включая "авторежим"; - Подсветка рабочей зоны ярким источником белого света в модификации аппарата "L" (см. ниже); - 20 часов непрерывной работы без подзарядки аккумулятора; - Малый вес и габариты; Гарантия - 2 года. | Шт. | 6 |
| 4 | Ультразвуковая ванна УЗО1-01-Медэл | - Ультразвуковые мойки УЗО состоят из УЗ-генератора (источника питания), соединенного кабелем с УЗ-излучателем (конструктивно УЗ-излучатель одновременно выполняет функцию крышки рабочих ванн), а также рабочей ванны полезной емкостью 1 литр. - В ультразвуковых мойках УЗО, ориентированных на использование в стоматологических кабинетах, УЗ-излучатель максимально приближен к отражателю, образуя непосредственно под собой зону повышенной интенсивности УЗ-колебаний - Интенсивность колебаний в этой зоне достаточна, чтобы извлекать из труднодоступных участков мелких стоматологических инструментов (например, из пазов бора, навитых рабочих участков зубных дрильборов) порошкообразные загрязнения от зубной эмали, пломб, тем самым облегчая труд при дальнейшей механической обработке инструментов, т.к. обработанные ультразвуком загрязнения легко удаляются с помощью ерша или под струей проточной воды - Учитывая то обстоятельство, что масса мелких инструментов мала, а интенсивность УЗ-колебаний повышена, инструменты для обработки надо обязательно укладывать в чашки Петри диаметром не более 80 мм и размещать чашку под излучателем В противном случае (без чашки Петри) инструменты будут под действием ультразвука «скатываться» из зоны под излучателем, и эффект обработки может быть не достигнут - Запоминание устанавливаемого времени обработки при выключенном состоянии: 48 часов - Индикация состояния: включение сети, режим обработки, наличие контакта рабочей части УЗ-излучателя с раствором, индикация состояния установленного и оставшегося времени обработки - Звуковая индикация состояния: отсутствие контакта рабочей части УЗ-излучателя с раствором, окончания времени обработки Длина, мм 360 Ширина, мм 550 Высота, мм 500 Рабочая ультразвуковая частота, кГц 22±1,7 Диапазон излучаемой акустической мощности, Вт от 75 до 110 Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки, мин от 1 до 10 Интервал установки, мин 1 Потребляемая электрическая мощность, ВА 200 Напряжение, В 220\230 Частота, Гц 50 Средний срок службы, лет 5 Масса, кг 3 | Шт. | 1 |
| 5 | Весы лабораторные Масса-К ВК-1500.1 | - Наибольший предел взвешивания (НПВ): 1500 г - Цена деления: 0,05 г - Внешняя калибровка (гири в комплект не входят) - ЖК-дисплей - Интерфейс RS-232 - С поверкой - Предназначены для статических измерений массы - Жидкокристаллический индикатор с подсветкой - Работа от встроенного аккумулятора - Подсчет суммарной массы товара - Процентное взвешивание - Счетный режим - Интерфейс RS-232 для связи с PC - Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2 - Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания Длина 180мм Ширина 220 мм Высота 85 мм Длина весовой платформы 136 мм Ширина весовой платформы 162мм Наличие ветрозащитного экрана нет Класс точности высокий, II Диапазон взвешивания 2,5–1500 г Дискретность, 0,05г Потребляемая мощность, не более 20 ВА Напряжение встроенного аккумулятора от 5,9 до 6,1В Электропитание 207–253\50В\Гц Диапазон рабочих температур от +15 до +30⁰С Средний срок службы 8лет Масса 1,5кг | Шт. | 1 |