Техническое задание

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Лот №1:  Поставка электродов для ЭКГ и расходного материала для Нейроспектр -2

1.Зажим носовой.

| Назначение | Для пережатия носовых полостей при проведении спирометрических обследований и ингаляционных процедур для взрослых и детей |
| --- | --- |
| Материал | Пластик |
| С 2-мя подушечками из вспененного пенопласта | Наличие |
| Количество | 3 штуки |

Лента резиновая для крепления электродов (750х25мм) "NS011211.004"

2.Лента резиновая для крепления электродов-6 штук

| Материал | Резина |
| --- | --- |
| Вид крепления | Отверстие в один ряд |
| Ширина | 25 мм |
| Длина | 750 мм |
| Количество | 6 |

Лента резиновая для крепления электродов (500х25мм) "NS011211.004"

3.Лента резиновая для крепления электродов-6 штук

| Материал | Резина |
| --- | --- |
| Вид крепления | Отверстие в один ряд |
| Ширина | 25 мм |
| Длина | 500 мм |
| Количество | 6 |

4.Электрод ЭКГ грудной многоразовый

| Производство | Италия |
| --- | --- |
| Форма | «груши» |
| Количество | 30 шт (5 комплектов) |
| Цвет | Синий |
| Диаметр рабочей поверхности | не менее 30 мм. |
| Покрытие электрода | Ag/AgCl (хлорсеребряные) |

5.Электрод ЭКГ прижимной многоразовый

| Производство | Италия |
| --- | --- |
| Форма | «прищепки» |
| Количество | 20 штук (4 комплекта) |
| Длина клеммы | не менее 140 мм |
| Цвета | Черный, желтый, красный, зеленый |
| Размер взрослого электрода | 130х30 мм (рабочая поверхность – 24х30) |
| Размер детского электрода | 90х20 мм (рабочая поверхность – 24х35) |
| Покрытие электрода | Ag/AgCl (хлорсеребряные) |

6.Кабель для подключения мостикового или ушного ЭЭГ-электрода

| Разъем подключения к электроду | Коннектор «крокодил» |
| --- | --- |
| Разъем подключения к прибору | Коннектор touch-proof |
| Длина кабеля | Не менее 100 см |
| Совместимость с оборудованием заказчика | Наличие |
| Количество | 22 штуки |

7.Кабель для подключения мостикового или ушного ЭЭГ-электрода (КРАСНЫЙ)

| Разъем подключения к электроду | Коннектор «крокодил» |
| --- | --- |
| Разъем подключения к прибору | Коннектор touch-proof |
| Длина кабеля | Не менее 100 см |
| Совместимость с оборудованием заказчика | Наличие |
| Количество | 6 штук |

8.Мостиковый электрод ЭЭГ

| Рабочая среда | Ag/AgCl |
| --- | --- |
| Содержание серебра, не менее | 0,405 г |
| Электрическая прочность изоляции, В, не менее | 30 |
| Разность электродных потенциалов (δU), мВ, не более | 100 |
| Полное сопротивление электрода (Z), Ом, не более | 250 |
| Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения, UV), мкВ, не более | 20 |
| Напряжение шума (UT), мкВ, не более | 20 |
| Время непрерывного контактирования (t2), не менее | 1 часа |
| Количество | 38 штук |

9.Ушной электрод ЭЭГ

| Рабочая среда | Ag/AgCl |
| --- | --- |
| Содержание серебра, не менее | 0,405 г |
| Электрическая прочность изоляции, В, не менее | 30 |
| Разность электродных потенциалов (δU), мВ, не более | 100 |
| Полное сопротивление электрода (Z), Ом, не более | 250 |
| Дрейф разности электродных потенциалов (дрейф напряжения, UV), мкВ, не более | 20 |
| Напряжение шума (UT), мкВ, не более | 20 |
| Время непрерывного контактирования (t2), не менее | 1 часа |
| Количество | 6 |

10.Шлем для крепления электродов ЭЭГ

| Материал | жгут силиконовый трубки |
| --- | --- |
| Диаметр | 4 мм |
| Подбородник | 1 |
| Бобышка | 12 |
| Пластина боковая | 2 |
| Размер | 48-54, 54-62 Зеленый 2 штуки |
| Крепление подбородника | Лента из полиамида с липучкой |

11.Шлем для крепления электродов ЭЭГ (размер 32-38), детский (ИСКЛЮЧАЕМ ДЕТСКИЙ РАЗМЕР)

| Назначение | для фиксации ЭЭГ-электродов у детей |
| --- | --- |
| Материал | жгут силиконовый трубки |
| Диаметр жгута | не менее 3 мм |
| Бобышка | 8 |
| Размер, см | 32-38 |
| Количество | 2 штуки |

Технические и эксплуатационные параметры ЭЭГ шлемов MCScap

| Артикул | Наименование | Полное наименование для официальных документов, таких как Договор, Счет, ТЗ и т.д. |
| --- | --- | --- |
| 12.Система электродная электроэнцефалографическая MCScap |  |  |
| MCScap SLEEP |  |  |
| 033-2-003 | SLEEP L | Система электродная электроэнцефалографическая "МКС-КЭП-26" в составе: электродный шлем SLEEP, размер L |

| № п/п | Функции, количественные характеристики и комплектация | SLEEP |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Тип электродного сенсора | Ag/AgCl sintered |
|  | Максимальная разность электродных потенциалов | не более 50 мВ |
|  | Сопротивление изоляции электродов | не менее 1000 МОм |
|  | Электрическая прочность изоляции электродов | 1500 В |
|  | Диаметр токосъёмной поверхности черепного электрода | 3(+1/-1)мм |
|  | Площадь токосъёмной поверхности черепного электрода | 7(+1/-1) кв.мм. |
|  | Полное сопротивление электрода (на граничных частотах приборов для биоэлектрических исследований, к которым подключаются электроды) | не более 5 кОм |
|  | Эксплуатационные характеристики |  |
|  | Тип электрода | MCScap-T |
|  | Материал сенсора | Ag/AgCl sintered (цельнопрессованный, спеченый, керамика) |
|  | Количество электродов (отведений) | 20 |
|  | Запасной (ремонтный электрод) | отсутствует |
|  | Ушные электроды | отсутствуют |
|  | Маркировка посадочных мест | наличие |
|  | Маркировка электродов | наличие |
|  | Дополнительная защита проводов | отсутствует |
|  | Выход шлейфа | макушка |
|  | Тип разъема | D-sub DB25 Male |
|  | Длина кабеля | 1.5 м |
|  | Количество шлемов в комплекте | 1 |
|  | Состав комплекта | ЭЭГ шлем SLEEP, дополнительный фиксатор электродов (эластичный бинт), установочный комплект (ЭЭГ гель, спрей для дезинфекции, шприц, игла, щетка), руководство по эксплуатации |
|  | Возможные размеры шлема | XL (60-66 cм), XL/L (57-63 cм), L (54-60 cм), L/M (51-57 cм), M (48-54 cм), M/S (45-51 cм), S (42-48 cм), S/XS (39-45 cм) XS (36-42 cм), Inf I (32-36 cм), Inf II (28-32cм), Inf III (24-28cм) |
|  | Цветовая маркировка размеров | по цвету шлема |
|  | Гарантийный срок службы | 12 месяцев либо 300 циклов |
|  | Количество | 2 штуки |