ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2.25 мм, длина 28 мм. | 1 | шт |  |  |
| 2 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 28 мм. | 1 | шт |  |  |
| 3 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 33 мм. | 1 | шт |  |  |
| 4 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 15 мм. | 1 | шт |  |  |
| 5 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 33 мм. | 1 | шт |  |  |
| 6 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 23 мм. | 1 | шт |  |  |
| 7 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 28 мм. | 1 | шт |  |  |
| 8 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 48 мм. | 2 | шт |  |  |
| 9 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 28 мм. | 1 | шт |  |  |
| 10 | стент коронарный | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере 143см из пебакса (полиэфир) совместимым с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.022". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.041" Длина конической части баллона: не более 1мм для стентов 2.25-3.0 мм, не более 2 мм. для стентов 3.5 и 4.0мм. Совместимость с гайд-катетерами с просветом 0.056 inch (5Fr). Комплаинс: номинальное давление (NP) - 8 атм (стенты 2.25-2.75мм), 10 атм (стенты 3.0-4.0мм); расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 33 мм. | 1 | шт |  |  |
| 11 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 38 мм. | 1 | шт |  |  |
| 12 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 23 мм. | 1 | шт |  |  |
| 13 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 28 мм. | 1 | шт |  |  |
| 14 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 33 мм. | 1 |  | шт |  |  |
| 15 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 38 мм. | 1 |  | шт |  |  |
| 16 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 23 мм. | 1 |  | шт |  |  |
| 17 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 28 мм. | 1 |  | шт |  |  |
| 18 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 337. Диаметр требуемого стента 6 мм. | 1 |  | шт |  |  |
| 19 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 38 мм. | 1 |  | шт |  |  |
| 20 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.25 мм, длина 15 мм. | 1 |  | шт |  |  |
| 21 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 33 мм. | 1 |  | шт |  |
| 22 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 15 мм. | 1 |  | шт |  |
| 23 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 18 мм. | 1 |  | шт |  |
| 24 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 15 мм. | 1 |  | шт |  |
| 25 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 18 мм. | 1 |  | шт |  |
| 26 | стент коронарный | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 33 мм. | 1 |  | шт |  |
| 27 | стент периферический | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – никелит титана. Расширяется при нагревании до температуры тела. матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента полностью замкнутый. Рентгенконтрастные танталовые маркеры на дистальном крае не менее 5шт. На проксимальном крае Не менее 4шт. Соотношение металла к ткани в стентированном сегменте Не более 15%, Материал системы доставки – внутренний шафт – полимерная трубка. Дистально полимерная трубка покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик. Проксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон. На шафте есть рентгенконтрастный платино-иридиевый маркер, указывающий длину стента после установки. Система доставки 1.98 мм. Совместима с проводником 0.035 дюйм. Рабочая длина системы не менее 120 см. Диаметр стента 7 мм, длина 200 мм. | 1 |  | шт |  |
| 28 | стент периферический | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – никелит титана. Расширяется при нагревании до температуры тела. матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента полностью замкнутый. Рентгенконтрастные танталовые маркеры на дистальном крае не менее 5шт. На проксимальном крае не менее 4шт. Соотношение металла к ткани в стентированном сегменте Не более 15%, Материал системы доставки – внутренний шафт – полимерная трубка. Дистально полимерная трубка покрыта оплеткой из нержавеющей стали и переходит в рентгенконтрастный гибкий кончик. Проксимально заключена в стальную трубку, внутренний слой покрывающего катетера – нейлон. На шафте есть рентгенконтрастный платино-иридиевый маркер, указывающий длину стента после установки. Система доставки 1.98 мм. Совместима с проводником 0.035 дюйм. Рабочая длина системы не менее 120 см. Диаметр стента 8 мм, длина 150 мм. | 1 |  | шт |  |
| 29 | стент периферический | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части не менее 20см. остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки Не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм. профиль кончика не более 0.69мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 6 мм, длина 120 мм. | 1 |  | шт |  |
| 30 | стент периферический | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента: не менее 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Диаметр проволоки не более 0.006 дюйма. Соотношение метал/артерия: не более 25%. Укорочение стента (среднее) не более 0.86%. Радиальная жесткость стента не более 3.96(N/cm). Система доставки по проводнику (OTW). Дизайн шафта - коаксиальный. Материал шафта - пебакс в дистальной части не менее 20см. остальная часть шафта.- нейлон. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки. Длина системы доставки Не менее 120см. Совместимость с проводниками дюйм не менее 0.014дюйма Профиль системы доставки 2.2 мм. профиль кончика не более 0.69мм. Возможность выполнить МРТ непосредственно после имплантации стента. Одноразово, стерильно. Диаметр стента 5 мм, длина 200 мм. | 3 |  | шт |  |
| 31 | стент периферический | Стент периферический саморасширяющийся. Материал стента – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован). Дизайн стента «открытая ячейка», 18 «V»-образных сегментов (высота 2 мм) по окружности стента, каждый третий сочленен мостиком с соседним, дизайн «пик ко впадине», расширение нижней и верхней кромок стента на 1 мм, по каждому краю 2 рентгенконтрастных танталовых маркера. Материал системы доставки – внутренний шафт вырезан в виде спирали лазером из трубки, рентгенконтрастный гибкий дистальный кончик 2.25", покрывающий катетер – нейлон, просвет для проводника – PTFE (политетрафторэтилен), покрывающий катетер имеет рентгенконтрастный маркер на дистальном конце. Характеристики: коаксиальная часть системы доставки 22 см, диаметр проксимального шафта 3 F, дистального 5 F (для стентов диаметром 5-8 мм) и 6 F (для стентов диаметром 9-10 мм), система совместима с проводником 0.014", интродьюсером 5 F (для стентов диаметр 5-8 мм) и 6 F (для стентов диаметром 9-10 мм), проводниковым катетером 7 F (для стентов диаметром 5-8 мм) и 8 F (для стентов диаметром 9-10 мм). Рабочая длина системы 135 см. Возможное укорочение стента – не больше 8%. Диаметр стента 10мм, длина стента 40мм. | 3 |  | шт |  |
| 32 | катетер диагностический | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5.2 F. Модификация кончика JL 3.5 | 30 |  | шт |  |
| 33 | катетер диагностический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Материал катетера – нейлон, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности. Характеристики: Атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – PTFE, внутренний просвет катетера: –0.047 дюйма, максимальное давление – 1200psi. Объемная скорость кровотока – 21,3 мл/сек. Спектр наружного диаметра - 4F, 5F, 5.2F, 6F. Пластик нейлон обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Обеспечение мультидизайна дистального сегмента катетера для эффективного селективного и суперселективого канюлирования сосудов. Наличие катетеров с боковыми отверстиями дистального сегмента (для обеспечения плотного рентгеноконтрастирования). Покрытие внутренней поверхности PTFE для снижения трения доставляемого по катетеру инструмента. Тип кончика Radial/Brachia. Длина 100см. Диаметр 5F | 30 |  | шт |  |
| 34 | катетер диагностический | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 100 см, диаметр 5.2 F. Модификация кончика JR4 | 20 |  | шт |
| 35 | катетер проводниковый | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика JR4 | 20 |  | шт |
| 36 | катетер проводниковый | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 125 см. Формы кончика JR4 | 5 |  | шт |
| 37 | катетер проводниковый | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика AL1 | 5 |  | шт |
| 38 | катетер проводниковый | Катетер проводниковый периферический. Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 или 16 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 0.072 дюйма. 1 единица в упаковке. Диаметр 6F. Размеры: длина 100 см. Формы кончика XB4.0 | 10 |  | шт |
| 39 | катетер балонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.5мм. Диаметр 1.2 мм., длина 15 мм. | 5 |  | шт |
| 40 | катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.5мм. Диаметр 2.0 мм., длина 20 мм. | 20 |  | шт |
| 41 | катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное давление разрыва – 14 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого баллона 2.0 мм, длина 20 мм. | 20 |  | шт |
| 42 | катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.25 мм, длина 10 мм. | 5 |  | шт |
| 43 | катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 30 мм. | 3 |  | шт |
| 44 | катетер баллонный | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 30 мм. | 5 |  | шт |
| 45 | катетер баллонный | Материал дистальной части: Pebax / Nylon. Диаметр коронарного проводника: 0,014". Тип системы доставки: монорельсовая Номинальное давление: 6 атм. Расчетное давление разрыва: 16 атм (14 атм для диаметров 4,5-6 мм). Диаметр дистальной части 2,7F. Диаметр проксимальной части 1,9F. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Профиль баллона 0,023". Гидрофильное покрытие дистальной части и кончика баллона. Срок стерильности с момента изготовления 5 лет. Наличие индикатора стерилизации. Диаметр 5мм, длина 20мм. | 3 |  | шт |
| 46 | проводник | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. Супержесткий. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. J-изогнутый кончик не менее 7см. Радиус изгиба кончика не менее 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина не менее 260см | 10 |  | шт |
| 47 | проводник | Проводник коронарный управляемый с маркерами. Материал: Материал поддерживающего внутреннего стержня и проксимальная часть – нержавеющая сталь, покрытая Duraglide, переходная часть – Duraglide, дистальная часть – платина. Характеристики: Наружный диаметр не более .014”, Длина 180см см, диаметр внутреннего стержня –.0,010”. Длина гибкого рентгенконтрастного кончика – 3см. В дистальной части (не гибкой) – 6 рентгенконтрастных маркеров на расстоянии 15мм друг от друга Форма дистального кончика мягкой части проводника – прямая или J-образная. Тип кончика – софт и суперсофт. Гидрофильное PTFE-покрытие дистальной части. | 5 |  | шт |
| 48 | катетер баллонный | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 5 мм, длина 150 мм. | 5 |  | шт |
| 49 | катетер балонный | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™ (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035" и интродьюсером 5 F (для всех размеров до 8 х 80 мм). Рабочая длина системы доставки 135 см. Короткие плечики баллона, короткое время наполнения и откачки баллона. Номинальное давление разрыва 10 атм., максимальное давление разрыва 18 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размеры: диаметры 5 мм, длина 220 мм. | 5 |  | шт |
| 50 | катетер балонный | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 2,0 мм, длина 300 мм. | 3 |  | шт |
| 51 | катетер балонный | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 дюйма; длина 0.118дюйма). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 5,0 мм, длина 300 мм. | 5 |  | шт |
| 52 | интродьюсер | Интродьюсер для обеспечения доступа в сосуд и эффективных манипуляций инструментов во время процедуры целиком покрытый гидрофильным покрытием. Длина 25 см. Диаметр 6Fr, наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Цветовая маркировка диаметра интродьюсера. Наличие двухслойной стенки, с внешним слоем из этилентетрафторэтилена. Набор состоит из: интродьюсера, дилататора, пружинного минипроводника (длина 80 см., диаметр 0,021”, прямой кончик), металлической пункционной иглы: 21G, 20G, шприца 2.5 мл. | 30 |  | шт |
| 53 | интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 7 F, длина 90 см. | 3 |  | шт |
| 54 | медфлятор | Шприц-индефлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем 30 мл, шкала до 30 атм, замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона. | 30 |  | шт |
| 55 | Белье операционное | Состав: 2 простыни для инструментального стола 150х150±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х150 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х150±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 1 простыня для радиальной ангиографии 240х370±1см. Материал - двухслойный в центральной части простыни размером 100х225±1см и общей плотностью не менее 60 г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м). Прозрачная полиэтиленовая пленка по бокам простыни для обзора панели управления размером 75х150±1см и толщиной не менее 50 мкм. Простыня имеет 2 отверстия для бедренного доступа размером 7х9±1см и 2 отверстия для радиального доступа размером 5х7±1см. По контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги плотностью не менее 93 г/кв.м. и размером 17,5х17,5±1см. Зона усиления вокруг отверстий в виде дополнительной накладки размером 110х240±1см. Плотность материала зоны усиления не менее 87 г/кв.м. Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 60 г/кв.м. и антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 простыня с адгезивным краем 50х50±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.. 1 впитывающая пеленка 43х68,5±1 см; Материал - 100%-хлопок нетканый плотностью не менее 65 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.. Первичная упаковка (товарная) - стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 10 шт./трансп.уп. | 50 |  | шт |
| 56 | катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов . Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона 4мм, длина баллона 10см. Длина катетера не менее 75 см. | 5 |  | шт |
| 57 | катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр баллона 5мм, длина баллона 10см. Длина катетера не менее 75 см. | 7 |  | шт |
| 58 | устройство защиты от дистальной эмболии | Фильтр противоэмболический FilterWire EZ с системой доставки . Тип устройства фильтрующая корзина с нитиноловым кольцом в основании. Диаметр артерии 3,5-5,5 мм. Длина системы доставки 190 см. Длина дистального кончика 3 см. Материал фильтра. Полиуритановая мембрана. Диаметр отверстий фильтра 110 мкм. Профиль системы доставки 3,2F. Профиль катетера для удаления 4,3F. Совместимость с проводниковым катетером 6F. Срок годности 2 года. | 3 |  | шт |