ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского ангиографического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

1. Общие требования к поставляемому Товару:

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стент коронарный Синус 7х23мм Ангиолайн | Материал: кобальт-хром L605. Конструкция: матричная. Структура: 9-ти зубцовая «корона». Высокая гибкость стент-компонента обеспечена соединением соседних корон двумя перемычками (начиная с 3-ей короны от края), с тангенциальным сдвигом их расположения по спирали на 2,5 зубца между соседними коронами. Толщина стенки (ламели): 0,075 мм. Укорочение при раскрытии менее 0,5 %. Прощадь покрытия стентом стенки артерии - 12,8% (для стента диаметром 3 мм). Площадь ячейки раскрытого стента - 4,6мм2 (для стента диаметром 3 мм). Радиальная жесткость стента не менее - 0,5 н/мм. Совместимость с интродьюсером - 4F. Диаметр дистальной части не более - 2,7F. Диаметр проксимальной части не более - 1,9F. Профиль стента - 0,036". Тип системы доставки: монорельсовая. Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва (RBP) не менее 18 атм. Диаметр кончика баллона, не более: 0,0165". Материал баллона Pebax. Материал дистальной части Pebax / Nylon. Материал проксимальной части: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Совместимость с коронарным проводником: 0,014". Размер стента: диаметр 7,0 мм. Длина 23 мм. Наличие индикатора стерилизации. Срок стерильности с момента изготовления - 5 лет | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 2,25х8мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.25 мм, длина 8 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 2,25х13мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.25 мм, длина 13 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 2,5х33мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 2.5 мм, длина 33 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 3х23мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.0 мм, длина 23 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 3,5х18мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 18 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 3,5х23мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 23 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 4х28мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 28 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Калипсо 4х38мм Ангиолайн | Материал стента: кобальт-хром. Вид стента: матричный. Конструкция стента: девятизубцовая корона. Толщина стенки: не менее 0.074, не более 0.076 мм. Укорочение стента при раскрытии не более 1%. Диаметр дистальной части: не менее 0,85, не более 0,95 мм. Диаметр проксимальной части: не менее 0,62, не более 0,64 мм. Система доставки: быстрая смена. Материал дистальной части шафта: нейлон. Материал проксимальной части шафта: гипотрубка из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием. Диаметр кончика баллона: не менее 0.0164, не более 0.0166 дюйм. Номинальное давление: не менее 9 атм. Давление разрыва: не менее 18 атм. Совместим: с проводником 0.014 дюйм, катетером 1,67 мм. Длина доставляющей системы: не менее 145 см. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 38 мм. | 1 |
|  | стент коронарный Xience Xpedition 3,5х23мм Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента: 3.5 мм, длина 23мм. | 1 |
|  | стент коронарный Xience Xpedition 3,5х38мм Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента: 3.5 мм, длина 38мм. | 1 |
|  | стент коронарный Xience Xpedition 4х28мм Abbott | Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Покрытие стента: толщиной не более 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 inch (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, соотношение металл/артерия не более 13.3%, укорочение 0%, рекойл не более 4.4%. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая укладка баллона. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметр требуемого стента: 4.0 мм, длина 28мм. | 1 |
|  | стент-графт Aneugraft 2,5х18 | Материал стента - медицинская сталь 316 L. Толщина балки стента – 0,0045"х0,0039" (для стентов диаметром 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм), 0,0028"х0,0036" (для стентов диаметром 2,5 мм). Стент покрыт цилиндром из биосовместимого конского перикарда, который присоединен полипропиленовым швом к металлической основе стента. Покрытие стента перикардом - 100%. Толщина покрытия 105±5µm. Доступные диаметры стентов: 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм. Стент размещен на баллонном катетере. Диаметр баллона соответствует диаметру стента. Номинальное давление 5 атм, предельное давление 15 атм для баллонов диаметром 2,5-3,5 мм, 14 атм - для баллонов диаметром 4,0 мм. Возможно увеличение номинального диаметра стента на 15% без повреждения покрытия. Внешний диаметр шафта катетера: проксимальный не более 2,3 F; дистальный - не более 2,6 F. Рабочая длина баллонного катетера, на котором смонтирован стент 140 см. Тип доставляющей системы: монорельсовая. Совместим с проводником 0,014", с проводниковым катетером 6F (для всех диаметров стента). Диаметр требуемого стента: 2.5 мм, длина 18мм. | 1 |
|  | Баллонный катетер EMPIRA NC RX PTCA 15х2.75 | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 2.75 мм, длина 15 мм. | 3 |
|  | Баллонный катетер EMPIRA NC RX PTCA 10х3.50 | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 3.5 мм, длина 10 мм. | 3 |
|  | Баллонный катетер EMPIRA NC RX PTCA 10х4.00 | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 10 мм. | 2 |
|  | Баллонный катетер EMPIRA NC RX PTCA 15х4.00 | Материал: баллонная часть катетера – эластичный, некомплаенсный нейлон-вестамид с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон, дистальная часть шафта – нейлон, проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) – сплав платины и иридия. Характеристики: «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 14 атм., максимальное давление разрыва – 20 атм., рабочий профиль – от 0,028" для диаметра 2,00 мм до 0,037" для диаметра 4,00 мм. Таблица соответствия в упаковке. Диаметр требуемого стента 4.0 мм, длина 15 мм. | 3 |
|  | Периферический баллонный катетер POWERFLEX PRO 5 ММ х 220 ММ х 135 СМ | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее покрытие внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-8 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 135 см. Баллон высокого давления: номинальное 10 атм., максимальное давление разрыва 14 атм. Таблица соответствия в упаковке. Размер требуемого катетера: диаметр 5мм, длина 220мм. Длина доставки 135 см. | 5 |
|  | Дилатационный катетер SABER 2.5 MM x 300 MM x 150 CМ | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 ±0.0010”; длина 0.118±0.02”). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 2.5 мм, длина 30 см. | 2 |
|  | Дилатационный катетер SABER 3 MM x 200 MM x 150 CМ | Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – Duralyn™. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера для баллонов длиной до 100мм. На баллонах длиной 100 мм и более 1 дистальный маркер и 2 проксимальных. Двухслойное гидрофильное внешнее покрытие баллона и дистальной части шафта. Внутреннее покрытие PTFE. Рентгенконтрастный кончик (профиль 0.255 ±0.0010”; длина 0.118±0.02”). Характеристики: коаксиальный дилятационный катетер (OTW) 3.9F/4.7F (4.7F используется с размерами 5х200-300мм, 6х200-300мм, 7х60-100мм, 8х60-100мм, и все размеры диаметром 9-10мм) совместимый с проводником 0.018", интродьюсером 4-6 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 90 и 150 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (Ø 2 - 4 mm ); 16 атм (Ø 5 - 6 мм x 100 мм); 14 атм (Ø3-6 мм x 150 мм - 300 мм; Ø 7мм x 20-100 мм); 12 атм (Ø 8 мм); 10 атм (Ø 9-10 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размер: диаметр 3.0 мм, длина 20 см. | 3 |
|  | катетер баллонный Mini Trek OTW 1,2х20мм на доставке 145см Abbott | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (Mini TREK 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика менее 3мм. Ультра низкий профиль баллона: не более 0.0168" (0.42мм) на уровне дистального конуса и не более 0.021" (0.53мм) в средней части баллона (кроссинг профиль). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.5мм. Диаметр 1.2 мм., длина 20 мм. | 2 |
|  | Диагностический катетер "Супер Торк Плюс" 5.2F 125 CM JR-4 | Катетер диагностический периферический. Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие. Характеристики: максимальное давление – 1050 psi , внутренний просвет катетера – 0.035" . Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Размеры: длина 125 см, диаметр 5.2 F. Модификация кончика JR4 | 5 |
|  | Катетер для извлечения съемного Кава-фильтра, 10F | Катетер проводниковый периферический для удаления кава-фильтра. Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный. Характеристики: форма прямая, термосплавка отдельных сегментов. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Размеры: Ø 10 F, длина 80 см. | 1 |
|  | Периферический проводниковый катетер VISTA BRITE TIP GC 8F 90 CM STR CAROTID | Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера:0.088". Длина 90см. Тип кончика – прямой. | 3 |
|  | проводник интервенционный HT Whisper ES 190см Abbott | 0.014" проводник длиной 190см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий - 14.3г. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: MS - 1.2г | 5 |
|  | проводник интервенционный HT Whisper MS 300см Abbott | 0.014" проводник длиной 190см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: жесткий - 5.0г. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: MS - 1.0г | 5 |
|  | Диагностический проводник "Эмеральд" GW, .035", 260см, J-3 | Диагностический проводник с фиксированным внутренним стержнем. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. J-изогнутый кончик 7см. Радиус изгиба кончика 3мм. Диаметр 0,035 дюйма, длина 260см. | 20 |
|  | Интродьюсер Brite Tip F6 55 см Cordis | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик содержащий вольфрам (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 6 F, длина 55 см. | 5 |
|  | Интродьюсер Avanti Plus Introducer 8F 23 см | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло через трансрадиальный доступ в комплекте. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный полиэтиленовый пластик, гидрофильное силиконовое смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, дистальный кончик рентгенконтрастный (3 мм). Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Краник трехходовой для управления боковым портом. Наличие специального замка для бужа для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилятор, мини-проводник (двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла. Цветовая кодировка размеров. Размеры: диаметр 8F, длина 23 см. | 5 |
|  | индефлятор Ангиолайн | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | 10 |
|  | Y-клик коннектор 7F (в комплекте с устройством для введения и устройством для вращения проводника) Ангиолайн | Y-коннектор гемостатический, с защелкивающимся трехступенчатым клапаном. Механизм автоматического закрытия обеспечивающий переход устройства из полузакрытой позиции в закрытое положение автоматически, при введении в просвет контрастного вещества. Эргономичный дизайн должен позволять переключать устройство одной рукой. Адаптер может быть присоединен к диагностическому катетеру, проводниковому катетеру, интродьюсеру. Клапан вращающегося регулируемого адаптера должен позволять эффективно предотвращать рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Адаптер должен быть прозрачен для контроля пузырьков воздуха. Боковое отведение должно позволять омывать инструмент, находящийся в просвете катетера-интродьюсера, и предоставлять возможность использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. Наличие устройства для введения проводника в виде тупой иглы. Наличие устройства для вращения проводника с возможностью использования на проводниках с гидрофильным и ПТФЭ покрытием. Наличие цангового зажима для надежного закрепления проводника. Одноразово, стерильно. | 30 |
|  | Кава-фильтр - OptEase Retrievable Vena Cava Filter, сменный, 55cm | Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии с возможностью удаления при помощи отдельного удаляющего катетера. Материал фильтра – нитинол (никелит титана), расширяется при нагревании до температуры тела, фильтр вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован, рентгенконтрастный. Характеристики: симметричный дизайн, способность к самоцентрированию, конструкция – двойная корзина с двумя уровнями фильтрации. Длина боковых ребер – 20 мм, длина фильтра в закрытом состоянии – 64 мм, в раскрытом – 50 мм, максимальный Ø фильтра – до 35 мм (для диаметра нижней полой вены до 30 мм). Есть крючок на проксимальном конце фильтра для его удаления. 6 боковых крючков для фиксации к стенке полой вены и предотвращения дистальной миграции. Комплектация: фильтр в прозрачном пластиковом картридже, 6 F интродьюсер с дистальным рентгенконтрастным маркером, сосудистый дилятор с 8 боковыми отверстиями для возможности более плотного контрастирования и метками для внутрисосудистого измерения размера, 6 F буж (длина 68 см) для вывода фильтра с маркером, 0.035" тефлоновый проводник. Возможность установки через феморальный, югулярный и кубитальный доступ по выбору. МРТ-совместимый, биосовместимый. Размеры: интродьюсер 55 см. Проводник 150 см. | 1 |
|  | Стерильный полиэтиленовый чехол 90см для С-дуги Barrier Molnlycke | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса диаметром 90 см круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Изготовлен из полиэтиленовой пленки толщиной 25 микрон. Проницаемость для бактерий в сухом состоянии 0 Log10 (CFU), во влажном состоянии 6 BI. Устойчивость к проникновению жидкости >100 см/H2O. Соответствие стандарту EN 13795 и ГОСТ Р ЕН 13795, подтвержденное в сертификационном документе. Сложение простыни внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека.. В индивидуальной стерильной упаковке из прочного пластика (прочность на разрыв не менее 300 мН). Термошов шириной 0,8 см по периметру упаковки. Сетчатая структура термошва для визуального контроля целостности. Направление вскрытия упаковки указано символами. Наличие 2 мест вскрытия упаковки облегчает и ускоряет процедуру подготовки белья к операции. Возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов и с сохранением стерильности содержимого. Удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры содержат информацию: артикул, номер Лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения 5 лет с момента изготовления. Метод стерилизации – гамма-излучение. | 30 |
|  | Стерильный полиэтиленовый чехол 140см для приборной панели Barrier Molnlycke | Пластиковый прозрачный чехол для стерильного укрытия рентгенографического тубуса диаметром 140 см круглой формы с эластичной резинкой по краю для удобства фиксации на тубусе. Изготовлен из полиэтиленовой пленки толщиной 25 микрон. Проницаемость для бактерий в сухом состоянии 0 Log10 (CFU), во влажном состоянии 6 BI. Устойчивость к проникновению жидкости >100 см/H2O. Соответствие стандарту EN 13795 и ГОСТ Р ЕН 13795, подтвержденное в сертификационном документе. Сложение простыни внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека.. В индивидуальной стерильной упаковке из прочного пластика (прочность на разрыв не менее 300 мН). Термошовшириной 0,8 см по периметру упаковки. Сетчатая структура термошва для визуального контроля целостности. Направление вскрытия упаковки указано символами. Наличие 2 мест вскрытия упаковки облегчает и ускоряет процедуру подготовки белья к операции. Имеется 2 места вскрытия, что облегчает и ускоряет процедуру подготовки к операции. Возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов и с сохранением стерильности содержимого. Удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры содержат информацию: артикул, номер Лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срок хранения 5 лет с момента изготовления. Метод стерилизации – гамма-излучение. | 20 |