РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Статья 3.1. Общие требования к поставляемой продукции:

1). При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами:

-регистрационным удостоверением (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрены требования о наличии таких документов к таковой продукции);

-документация производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности;

Все вышеуказанные документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2). В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3). Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4). Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Статья 3.2. Дополнительные требования к поставляемой продукции:

3.2.1. По Лотам №5:

Расходные материалы, должны быть новыми, полностью совместимыми с указанным в техническом задании оборудованием.

Статья 3.3. Наименование, количество (объем), технические характеристики продукции

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

| Наименование продукции | Техническая характеристика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1. Термоиндикатор электронный |  |  |  |
| термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи «Термотест» | Предназначен для контроля за соблюдением температурного режима во время хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов. Должен удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов». Должен обладать следующими техническими характеристиками: - Активироваться автоматически. - Нижнее пороговое значение температуры T°С минус 20°С. - Верхнее пороговое значение температуры T°С плюс 50°. - Частота контроля измерения температуры (дискретность): не реже 1 раза в минуту. - Погрешность измерения границ температурных интервалов (не хуже) ТºС + 0,5ºС. - Погрешность измерения времени (не более): ±3%. - Контроль не менее 3 мес. #### В комплектность должно входить: - Термоиндикатор электронный для контроля «холодовой цепи» с нанесенным уникальным персонифицированным номером. - Дубликат уникального персонифицированного номера термоиндикатора на бумажном носителе с клеевым слоем. - Контрольная карточка индикатора (ККИ) - Журнал регистрации движения медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) (вкладывается в каждый комплект). - Руководство по эксплуатации на русском языке (вкладывается в каждый комплект). | шт | 84 |
| Лот № 2. коврик антибактериальный многослойный |  |  |  |
| коврик антибактериальный многослойный «Чистея» | коврик антибактериальный многослойный должен быть изготовлен из полиэтилена, размером 115±5*60±5 см Должен состоять из не менее 30 слоев с обеззараживающим и дезинфицирующим эффектом, пронумерованных в обратном порядке от 30 до 1. Каждый коврик должен иметь с двух сторон защитное покрытие, каждый слой должен быть покрыт нетоксичным напылением, которое не оставляет следов на подошвах, колесах и т.д. Должен обладать следующими характеристиками: Степень клейкости; 300гр/25мм (±50гр). Бактерицидное вещество; Benzoisotiazolin (бензотиазолин). Толщина защитного слоя; 55~65 мм. Толщина слоя (листа) одноразового; 50~52 мм. Толщина клеевого слоя; 75~85 мм. Толщина основы (подложки); 55~60 мм. Предел прочности на разрыв; > 1.2кг/10мм. Термостойкость; +70°C-48h / -30°C-48h. | шт | 230 |
| Лот № 3. Тесты на наркотики |  |  |  |
| набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления марихуанны и морфина «Иммуно-Хром-2» | Результат оцениваться в течение 10-15 минут. Тест-полоски чувствительностью морфин-300 нг/мл, марихуана-50 нг/мл | шт | 1800 |
| Лот № 4. Трансфузионный фильтр с системой для трансфузий |  |  |  |
| Трансфузионный фильтр с системой для трансфузий SQ40SKLE (микроагрегатный) | Фильтр микроагрегатный (40 микрон) со следующими характеристиками: задерживает до 100% микроагрегатов и до 60% скоплений и сгустков лейкоцитов, находящихся в трансфузионной среде. Диаметр пор фильтра составляет 40 микрон, идентично диаметру прекапилляров. Производительность обеспечивается площадью фильтра равной 160 см2, скорость и объем: до 10 доз 21 дня хранения фильтрации. Фильтр изготовлен из полиэстера – материала, безопасного для работы со всеми продуктами крови. Корпус состоит из полипропилена (не содержит клеящих материалов и растворителей) и выдерживает давление до 300 мм. рт. ст. Объём заполнения фильтра 20±3 мл. Предназначен для переливания крови, реинфузии дренажной крови и защиты микроциркуляторного русла. Упаковано в индивидуальную стерильную упаковку. | шт | 200 |
| Лот № 5. Расходные материалы для анализатора качества спермы SQA-V («Medical Electronic Systems Ltd.”, Израиль) |  |  |  |
| Капиляры для SQA-V | одноразовый пластиковый измерительный капилляр: предназначен для тестирования проб биологически безопасным способом; должен состоять из капиллярного отсека, кюветного отсека, разделительного клапана, адаптера, шприца и направляющей; метод наполнения должен быть - принудительный; для проб достаточного объёма 500мкл, для проб малого объёма не менее 20мкл. Должен содержать чип с информацией о количестве тестов | шт | 300 |
| Контрольные полоски QwikCheck | Время определения pH и количества лейкоцитов: не более 120 сек. Диапазон pH, не менее: 5,0-8,5. Критерии определения количества лейкоцитов: >1 млн/мл, <1 млн/мл. | шт | 900 |