Техническое задание

| № | Наименование оказания услуг | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оказания услуг | Макс. сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная ложка 1ед. | Ложка состоит из базиса и ручки для удержания, представляющих собой единую конструкцию. На модели изолируется поднутрение и стоящие зубы Отливка гипсовой модели используется гипс не ниже III класса При изготовлении используется пластина из специальной светоотверждаемой пластмассы для изготовления индивидуальных ложек. Засвечивание заготовки в аппарате для светоотверждаемых пластин Готовая индивидуальная ложка припасовывается на модель, легко снимается с модели, края ложки обработаны: отсутствуют острые края, заусенцы, иные дефекты | 2 дня |
| 2 | Восковое моделирование 1ед. | Восковое моделирование (планирование) – изготовление из моделировочного воска формы зуба на гипсовой модели для обсуждения и визуализации формы реставраций. Моделировочный воск имеет высокую внутреннюю стабильность - очень твердый, однако не хрупкий, не содержит синтетических материалов и диоксида титана, благодаря добавлению микровосков имеет высокую плотность и дает минимальную усадку | 2 дня |
| 3 | Временная ПММА коронка CAD/CAM 1ед. | Изделия должны быть изготовлены по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании. Моделирование должно производиться по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм; толщина стенок одиночных коронок должна быть в диапазоне 0,45 - 2 мм, толщина стенок мостовидных конструкций должна быть в диапазоне 0,6 - 2 мм. Фрезерование должно производиться на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений. Точность позиционирования по осям должна достигать 0,1 - 0,2 мкм. Погрешность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях должна составлять 1 - 5 мкм. Изделия должны быть изготовлены из диска РММА | 2-3 дня |
| 4 | Временная ПММА коронка CAD/CAM на имплантате 1ед. |  |  |
| 5 | Временная ПММА коронка CAD/CAM на имплантате с винтовой фиксацией, включая винт 1 ед. |  |  |
| 6 | Вкладка культевая однокорневая циркониевая 1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25 - 500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 2-3 дня |
| 7 | Вкладка культевая многокорневая циркониевая 1 ед. |  |  |
| 8 | Вкладка культевая однокорневая из КХС 1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть изготовлено по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании. Моделирование должно производиться по гипсовой модели на оптическом 3D сканере. Точность: не менее 5 мкм; Толщина стенок одиночных коронок: 0,45 - 2 (мм); Толщина стенок мостовидных конструкций: 0,6 - 2 (мм). Фрезерование должно производиться на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений. Точность позиционирования по осям: 0,1 (мкм). Погрешность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях: 1(мкм). Материал: кобальт-хромовый сплав. Кобальт (Co) – 60% Хром (Cr) – 28% Вольфрам (W) – 9% Молибден (Mo) – отсутствие Другие – Si – 1,5%, Mn, Fe Физические и механические свойства: Температура солидус-ликвидус: 1308÷1386 ᵒС Коэффициент теплового расширения: (25÷500 ᵒС)14,2 х 10-6 K-1 (25÷600 ᵒС)14,4 х 10-6 К-1 Плотность: 8,5 г/см3 Твердость по Виккерсу: 273 HV10 Относительное удлинение при разрыве: 16% Сила предельной нагрузки (Rp0.2): 361 МПа Модуль упругости: 183 гПа | 2-3 дня |
| 9 | Вкладка культевая многокорневая из КХС 1 ед. |  |  |
| 10 | Цельнолитая коронка 1 ед. | Металлическая коронка, повторяющая анатомическую форму зуба, изготовлена методом литья из сплава CoCr со следующими характеристиками: Состав: Кобальт (Co) – не менее 62% Хром (Cr) – не более 31% Молибден (Mo) – не более 5% Физические и механические свойства Температура солидус-ликвидус: 1340÷1400 ᵒС Плотность: не менее 8,3 г/см3 Твердость по Виккерсу: не менее 390 HV10 Относительное удлинение при разрыве: не более 6,2% Сила предельной нагрузки (Rp0.2): не менее 609 МПа Модуль упругости: не менее 200 гПа | 3 дня |
| 11 | Безметалловая коронка E.Max 1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25-500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 3-7 дней |
| 12 | Винир E. Max 1 ед. |  |  |
| 13 | Винир на рефракторах 1 ед. |  |  |
| 14 | Вкладка E.max CAD/CAM inlay,onlay,overlay 1 ед. |  |  |
| 15 | Металлокерамическая коронка 1 ед. | Несъемный зубной протез для восстановления коронковой части зуба, состоящий из металлического каркаса и керамической облицовки, в том числе циркулярно в области пришеечного уступа. При изготовлении каркаса по выбору врача используют сплав хром - кобальтовый. Выполняется облицовка керамической массой. Нанесение опакового дентина, дентина, дентина-модификатора, натуральной эмали, опаловой эмали и фарфора для имитации мамелонов. Внутренняя поверхность каркаса после глазуровки коронки пескоструется. | 7 дней |
| 16 | Металлокерамическая коронка на имплантате (без абатмента) 1 ед. |  |  |
| 17 | Металлокерамическая коронка на имплантате (винтовая фиксация, включая винт, абатмент) 1 ед. |  |  |
| 18 | Циркониевая коронка (полная анатомия)1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Изделие обрабатывается из многослойного предокрашенного циркониевого диска. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25-500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 7 дней |
| 19 | Циркониевая коронка на имплантате (полная анатомия) (без абатмента) 1 ед. |  |  |
| 20 | Циркониевая коронка на имплантате с винтовой фиксацией (полная анатомия) (включая винт, абатмент) 1 ед. |  |  |
| 21 | Циркониевая коронка с нанесением керамики1 ед. | Несъемный зубной протез для восстановления коронковой части зуба, состоящий из каркаса диоксида циркония и керамической облицовки. При изготовлении каркаса используют заготовки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM. Свойства: Твердость по Викерсу: 1250 HV 10 Прочность на изгиб: 1200-1400 МПа Модуль упругости: 250 ГПа Плотность: >6,00 г/см3 КТР: (25-500°C)10*10-6 К Состав: ZrO2, Y2O3 – 4-6%, AI2O3 - <1%, SiO2 – max. 0.02%, Fe2O3 – max. 0.01%, Na2O - max. 0.04%. Выполняется облицовка керамической массой. Нанесение лайнера, опакового дентина, дентина, дентина-модификатора, натуральной эмали, опаловой эмали и фарфора для имитации мамелонов. Несъемный зубной протез для восстановления коронковой части зуба, состоящий из каркаса диоксида циркония и керамической облицовки с опорой на имплант с использованием титанового основания с клиническим оригинальным т.е. идентичным имплантату, который используется заказчиком, циркониевого каркаса и керамической облицовки. При изготовлении каркаса используют заготовки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM. Свойства: Твердость по Викерсу: 1250 HV 10 Прочность на изгиб: 1200-1400 МПа Модуль упругости: 250 ГПа Плотность: >6,00 г/см3 КТР: (25-500°C)10*10-6 К Состав: ZrO2, Y2O3 – 4-6%, AI2O3 - <1%, SiO2 – max. 0.02%, Fe2O3 – max. 0.01%, Na2O - max. 0.04%. Выполняется облицовка керамической массой. Нанесение лайнера, опакового дентина, дентина, дентина-модификатора, натуральной эмали, опаловой эмали и фарфора для имитации мамелонов. | 7 дней |
| 22 | Циркониевая коронка с нанесением керамики на имплантате (без абатмента) 1 ед. |  |  |
| 23 | Циркониевая коронка с нанесением керамики на имплантате с винтовой фиксацией (включая винт, абатмент) 1 ед. |  |  |
| 24 | Искусственная десна из керамики 1ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25-500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 3-7 дней |
| 25 | Имитация искусственной десны на CoCr 1ед. | Зуботехническое изделие должно быть изготовлено методом 3D прототипирования на станках селективного лазерного плавления из однородного кобальт-хромового порошка с максимальным диаметром зерна в диапазоне от 30 до 40 микрон. Форма выпуска: порошок кобальт хром в виде порошка для изготовления фиксированных и съемных зубных протезов в процессе лазерной плавки. Согласно положениям ISO 22674, сплав должен попадать под категорию типа 5. Не содержать никель, бериллий, кадмий и свинец. Состав сплава: • Кобальт (Co) – 59% • Хром (Cr) – 25% • Вольфрам (W) – 9,5% • Молибден (Mo) – 3,5% • Кремний (Si) – 1,0% • Другие (C, N, Fe, Mn) – <1,0%* Технические характеристики Предел текучести (Rp0.2) 720-1130 Мпа Плотность 8,8 г/см3 Предел прочности на разрыв 990-1250 Мпа Твердые жидкости интервал 1305-1400℃ Удлинение 2-10% Коэффициент теплового расширения 20-600℃ 14,4 х 10-6К-1 Модуль Юнга 195-200 Гпа Твердость по Виккерсу 345-490 HV 10 | 3-5 дней |
| 26 | Индивидуальный абатмент из Ti, включая титановое основание и винт1ед | Зуботехническое изделие должно быть изготовлено по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании. Моделирование производится по гипсовой модели на оптическом 3D сканере с точностью не менее 5 мкм; Фрезерование производится на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений из Pre-Milled заготовок. Точность позиционирования по осям: 0,1 (мкм). Погрешность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях: 1 (мкм). Материал: титановый сплав 5-го класса. | 3-5 дней |
| 27 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония, включая титановое основание и винт 1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25-500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 3-5 дней |
| 28 | Полный съемный протез 1 челюсть | Базис протеза изготовлен из акриловой пластмассы горячей полимеризации, состоящей из мономера и полимера; Готовый протез отполирован, искусственные зубы соответствуют цвету заказанной расцветки по шкале «Вита». Используются искусственные акриловые трехслойные зубы (до 14 шт.), предоставляются Исполнителем, включены в стоимость услуги; Готовый протез отполирован, искусственные зубы соответствуют цвету заказанной Заказчиком расцветки по шкале «Вита». Услуга включает: 1. Изготовление гипсовых моделей используется гипс не ниже III класса 2. Изготовление прикусного шаблона (1шт.) 3. Изготовление базиса протеза из акриловой пластмассы горячей полимеризации, состоящей из мономера и полимера; 4. Все материалы и изделия, необходимые для оказания услуги включены в стоимость услуги, и предоставляются Исполнителем | 1+3+3 дней |
| 29 | Протез Acry Free 1 челюсть | Включает в основу акриловую смолу. Наличие нескольких гибких кламмерных компонентов – «узлов», обеспечивающих фиксацию. Полный съемный протез Acry Free или частичный включает т.н. десенное основание, для обеспечения герметичного соединения. Исключены подвижность и нестабильность. | 5 дней |
| 30 | Нейлоновый протез 1 челюсть | Используется материал для нейлоновых протезов или термопластичный материал. Температура плавления – 220 °С Время плавления – 20 минут. Инжекция – 7 - 8 атм. | 5 дней |
| 31 | Бюгельный протез 1 челюсть | Услуга включает: Изготовление: модель неразборная, используется гипс не ниже IV класса; Дублирование модели производится двухкомпонентным силиконовым материалом, жесткость по Шору – 22 Изготовление модели из огнеупорной массы производится после дублирования Загипсовка в окклюдатор. Изготовление: каркас бюгельного протеза изготавливается из кобальтохромового сплава методом вакуумного литья. Далее этап припасовки каркаса бюгельного протеза. Изготовление кламмеров. Изготовление прикусного шаблона. Подготовка каркаса бюгельного протеза к нанесению пластмассы. Использование пластмассовые зубы износостойкие - зубы акриловые трехслойные - предоставляются Исполнителем. Постановка пластмассовых зубов (зубы акриловые трехслойные). Моделирование искуственной десны из воска. Полимеризация холодным способом. Обработка/пришлифовка съемного протеза. Полировка съемного протеза. | 4+4 дней |
| 32 | Сложный шиннирующий бюгельный протез 1 челюсть |  |  |
| 33 | Бюгельный протез с аттачменами 1 челюсть | Изготовление гипсовых моделей, используется гипс не ниже IV класса Дублирование модели производится двухкомпонентным силиконовым материалом, жесткость по Шору – 22 Изготовление модели из огнеупорной массы производится после дублирования Изготовление прикусного шаблона. Изготовление каркаса бюгельного протеза из кобальтохромового сплава методом вакуумного литья. Изготовление 2-х аттачменов из кобальтохромового сплава методом вакуумного литья. Изготовление базиса из акриловой пластмассы холодной полимеризации. Используются искусственные акриловые трехслойные зубы. Используются пластиковые матрицы в замковом креплении. | 12 дней |
| 34 | Аттачмен Bredent 1 ед |  |  |
| 35 | Аттачмен рельсовый 1 ед |  |  |
| 36 | Аттачмен ригельный 1 ед |  |  |
| 37 | Штифт фрикционный 1 ед | Установка фрикционного штифта – активируемого силового элемента телескопических коронок. Изготавливается по индивидуальным оттискам, в которых сохранена несъемная часть комбинированного протезирования. Этапы изготовления: 1. Установка фрикционного штифта методом электроискровой эрозии. | 2-3 дня |
| 38 | Хирургический шаблон (не включая втулки) 1 ед | Жесткая индивидуальная ортопедическая конструкция, изготовленная из прозрачного фотополимера с плотной фиксацией на протезном ложе. Отверстия соответствуют месту установки имплантов. Характеристики фотополимера: Удлинение при разрыве 6.4 ± 2.2% Твердость по Шору D 80.0 ± 3.0 Усадка <0.5% Прочность на растяжение 69.2 ± 3.7 МПа Вязкость по Брукфилду 300 ± 150 мПа*с | 3-4 дня |
| 39 | Протез на балочной фиксации с опорой на 4-х имплантах (включает титановую балку, установку акриловых зубов, базис) 1 челюсть | Конструкция постоянного протеза с фрезерованной титановой балкой предусматривает наличие 4 имплантов, к которым прикручивается данный протез. 1) Балка из титана, изготовленная индивидуально для пациента. 2) Материал горячей полимеризации, обладающий высокой цветопередачей, детализированной текстурой и имитацией капилляров десневых тканей 3) Акриловые зубы. | 12 дней |
| 40 | Протез на балочной фиксации с опорой на 6-х имплантах (включает титановую балку, установку акриловых зубов, базис) 1 челюсть | Конструкция постоянного протеза с фрезерованной титановой балкой предусматривает наличие 6 имплантов, к которым прикручивается данный протез. 1) Балка из титана, изготовленная индивидуально для пациента. 2) Материал горячей полимеризации, обладающий высокой цветопередачей, детализированной текстурой и имитацией капилляров десневых тканей 3) Акриловые зубы. |  |
| 41 | All on 4 (временный протез с опорой на 4-х имплантах) 1 челюсть | Конструкция временного протеза с армированием на 4 опорах. 1) Армирование, выполненное из титановых балок, толщиной 1 мм и длиной от 9 до 26 мм, служащие для армирования (укрепления, упрочнения) акриловых конструкций и изделий пластмассы. 2) Материал горячей полимеризации, обладающий высокой цветопередачей, детализированной текстурой и имитацией капилляров десневых тканей. Отличается повышенной прочностью. 3) Акриловые зубы. | 3 дня |
| 42 | All on 6 (временный протез с опорой на 4-х имплантах) 1 челюсть | Конструкция временного протеза с армированием на 6 опорах. 1) Армирование, выполненное из титановых балок, толщиной 1 мм и длиной от 9 до 26 мм, служащие для армирования (укрепления, упрочнения) акриловых конструкций и изделий пластмассы. 2) Материал горячей полимеризации, обладающий высокой цветопередачей, детализированной текстурой и имитацией капилляров десневых тканей. Отличается повышенной прочностью. 3) Акриловые зубы. |  |
| 43 | Прототип будущей конструкции 1ед | Моделирование будущей стоматологической несъемной реставрации. Выполняется по фотопротоколу и компьютерной томограмме, выполненной врачом на клиническом приеме с помощью внутриорального сканера, либо посредством сканирования моделей, полученных по индивидуальным слепкам. Результат моделирования согласуется с врачом и пациентом, после чего распечатывается посредством 3D-принтинга 1.Моделирование будущей реставрации в компьютерной программе; 2. Согласование полученной конструкции с врачом и пациентом; 3. Распечатка конструкции с помощью 3D-принтинга из жидкотекучего стоматологического материала. | 3-4 дня |
| 44 | Mock Up (цифровое моделирование) 1ед | Моделирование должно производиться по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм. Полученная модель впоследствии используется врачом-стоматологом на клиническом приеме для создания временных реставраций прямым методом способом обратного слепка. | 3 дня |
| 45 | Изготовление печатной 3Д-модели 1 ед | Изготовление зубочелюстных моделей методом 3D-принтинга по предварительно отсканированным снимкам, предоставленным заказчиком. Этапы изготовления: 1. Изготовление моделей: - Распечатка моделей из жидкотекучего полимера; 2. Обработка моделей в моечном аппарате; 3. Обработка моделей в ультразвуковой ванне; 4. Фотополимеризация моделей в светоотверждающем аппарате. В стоимость работы входят: - Модель 3D на 1 челюсть. | 2 дня |
| 46 | Индивидуальная титановая балка под съемный протез 1ед | Зуботехническое изделие должно быть изготовлено по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании. Моделирование должно производиться по гипсовой модели на оптическом 3D сканере. Точность: не менее 5 мкм; Толщина стенок одиночных коронок: 0,45 - 2 (мм); Толщина стенок мостовидных конструкций: 0,6 - 2 (мм). Фрезерование должно производиться на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений. Точность позиционирования по осям: 0,1 (мкм). Погрешность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях: 1(мкм). Материал: кобальт-хромовый сплав. Кобальт (Co) – 60% Хром (Cr) – 28% Вольфрам (W) – 9% Молибден (Mo) – отсутствие Другие – Si – 1,5%, Mn, Fe Физические и механические свойства: Температура солидус-ликвидус: 1308÷1386 ᵒС Коэффициент теплового расширения: (25÷500 ᵒС)14,2 х 10-6 K-1 (25÷600 ᵒС)14,4 х 10-6 К-1 Плотность: 8,5 г/см3 Твердость по Виккерсу: 273 HV10 Относительное удлинение при разрыве: 16% Сила предельной нагрузки (Rp0.2): 361 МПа Модуль упругости: 183 гПа | 3-5 дней |
| 47 | Индивидуальная фрезерованная балка из титана 1ед |  |  |
| 48 | Ремонт протеза | Услуга включает: 1.Изготовление гипсовой модели (1шт.) используется гипс не ниже III класса 2. Соединение частей протеза с помощью самотвердеющей пластмассы холодной полимеризации 3. Полировка протеза полировочными пастами | 2 дня |
| 49 | Приварка одного зуба/кламмера | Услуга включает: 1.Изготовление гипсовой модели (1шт.) используется гипс не ниже III класса 2. Приварка отсутствующего искусственного зуба или перенос приварка кламмера при необходимости 3. Полировка протеза полировочными пастами | 2 дня |
| 50 | Приварка каждого дополнительного зуба/кламмера |  |  |

Требования к качеству и безопасности услуг:

1. Качество услуг по изготовлению зуботехнических конструкций должно соответствовать требованиям приказа Минздрава СССР № 884 от 03.07.1985г «О мерах по повышению эффективности оказания ортопедической стоматологической помощи населению».

2. Качество результата услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ к зуботехническим изделиям и работам, технологическим стандартам и медицинским требованиям.

3. Услуги должны выполняться сертифицированными материалами, разрешенными к использованию на территории РФ.

4. Услуги должны оказываться организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности при оказании доврачебной медицинской помощи: по стоматологии ортопедической.

5. Гарантия на оказанные услуги по изготовлению индивидуальных ортопедических компонентов имплантационных систем и конструкций для зубных протезов – 12 месяцев с даты установки ортопедических изделий пациенту. Срок службы зубных протезов составляет не менее 24 месяцев с даты установки. Максимальный срок устранения выявленных недостатков оказанной Услуги – 1 рабочий день, с момента предъявления требований

6. Место оказания услуг: по местонахождению Исполнителя. Прием и выдача заказа должна производиться по сопроводительным документам Заказчика в жесткой маркированной упаковке по адресу Заказчика.

7. Сроки оказания услуг: с момента подписания Договора Сторонами по 31.07.2026, по заявкам Заказчика, на основании с представляемых Заказчиком слепков, фотографий, моделей, файлов сканирования с изображением челюсти и зубов, прикусных шаблонов, в течение указанных сроков после получения заявки в лабораторию (за исключением дня доставки, выходных и праздничных дней).

Требования к наличию разрешительных документов Исполнителя:

- Наличие действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании доврачебной медицинской помощи: по стоматологии ортопедической (приложить копию лицензии или выписку из реестров Лицензии в состав Документации при подаче заявки на участие).

Требования к квалификации персонала Исполнителя:

- Наличие в штате Исполнителя не менее 20 специалистов - зубных техников с действующей квалификацией «Зубной техник». Квалификация подтверждается дипломом о среднем профессиональном образовании по специальности «Стоматология ортопедическая» и действующим свидетельством об аккредитации специалиста (копии документов об образовании и квалификации должны быть приложены в состав Документации при подаче заявки на участие).

Требования к материально-техническому обеспечению Исполнителя (подтверждается справкой по форме в составе Документации):

- Наличие собственного или арендуемого помещения для осуществления деятельности площадью не менее 350 кв.м. (подтвердить документами права собственности или аренды).

- Наличие не менее 3х ед. печи для обжига.

- Наличие не менее 3х ед. печи для синтеризации.

- Наличие не менее 3х ед. фрезерных стоматологических станков.

- Наличие не менее 1 ед. литейной установки.