Техническое задание

на оказание услуг по проведению проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов микробиологической безопасности

1. Нормативные требования

1.1. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации, регулирующих виды работ, являющихся предметом договора, а также Санитарных правил и норм:

- п.188, п.190 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

1.2. Испытания боксов микробиологической безопасности (далее – Оборудования) проводятся поверенными приборами по методам ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности», МИ-02-19. Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности),

2.Основные требования

2.1. Заказчик обязуется:

Обеспечить безопасность при выполнении работ Подрядчиком:

- Провести дезобработку и очистку рабочей камеры и наружных поверхностей предоставляемого для проверки Оборудования;

- Принять от Подрядчика средства индивидуальной защиты и пакет для утилизации;

- Обеспечить Подрядчику необходимые условия безопасности для выполнения Работ;

2.1.2 Предоставлять Подрядчику исправное Оборудование, эксплуатационную документацию на Оборудование, обеспечивать свободный доступ к Оборудованию, выделить рабочее место и место хранения необходимых для выполнения работ приборов и инструментов на период выполнения работ.

2.1.3. Назначить лиц, ответственных за осуществление функции контроля и приемки выполненных работ, выдать доверенности указанным лицам на право представлять интересы Заказчика при сдаче – приемке выполненных Работ. При изменении лиц, ответственных за осуществление функции контроля и приемки, Заказчик обязан сообщить информацию о таких изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения путем направления письменного уведомления Подрядчику.

2.1.4. Предоставить Подрядчику достоверную информацию об Оборудовании (тип, марка, модель, серийный номер, год выпуска, количество, адреса места установки).

В случае изменения перечня Оборудования, указанного в Приложении №2, адреса места его установки, Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика не позднее чем за 7 рабочих дней до момента начала работ по Договору.

В случае, если фактически представленное к проверке Оборудование не соответствует перечню, приведенному в Приложении № 2 к настоящему Договору (другой тип, марка, модель, серийный номер, год выпуска, количество Оборудования, адрес места установки), Подрядчик имеет право отказаться от выполнения проверки данного Оборудования.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить Работы качественно, в срок и в объеме, соответствующем условиям Договора и приложениям к нему.

2.2.3. Передать всю информацию, относящуюся к выполненным Работам, непосредственно Заказчику или его уполномоченному лицу.

2.2.4. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению Работ и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их оказания в срок.

2.2.5. Устранить результаты некачественно выполненных Работ за свой счет.

3. Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования, модель | Класс бокса | Серий-ный номер | Год выпуска | Группа патогенности лаборатории | Адрес место-нахождения бокса | Кол-во | Примечание, перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-1,2 | 2 | 221.120.2263 | 2014 | 3-4 | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35 | 1 | проверка эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов микробиологической безопасности |
| 2 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 | 2 | 221.090.00.0073 | 2015 | 3-4 |  | 1 |  |
| 3 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 | 2 | 221.090.00.0075 | 2015 | 3-4 |  | 1 |  |
| 4 | Ламинарный шкаф DIN 12980 | 2 | 40510535 | 2005 | 3-4 |  | 1 |  |
| 5 | Ламинарный шкаф DIN 12980 | 2 | 40510536 | 2005 | 3-4 |  | 1 |  |
| 6 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВнп-1-«Ламинар-С».-1,2 | ЛУ | 412.120.00.469 | 2018 | 3-4 |  | 1 |  |
| 7 | Бокс микробиологической безопасности: БМБ-II- «Ламинар-С»-1,2 (NEOTERIC) | 2 | 221.120.00.9799 | 2025 | 3-4 |  | 1 |  |

4. Функциональные требования

4.1.   Проведение проверки защитной эффективности боксов биологической безопасности предполагает   выполнение работ в соответствии с перечнем:

| № п/п | Тип | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие | 1. Проверка общего состояния бокса: - проверка идентификационных данных бокса; - проверка установки бокса на месте эксплуатации; - проверка целостности конструкции бокса. - проверка механизма открывания/закрывания переднего стекла 2. Проверка подключения бокса к коммуникациям: - проверка подключения бокса к заземлению; - проверка подключения бокса к электрической сети; - проверка работоспособности системы управления бокса; - проверка работоспособности систем аварийной сигнализации бокса |

| Перечень проверок для БМБ 2 класса, установленных в лабораториях, работающих с ПБА I, II, III, IV групп патогенности (Лаборатории базового уровня 1-4). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные проверки |  |  |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Нормативный документ, содержащий метод (методику) | Индекс метода |
| Скорость потока воздуха (нисходящего) | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G | 2.1 (н) |
| Однородность скорости воздушного потока (нисходящего) | ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение Н | 2.4 |
| Скорость входящего воздушного потока | ФР.1.29.2014.17829 Методика измерений. Определение средней скорости входящего потока воздуха через прямоугольный рабочий проём бокса микробиологической безопасности II класса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010 с использованием способа уменьшения рабочего проёма, 2014 г. с изменением №1 от 2017 г. | 2.19 |
|  | (и/или (зависит от конструкции бокса)) ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение G (проверка на выпускном воздуховоде) (применяется вместо № ФР.1.29.2014.17829, инд.№ 2.19) | 2.1 (в) |
| Проскок (утечка) (защитная эффективность фильтра) | МИ-02-19 Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности) | 2.56 |
|  | (и/или (зависит от конструкции бокса)) ГОСТ Р ЕН 12469, Приложение D | и/или 2.6 |

| Перечень проверок для Ламинарных укрытий, изолирующих устройств, в том числе перчаточных боксов, миниокружений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные проверки |  |  |
| Проверяемый показатель (характеристика) | Нормативный документ, содержащий метод (методику) | Индекс метода |
| Скорость нисходящего воздушного потока, однородность скорости воздушного потока, расход воздуха | ФР.1.29.2019.35779 Методика измерений скорости, показателя однородности нисходящего воздушного потока и расхода воздуха применительно к техническим устройствам обеспечения микробиологической безопасности и чистым зонам (помещениям) | 4.52 4.53 4.54 |
|  | (или) ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020, Приложение В, п.В.2. | 4.25 4.27 4.26 |
| Проскок (утечка) (защитная эффективность фильтра) | ФР.1.31.2022.42048 МИ-02-21 Методика испытаний установленных на место эксплуатации фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности). | 4.67 |
|  | (или) ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020, Приложение В, п.В.7. | 4.21 |
| Класс чистоты воздуха (5ИСО-9ИСО) | ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017. Требование к концентрации частиц по документу: ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017. | 4.51 |

Правило принятия решения согласно СанПиНу 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик все показатели не имеют отклонения от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21. Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности не подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик хотя бы один показатель имеет отклонение от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21.

В случае необходимости при наличии технической возможности Подрядчик проводит настройку скорости воздушных потоков в боксах.

По результатам работ Подрядчик выдает Заказчику акт выполненных работ, протокол испытаний на каждую единицу оборудования, включающий заключение о его соответствии требованиям СанПиН 3.3686-21.

Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами. Подрядчик гарантирует, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты и контрольно-измерительные приборы.

5. Сроки и периоды выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ: август - сентябрь 2026 года.

5.2. Периоды выполнения работ:

-	один раз в течение периода, указанного в п.4.1. настоящего Приложения к договору;

Продолжительность выполнения Подрядчиком работ:

- 	2 (два) рабочих дня с момента начала работ, указанного в согласованном сторонами графике проведения работ.

5.3. Подрядчик до начала работ направляет Заказчику по электронной почте на электронный адрес secretary@salavatmed.ru график проведения работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного графика должен путем направления по электронной почте на электронный адрес Подрядчика, с которого получен график проведения работ, согласовать представленный график, либо предложить иной график. В случае предложения Заказчиком иного графика проведения работ его согласование осуществляется в том же порядке и сроки, как и первоначальный график проведения работ.

- Требования к исполнителям работ/услуг, в том числе документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям:

- наличие лицензии на деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники (на основании требования Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

- наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в национальной системе по аккредитации (Росаккредитация) (на основании ст.42 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 188 СанПиН 3.3686-21) с областью аккредитации, включающей перечень проверок, указанный в техническом задании;

- наличие в штате Подрядчика квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Подрядчика в заявленной области по оказанию услуг не менее 3 лет.